## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky: Magnetická rezonance – upgrade, případně nový přístroj, rekonstrukce pracoviště
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1ks magnetické rezonance pro radiologickou kliniku ve fnol,včetně příslušenství a provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Musí se jednat o přístroj pro celotělové použití včetně vyšetřovcích cívek odpovídající požadovanému rozsahu vyšetření (viz. požadavky níže)
Při instalaci přístroje musí být zachovány nosné konstrukce podlahy a stropu vyšetřovny, radiofrekvenčního stínění, přípojek el. energie a chlazení
Celková hmotnost provozuschopného přístroje musí být menší než 6000 kg
Magnet
Musí se jednat o bezodparový magnet
Indukce statického magnetického pole musí být 1,5 T
Průměr pacientského otvoru gantry v nejužším místě musí být minimálně 60 cm (při plně sestaveném systému)
Zobrazovací objem (FOV) v osách x × y × z musí být minimálně 50 × 50 × 50 cm
Efektivní hodnota homogenity statického magnetického pole VRMS musí být garantována:
DSV 40 cm < 0,75 ppm
Součástí musí být využití technik pro snížení hluku včetně techniky snížení hluku modifikací gradientní trajektorie beze změny vyšetřovacího času nebo kontrastu
Musí být využito aktivní stínění a aktivní korekce homogenity statického magnetického pole (včetně shimu druhého řádu dostupných pro doladění pro konkrétní protokol)
Gradietní systém
Maximální aplituda gradientu statického magnetického pole musí být pro každou osu ≥ 44 mT/m
Rychlost změny gradientu (Slew rate) musí být ≥ 200 mT/m/s pro každou osu
Obou parametrů musí být dosaženo současně ve všech prostorových osách x, y a z
Max. činitel využití gradientu („duty cycle“) při maximální amplitudě ve všech třech směrech musí být 100 %.
RF systém: musí se jednat o plně digitální radiofrekvenční systém, který umožňuje současně nezávisle přijímat minimálně 48 kanálů
Šířka pásma každého RF kanálu musí být větší jako 1 MHz
Musí být využívány paralelní akviziční techniky
Systém řízení, pořizování a zpracování obrazových dat
Rychlost rekonstrukce obrazu (počet jednoduchých FFT rekonstrukcí obrazu za sekundu, obrazová matice 256 × 256 pix., bez interpolace) musí být ≥ 12 000
Rozsah velikosti pořizované matice musí být v rozmezí od 64 × 64 pix. do minimálně 1024 × 1024 pix
Vyšetřovací cívky
Součástí musí být minimálně 20-ti kanálová hlavo-krční cívka pro kompletní klinickou rutinu v oblasti hlavy a krku
Dále musí být systém vybanen RF cívkami pro běžné vyšetřování celého těla, realizovaného kombinací lokálních cívek (pro dosažení maximálního poměru signál/šum a využití paralelních technik):
• 2x Povrchové cívky pro současné pokrytí hrudníku a břicha, každá nejméně 18 nezávislých elementů
• Speciální multi-kanálová (multi-elementová) cívka pro periferní MRA
• Speciální multi-kanálová (multi-elementová) pevná cívka pro vyšetření ramene, minimálně 16 nezávislých elementů
• Speciální multi-kanálová (multi-elementová) pevná cívka pro vyšetření kolene, minimálně 16 nezávislých elementů, provedení Rx/Tx
• Speciální multi-kanálová (multi-elementová) pevná cívka pro vyšetření zápěstí, minimálně 16 nezávislých elementů
• Speciální multi-kanálová (multi-elementová) pevná cívka pro vyšetření kotníku a chodidla, minimálně 16 nezávislých elementů
• Cívka pro vyšetření páteře začleněná do vyšetřovacího stolu (bez nutnosti tuto cívku ze systému odpojovat při jiných vyšetřeních) nejméně 32 nezávislých elementů
• Univerzální multi-kanálová (multi-elementová) flex – cívka, dvě velikosti
• Prsní cívka, nejméně 16 nezávislých elementů
Vyšetřovací stůl
Musí se jednat o pevně instalovaný stůl (stůl ukotvený v podlaze) určený pro celotělovou diagnostiku (vyšetřovací rozsah nejméně 2 000 mm)
Nosnost vyšetřovacího stolu musí být minimálně 200 kg se zachováním všech motorických pohybů
Akvizační stanice
Musí se jednat o akvizační pracovní stanici určenou pro radiologické nastavení akvizice požadovaných vyšetření
Součástí musí být software pro angiografické vyšetření včetně „bolus timingu nebo Trackingu“ a SW akviziční stanice umožňující simultánní práci s více pacienty v režimu akvizice, zpracování dat a dokumentace
Akvizační stanice musí podporovat plánování pacientů (DICOM Worklist) a schopnost odesílání zpracovaných dat (DICOM Send) na minimálně 3 DICOM destinace (archiv, vyhodnocovací stanice, záloha)
Musí být zajištěna plná DICOM konektivita dle DICOM conformance statementu
Musí být možné nastavení, úpravy a import vyšetřovacích protokolů
Musí být možné kopírovat parametry vyšetření do nových akvizací
Součástí musí být komunikační zařízení s pacientem, který je ve vyšetřovně, možnost automatizovaných hlasových povelů
Požadovaná vyšetření a zobrazovací techniky
• Součástí systému musí být minimálně následující zobrazovací techniky:
• Difuzní zobrazování, včetně sekvence segmentované v readout směru pro potlačení susceptibility
• Vyšetření všech spinálních etáží.
• Susceptibility weighted imaging s kombinací magnitudových a fázových dat (SWI)
• Metody kontrastní i bezkontrastní MR angiografie
• Vyšetření břišních orgánů a malé pánve včetně prostaty, MRCP vyšetření
• Ortopedická vyšetření včetně muskuloskeletárního aparátu (klouby kolenní, ramenní)
• Celotělové vyšetření (Whole Body Imaging), celotělová difuze pro zobrazení lézí v onkologických studiích (zobrazení typu DWIBS)
• Soubor sekvencí s hybridním náběrem dat pro potlačení fyziologických pohybů
• Vyšetření pro hodnocení prsní tkáně vč. automatické identifikace tukové tkáně, vody a prsních implantátů
• Spektroskopická vyšetření, single voxel i 2D a 3D spektroskopické zobrazování, včetně vyhodnocení na akviziční stanici
• Pokročilé metody vyšetření srdce včetně zobrazování koronárních tepen, tagging
• Funkční zobrazování mozku
• Zobrazování tenzoru difuze, měření v 256 směrech, kalkulace frakční aniizotropie
• Technika pro nekontrastní perfuzní vyšetření mozku
• Sekvence pro kvantifikaci toku
• Sekvence pro perfuzní vyšetření s automatickým výpočtem perfuzních parametrů
• Sekvence pro zobrazení vnitřního ucha s vysokým rozlišením
• Sekvence double echo pro zobrazení kontrastu T2/T1 pro vysoké rozlišení chrupavky a tekutiny
Součást dodávky
Součástí dodávky musí být komunikační zařízení operátor --> pacient a zpět
Součástí dodávky musí být systém pro monitoring pacineta během vyšetření
Součástí dodávky musí být plná adaptace kabiny na novou technologii (podlaha, podhled, ..aj.)
Součástí dodávky musí být repase MR rozvaděče pro adaptaci na novou technologii
Součástí dodávky mus být výměna, případně repase chladící jednotky . Systém chlazení v provedení s nejméně dvěma nezávislými kompresorovými okruhy a dimenzovaný na trvalý maximální výkon stroje, s možností nouzového provozu na vodu z vodovodního řadu, vzdálený dohled
Na celý systém musí být deklarována plná záruka na dobu minimálně 2 roky
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
Nabídková cena v Kč bez DPH
Nabídková cena v Kč včetně DPH
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma

## průzkum trhu - rozpis cen
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce:
Obchodní firma nebo název:
Kontaktní osoba | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení | Počet kusů
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, …
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  | 0 | 0 | 0
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.)
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  | 0 | 0 | 0
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  | 0 | 0 | 0
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.