Příloha č. 1

Technické specifikace

Projekt:

MR

Přístroj:

MR

Technická specifikace

Předmět
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1ks magnetické rezonance pro radiologickou kliniku ve fnol,včetně příslušenství a provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace
Musí se jednat o přístroj pro celotělové použití včetně vyšetřovcích cívek odpovídající požadovanému rozsahu vyšetření (viz. požadavky níže)
Při instalaci přístroje musí být zachovány nosné konstrukce podlahy a stropu vyšetřovny, radiofrekvenčního stínění, přípojek el. energie a chlazení
Celková hmotnost provozuschopného přístroje musí být menší než 6000 kg
Magnet
Musí se jednat o bezodparový magnet
Indukce statického magnetického pole musí být 1,5 T
Průměr pacientského otvoru gantry v nejužším místě musí být minimálně 60 cm (při plně sestaveném systému)
Zobrazovací objem (FOV) v osách x × y × z musí být minimálně 50 × 50 × 50 cm
Efektivní hodnota homogenity statického magnetického pole VRMS musí být garantována:
DSV 40 cm < 0,75 ppm
Součástí musí být využití technik pro snížení hluku včetně techniky snížení hluku modifikací gradientní trajektorie beze změny vyšetřovacího času nebo kontrastu
Musí být využito aktivní stínění a aktivní korekce homogenity statického magnetického pole (včetně shimu druhého řádu dostupných pro doladění pro konkrétní protokol)
Gradietní systém
Maximální aplituda gradientu statického magnetického pole musí být pro každou osu ≥ 44 mT/m
Rychlost změny gradientu (Slew rate) musí být ≥ 200 mT/m/s pro každou osu
Obou parametrů musí být dosaženo současně ve všech prostorových osách x, y a z
Max. činitel využití gradientu („duty cycle“) při maximální amplitudě ve všech třech směrech musí být 100 %.
RF systém: musí se jednat o plně digitální radiofrekvenční systém, který umožňuje současně nezávisle přijímat minimálně 48 kanálů
Šířka pásma každého RF kanálu musí být větší jako 1 MHz
Musí být využívány paralelní akviziční techniky
Systém řízení, pořizování a zpracování obrazových dat
Rychlost rekonstrukce obrazu (počet jednoduchých FFT rekonstrukcí obrazu za sekundu, obrazová matice 256 × 256 pix., bez interpolace) musí být ≥ 12 000
Rozsah velikosti pořizované matice musí být v rozmezí od 64 × 64 pix. do minimálně 1024 × 1024 pix
Vyšetřovací cívky
Součástí musí být minimálně 20-ti kanálová hlavo-krční cívka pro kompletní klinickou rutinu v oblasti hlavy a krku
Dále musí být systém vybanen RF cívkami pro běžné vyšetřování celého těla, realizovaného kombinací lokálních cívek (pro dosažení maximálního poměru signál/šum a využití paralelních technik):
• 2x Povrchové cívky pro současné pokrytí hrudníku a břicha, každá nejméně 18 nezávislých elementů
• Speciální multi-kanálová (multi-elementová) cívka pro periferní MRA
• Speciální multi-kanálová (multi-elementová) pevná cívka pro vyšetření ramene, minimálně 16 nezávislých elementů
• Speciální multi-kanálová (multi-elementová) pevná cívka pro vyšetření kolene, minimálně 16 nezávislých elementů, provedení Rx/Tx
• Speciální multi-kanálová (multi-elementová) pevná cívka pro vyšetření zápěstí, minimálně 16 nezávislých elementů
• Speciální multi-kanálová (multi-elementová) pevná cívka pro vyšetření kotníku a chodidla, minimálně 16 nezávislých elementů
• Cívka pro vyšetření páteře začleněná do vyšetřovacího stolu (bez nutnosti tuto cívku ze systému odpojovat při jiných vyšetřeních) nejméně 32 nezávislých elementů
• Univerzální multi-kanálová (multi-elementová) flex – cívka, dvě velikosti
• Prsní cívka, nejméně 16 nezávislých elementů
Vyšetřovací stůl
Musí se jednat o pevně instalovaný stůl (stůl ukotvený v podlaze) určený pro celotělovou diagnostiku (vyšetřovací rozsah nejméně 2 000 mm)
Nosnost vyšetřovacího stolu musí být minimálně 200 kg se zachováním všech motorických pohybů
Akvizační stanice
Musí se jednat o akvizační pracovní stanici určenou pro radiologické nastavení akvizice požadovaných vyšetření
Součástí musí být software pro angiografické vyšetření včetně „bolus timingu nebo Trackingu“ a SW akviziční stanice umožňující simultánní práci s více pacienty v režimu akvizice, zpracování dat a dokumentace
Akvizační stanice musí podporovat plánování pacientů (DICOM Worklist) a schopnost odesílání zpracovaných dat (DICOM Send) na minimálně 3 DICOM destinace (archiv, vyhodnocovací stanice, záloha)
Musí být zajištěna plná DICOM konektivita dle DICOM conformance statementu
Musí být možné nastavení, úpravy a import vyšetřovacích protokolů
Musí být možné kopírovat parametry vyšetření do nových akvizací
Součástí musí být komunikační zařízení s pacientem, který je ve vyšetřovně, možnost automatizovaných hlasových povelů
Požadovaná vyšetření a zobrazovací techniky
• Součástí systému musí být minimálně následující zobrazovací techniky:
• Difuzní zobrazování, včetně sekvence segmentované v readout směru pro potlačení susceptibility
• Vyšetření všech spinálních etáží.
• Susceptibility weighted imaging s kombinací magnitudových a fázových dat (SWI)
• Metody kontrastní i bezkontrastní MR angiografie
• Vyšetření břišních orgánů a malé pánve včetně prostaty, MRCP vyšetření
• Ortopedická vyšetření včetně muskuloskeletárního aparátu (klouby kolenní, ramenní)
• Celotělové vyšetření (Whole Body Imaging), celotělová difuze pro zobrazení lézí v onkologických studiích (zobrazení typu DWIBS)
• Soubor sekvencí s hybridním náběrem dat pro potlačení fyziologických pohybů
• Vyšetření pro hodnocení prsní tkáně vč. automatické identifikace tukové tkáně, vody a prsních implantátů
• Spektroskopická vyšetření, single voxel i 2D a 3D spektroskopické zobrazování, včetně vyhodnocení na akviziční stanici
• Pokročilé metody vyšetření srdce včetně zobrazování koronárních tepen, tagging
• Funkční zobrazování mozku
• Zobrazování tenzoru difuze, měření v 256 směrech, kalkulace frakční aniizotropie
• Technika pro nekontrastní perfuzní vyšetření mozku
• Sekvence pro kvantifikaci toku
• Sekvence pro perfuzní vyšetření s automatickým výpočtem perfuzních parametrů
• Sekvence pro zobrazení vnitřního ucha s vysokým rozlišením
• Sekvence double echo pro zobrazení kontrastu T2/T1 pro vysoké rozlišení chrupavky a tekutiny
Součást dodávky
Součástí dodávky musí být komunikační zařízení operátor --> pacient a zpět
Součástí dodávky musí být systém pro monitoring pacineta během vyšetření
Součástí dodávky musí být plná adaptace kabiny na novou technologii (podlaha, podhled, ..aj.)
Součástí dodávky musí být repase MR rozvaděče pro adaptaci na novou technologii
Součástí dodávky mus být výměna, případně repase chladící jednotky . Systém chlazení v provedení s nejméně dvěma nezávislými kompresorovými okruhy a dimenzovaný na trvalý maximální výkon stroje, s možností nouzového provozu na vodu z vodovodního řadu, vzdálený dohled
Na celý systém musí být deklarována plná záruka na dobu minimálně 2 roky