## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Mamograf
Uveďte typ, výrobce: | 3Dimensions, Hologic, Inc. |  | GE Senographe Pristina 3D + CESM |  | Mammomat Revelation, Siemens Healthcare GmbH
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky | ano/ne | poznámky | ano/ne | poznámky
Mamograf
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky | ANO / NE | poznámky | ANO / NE | poznámky
Musí se jednat o plně digitální mamografický přístroj s maximální pacientskou průchodností, s plochým detektorem, jednou akvizační a dvěmi specializovanými mamografickými vyhodnocovacími stanicemi, včetně stereotaktické jednotky a vybavní umožňující 3D snímání prsu, nabízející nové možnosti při odhalování rakoviny prsu | Ano |  | ANO |  | ano
Přístroj musí vystavovat pacienty minimální radiační zátěži vzhledem k pravidelným screeningovým vyšetřením | Ano |  | ANO |  | ano
Přístroj musí disponovat automaticky optimalizovanou sílou komprese s možností manuálního nastavení pomocí mikroprocesoru (nožní ovládání) | Ano |  | ANO |  | ano
Přístroj musí mít automatickou dekompresi po expozici | Ano |  | ANO |  | ano
Přístroj musí disponovat zařízením pro zvětšovací techniku z pevného materiálu se zvětšovacím faktorem 1,5x nebo 1,6x a 1,8x | Ano | 1,5x a 1,8x | ANO |  | ano
Přístroj musí mít digitální indikaci úhlu rotace ramene, síly komprese a tloušťky komprese | Ano |  | ANO |  | ano
Přístroj musí mít izocentrické C rameno s motorickou rotací v rozsahu -155° +180° s ohniskovou vzdáleností min. 65 cm a motorizovaným výškovým nastavením v rozsahu min. 70,5–141 cm nad podlahou (nožní ovladač) | ano | rotace ramene +195° až -155°, SID 70 cm, výškové nastavení 70,5 cm až 141 | ANO |  | ano
Přístroj musí být vybaven minimálně následujícími kompresními deskami : |  |  | ANO |  | ano
• deska pro základní screeningová vyšetření (pro malá i velká prsa) | Ano | navíc screeningové prohnuté kompresní desky (SmartCurve™ Breast Stabilization System) | ANO |  | ano
• deska pro cílená vyšetření, bodové komprese | Ano |  | ANO |  | ano
• deska pro snímky se zvětšením (včetně podpěr) | Ano |  | ANO |  | ano
• deska pro stereotaktická vyšetření (vertikální i laterální přístup) | Ano |  | ANO |  | ano
Generátor |  |  |  |  | ano
Přístroj musí mít vysokofrekvenční generátor o výkonu min. 5 kW s možností připojení na síťové napětí | Ano | 7kW | ANO |  | ano
Přístroj musí disponovat volbou snímkovacího napětí v rozsahu min. 25–45 kV (s odstupňováním po 1 kV), snímkovacího produktu min. 5–500 mAs min. a snímkovacího času v rozsahu min. 100 ms – 5 s | Ano | 20-49kV, 3-500 mAs, max čas 5 s | ANO |  | ne
Rentgenka |  |  |  |  | ano
Přístroj musí disponovat výkonným zářičem s vysokoobrátkovou anodou ( min. 8 800 ot/min) s ohnisky o velikosti 0,1 a 0,3 mm dle normy IEC 336 | Ano | 9500 ot/min | ANO |  | ano
Tepelná kapacita anody musí být min. 300 kHU | ano | 300 kHU | ANO |  | ne
Přístroj musí disponovat min. dvěmi motorizovanými filtry Mo, Rh, Ag nebo W | Ano | Rh, Ag, Al (a Cu pro kontrast) | ANO |  | ano
Přístroj musí disponovat plně automatickým kolimačním systémem | Ano |  | ANO |  | ano
Přístroj musí mít zařízení nebo příslušentsví, které poskytuje kvantitativní informaci o ozáření pacientky s možností RDSR dle ČSN EN 61910-1 společně se snímky do PACS a na server třetí strany | Ano |  | ANO |  | ano
Detektor |  |  |  |  | ano
Detektor musí být technologie s přímou nebo nepřímou konverzí RTG s detektorem z materiálu aSe nebo Csl s užitečnou velikostí pole detektoru min. 24×29 cm | Ano | aSe, 24x29 cm | ANO |  | ano
Tloušťka detektoru musí být maximálně 80 mm u strany hrudní stěny | ano | výrobce neuvádí (změřeno cca 8 cm) | ANO |  | ano
Velikost bodu nesmí být větší jako 100 µm pro všechny typy vyšetření – velikost pixelu platná a používaná během 2D i 3D snímkování | Ano | 70 µm | ANO |  | ano
Přístroj musí mít efektivní zpracování signálu DQE min. 70% | Ano | > 90% | ANO |  | ano
Stereotaktická jednotka s možností biopsie |  |  |  |  | ano
Součástí přístroje musí být zařízení pro přímou digitální automatickou stereotaktickou biopsii s ovládacím pultem s automatickým motorizovaným pohybem držáku jehel na předem určenou pozici, speciální kompresní bioptická deska, ochrana obličeje, vertikální držák jehel pro všechny standardní rozměry, hardwarové změny pro mamografický systém, kalibrační fantom a kalibrační jehly | Ano | motorizované souřadnice x, y, ruční pohyb v ose z (směrem do prsu), délka jehel do 14 cm | ANO |  | ano
Zařízení musí být kompatibilní s bioptickými děly včetně nutného příslušenství | Ano |  | ANO | BARD | ano
Zařízením musí být možné provádět vertikální i laterální biopsie | Ano |  | ANO |  | ano
Hmotnost samostatné bioptické jednotky nesmí být větší jako 7 kg. | ano | hmotnost udávaná v prospektové dokumentaci je < 7 kg | ANO |  | ano
3D tomosyntéza |  |  |  |  | ano
Úhel skenování musí být min. 15° | ano | 15° | ANO |  | ano
Počet projekcí musí být min 9 | ano | 15 projekcí, kontinuální snímání | ANO |  | ano
Čas tomosyntézy nesmí být delší jako 10 s | ano | < 4 s | ANO |  | ne
Tomosyntéza musíbýt prováděna s použitím protirozptylové mřížky pro eliminaci sekundárního záření | Ano | možno provádět s nebo bez protirozptylové mřížky | ANO |  | ano
Systém musí být rozšiřitelný o CESM | ano | 2D kontrast v kombinaci s 3D diagnostickým snímkem (CE2D+3D™ exam) | ANO | Szstém je rozšiřitelný o biopsii pod CESM | ano |  | Pozor,l dát barevné ve final!!!
Vzdálenost mezi akvizačními rovinami musí být max. 1 mm | ano | rekonstruované řezy jsou po 1 mm | ANO |  | ne
Systém musí disponovat optimalizovaným iterativním rekonstrukčním algoritmem pro kalkulaci obrazů jednotlivých řezů a zobrazení na akviziční stanici | Ano |  | ANO |  | ano
Systém musí obsahovat SW pro zobrazení syntetických snímků v 2D | Ano |  | ANO |  | ano
Součástí přístroje musí být pacientský ochranný štít ve fixní poloze | Ano |  | ANO |  | ano
Akviziční stanice |  |  |  |  | ano
Akviziční stanice se musí skládat ze stanice s monitorem pro zadání pacientských dat, s možností navolení snímkovacích programů a zobrazení snímků, musí disponovat základními postprocesingovými funkcemi (Windowing, filtrace, elektronické clony apod.), anotací (označení stran, komentáře apod.) a měřením úhlů a vzdáleností. Součástí bude odpovídající ochranný štít proti záření pro obsluhu a odpovídající záložní zdroj pro dokončení archivace získaných dat | Ano |  | ANO |  | ano
Demografická pacientská data mohou být posílána přímo z HIS/RIS systému pomocí DICOM Modality Worklis nebo mohou být zadávána manuálně, musí být možné získávání obrazů z HDD nebo PACSu, identifikace pomocí hesel, archivace vyšetření v lokálním archivu nebo PACSu, tisk obrazů na DICOM tiskárnách , „Autorouting“ pro automatické odeslání obrazů na předem určené cíle | Ano |  | ANO |  | ano
Ovládací stanice musí být na bázi PC (s odpovídajícím HW i SW vybavením) s klávesnicí a myší s kapacitou paměti na HDD pro minimálně 50 000 obrázků, CD/DVD R/W kombo mechanika | Ano |  | ANO |  | ano
Součástí stanice musí být náhledový speciální medicínský monochromatický vysoce kontrastní monitor o úhlopříčce min. 21“ s maximální svítivostí min. 500 cd/m² s rozlišením min. 3 MPix, možnost kalibrace podle normy DICOM | Ano |  | ANO | BARCO | ano
Akviziční stanicemusí disponovat následujícími modalitami: Dicom Interface: Mammography, Query/Retrieve, Send, Basic Print, Modality Worklist, Modality Performed Procedure Step, Storage Comittment | Ano |  | ANO |  | ano
2 ks vyhodnocovací stanice |  |  |  |  | ano
Musí se jednat profesionální mamografickou vyhodnocovací stanici se speciálním mamografickým SW vybavenou speciálními mamografickými postprocesingovými funkcemi ovládanými speciálními tlačítky s možností porovnávání snímků (včetně automatického načtení starších studií z PACSu) a funkcemi Windowing, filtrace, lupa, inverze škály stupňů šedi, optimalizace jasu a kontrastu, anotace, měření vzdáleností, otáčení a zrcadlení obrazu, dělení obrazovky, obrazové manipulace | Ano |  | ANO |  | ano
Musí být umožněno multimodalitního prohlížení mamografických obrazů z jiných modalit (MR, SONO) | Ano |  | ANO |  | ano
Vyhodnocovací stanice musí být vybavena PC „high performance“ (s odpovídajícím HW a SW vybavením, síťový interface 100/1000Mbit/s), CD/DVD RW mechanika, se dvěma speciálními medicínskými mamografickými černobílými vysoce kontrastními LCD monitory s rozlišením min. 5 MPx a úhlopříčkou min. 21” s maximální svítivostí min. 600 cd/m², možnost kalibrace podle normy DICOM | Ano |  | ANO | BARCO | ano
Stanice musí umožňovat uložení snímků v maximálním rozlišení na interní disk o kapacitě min. 1 TB s možností rozšíření | Ano |  | ANO |  | ano
Stanice musí disponovat komunikací DICOM 3.0: DICOM Storage (Send/Receive), DICOM Query/Retrieve, DICOM Storage Commitment, DICOM Basic Print, DICOM Secondary Capture (SC), DICOM Computed Radiography (CR), DICOM Ultrasound (US), DICOM Mammography (MG), DICOM Digital X-ray (DX), DICOM Mammo CAD SR, DICOM Breast Imaging Report | Ano |  | ANO |  | ano
Součást dodávky
Součástí dodávky musí být protirozptylová mřížka | Ano |  | ANO |  | ano
Součástí dodávky musí být vybavení pro provádění kontrastní mamografie | Ano |  | ANO | Systém umožňuje i biopsie naváděné CESM | ano
Součástí dodávky musí být kompletní sada pro testy provozní stálosti, vč, fantomů a SW pro testování 2D i 3D módu, součástí SW musí být analýza opakovaných expozic | Ano |  | ANO |  | ano
Systém musí být schopný "číst" snímky na bázi umělé inteligence, např. ICAD | Ano |  | ANO | 2 x diagnostická stanice = 2 x licence pro AI | ano
ano
ano
ano
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky), č. 263/2016 Sb. (Atomový zákon) včetně jeho prováděcích vyhlášek a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | Ano |  | ANO |  | ano
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky), č. 263/2016 Sb. (Atomový zákon) včetně jeho prováděcích vyhlášek a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | Ano |  | ANO |  | ano
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | Ano |  | ANO |  | ano
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | Ano |  | ANO |  | ano
Životnost přístroje minimálně 8 let | Ano |  | ANO |  | ano
Nabídková cena v Kč bez DPH |  | 9493200 | 7541579.62 |  | 7894000
Nabídková cena v Kč včetně DPH |  | 11486772 | 9125311.3402 |  | 9551740
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma |  | 390000 | 434540 |  | 198000
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma |  | 471900 | 525793.4 |  | 239580
498846.7
498846.7

## průzkum trhu - rozpis cen
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU | [6 empty] | DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace | [6 empty] | Tržní konzultace
K zakázce: | Mamograf | [5 empty] | K zakázce:
Obchodní firma nebo název: | [6 empty] | Obchodní firma nebo název:
COMFES, spol. s r.o. | [6 empty] | Stargen EU s.r.o.
Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu |  |  | Kontaktní osoba | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
R. Fajkus |  | 603257223 |  | roman.f@hologic.cz |  |  | Ing. Vojtěch Hojač | 702 29 46 48 |  | vojtech.hojac@stargen-eu.cz
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství | [6 empty] | Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH |  |  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů | 9493200 | 1993572 | 11486772 |  | Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení | Počet kusů | 7541579.62 | 1583731.7202 | 9125311.3402
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 1 | 9493201 | 1993572.21 | 11486773.21 |  | Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena | 1 | 7541580.62 | 1583731.9302 | 9125312.5502
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let | Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let | [6 empty] | Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH |  |  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  | 32500 | 6825 | 39325 |  | Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  | 50000 | 10500 | 60500 |  | Vč. periodických kontrol
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | 2 | rok | Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  | 1 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 390000 | 81900 | 471900 |  | Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  | 300000 | 63000 | 363000
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  | 0 | 21% | 0
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok | [5 empty] | rok | Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol |  |  | 3500 | 735 | 4235 |  | Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol |  | 10000 | 2100 | 12100
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok | Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  | 1 | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 3500 | 735 | 25410 |  | Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  | 60000 | 12600 | 72600
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 393500 | 82635 | 497310 |  | Celkové pravidelné servisní náklady |  | 360000 | 75600 | 435600
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let | [6 empty] | Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  |  | 1500 | 315 | 1815 |  | Hodinová sazba servisního technika |  | 2590 | 543.9 | 3133.9
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  |  | 1680 | 352.8 | 2032.8 |  | Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  | 9000 | 1890 | 10890 |  | Paušalní poplatek za jeden servisní úkon (tj. i několik cest tam i zpátky, pokud se jedná o jeden servisní úkon)
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 19080 | 4006.8 | 23086.8 |  | Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  | 69540 | 14603.4 | 84143.4
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb. | [6 empty] | Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  |  | 6250 | 1312.5 | 7562.5 |  | Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  | 5000 | 1050 | 6050 |  | Doprava se nehradí, když je školení součástí např. BTK
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 9912031 | 2081526.51 | 12014732.51 |  | Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  | 7976120.62 | 1674985.3302 | 9651105.9502
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) | [6 empty] | Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) | [6 empty] | Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5 | [6 empty] | Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) | [6 empty] | Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. | [6 empty] | V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0. | [6 empty] | V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0. | [6 empty] | V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.