## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky: Skiaskopicko-skiagrafický digitální RTG systém
Uveďte typ, výrobce: | Luminos Agile Max, Siemens Healthcare, GmbH
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu Skiaskopicko-skiagrafického digitálního RTG systému na dětskou kliniku ve FNOL, včetně příslušenství a provedení zaškolení personálu. | ano
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Musí se jednat o skiaskopicko-skiagrafický plně digitální RTG systém ovládaný zblízka | ano
Rentgenka musí být umístěna pod vyšetřovacím stolem | ano
Přístroj musí mít plochý digitální nedělený detektor a plně digitální obrazový proces s vysokou rozlišovací schopností | ano
Přístrojem musí být možné vyšetřovat i pediatrické pacienty, dále musí být možné přístrojem provádět základní i speciální skiaskopicko-skiagrafické vyšetření trávící trubice a plnohodnotné digitální skiagrafické expozice | ano
Vysokofrekvenční generátor a RTG zářič
Pracovní výkon generátoru musí být minimálně 80 kW | ano
Rozsah pracovního napětí musí být v rozmezí min. 40 - 150 kV | ano
Minimální frekvence musí být 100 kHz | ano
Musí být možné pořizovat extrémně krátké expozice od 1 ms | ano
Přístroj musí disponovat konfigurovatelnými anatomickými programy (orgánová automatika) pro dospělé i pediatrické pacienty s volbou minimálně 100 programů pro každé pracovní místo a mód | ano
Přístroj musí disponovat expoziční automatikou s možností libovolného navolení minimálně 3 samostatných komůrek pro obě pracovní místa (ve stole a verigrafu) a expoziční automatikou sklopné stěny - AEC | ano
Přístroj musí být vybaven vysokorychlostní rentegenkou (minimálně 10 500 ot/min) s vysokou tepelnou kapacitou anody minimálně 750 kHU, tepelnou kapacitou celého krytu rentegnky minimálně 2,4 MHU a výkonem ohnisek odpovídající generátoru, 2 ohniska o velikosti maximáln 0,6/1,2 mm a výkonem minimálně 40 a 80 kW a maximální snímkovací napětí musí být 150 kV | ano
Přístroj musí být vybaven primární automatickou i manuální obdélníkovou RTG clonou, třemi přídavnými filtry o velikosti 0,1 - 0,3 mm Cu s motorickým manuálním i automatickým nastavením podle orgánových programů, digitální zobrazení rozměrů pole vyclonění, Cu filtrace a SID | ano
Přístroj musí disponovat systémem DAP metr - systém pro měření a zobrazení pacientské dávky s měřící komůrkou integrovanou v primární cloně s možností exportu dat ve formátu DICOM do PACS, resp. NIS a do RDSR zasílaného do PACS a na server třetí strany | ano
Stěna a pacientský stůl
Ovládání všech pohybů a funkcí musí být možné provádět od vyšetřovací stěny | ano
Musí být zajištěn volný přístup lékaře aobsluhy k vyšetřovanému pacientovi ze všech stran stolu | ano
Rozměry desky stolu musí být minimálně 200 x 800 cm | ano | 200 x 80 cm
Pacientský stůl musí být možné motoricky sklápět v rozsahu minimálně +90°/-50° s rychlostí až 6°/s | ano
Pacientská deska musí být motoricky výškově nastavitelná v rozsahu minimálně 65 - 110 cm | ano
Motorický podélný posun desky stolu musí být v rozsahu minimálně 160 cm s rychlostí minimálně 9 cm/s | ano
Motorický příčný posundesy stolu musí být minimálně 25 cm s rychlostí minimálně 4 cm/s | ano
Nosnost stolu musí být minimálně 270 kg a současně musí stůl při tomto zatížení umožnit výškové motorické nastavení výšky desky | ano
Součástí musí být motoricky pojizdná pacientská lavička (stupátko) umístitelná na pacientský stůl z obou stran a zatížitelná při sklopné stěně ve vertikální pozici minimálně 220 kg | ano
Výška lavičky nad podlahou ve svislé poloze stěny musí být maximálně 4 cm | ano
Jednotka s detektorem musí být podélně motoricky pojizdná v rozsahu minimálně 110 cm | ano
jednotka s detektorem musí být příčně motoricky pojízdná v rozsahu min. 25 cm | ano
Stůl musí disponovat kompresním tubusem s motoricky asistovaným pojezdem | ano
SID musí být v rozmezí min. 90 - 125 cm | ano
Rozsah vzdálenosti desky stolu od plochého detektoru musí být minimálně 25 - 60 cm | ano
Musí být možné nastavit primární paprsek od podlahy v pozici stěny sklopné do 90° v rozmezí min. 75 - 185 cm | ano
Stůl musí být vybaven ergonomickým ovladačem pro motoricky asistovaný pohyb jednotky detektoru nas pacientem, včetně jednoručního ovládání této jednotky, pacientské desky, sklápění stěny, výškového nastavení stolu, ovládání kolimátoru, spouštění skiaskopie a expozice | ano
Expozice musí být prováděna na pevný digitální plochý dynamický aSi/Csi detektor umístěný ve stěně o velikosti aktivní plochy min. 42 x 42 cm s rozlišením detektoru v matrici 2,8k x 2,8k s maximální velikostí bodu 150 µm a hloubkou rozlišení šedi min. 16 bitů, DQE min. 65 % při 0 lp/mm s možností volby min. 3 dalších formátů zvětšení (ZOOM) k základnímu přehledovému formátu | ano
Sekundární velmi jemná mřížka musí být min. Pb 15:1 a 80 čar/cm | ano
Obrazový processing
Kompletní ovládání systému sklopné stěny včetně generátoru, rentgenky, obrazového systému musí být realizováno z jedné integrované konzole | ano
Musí se jednat o plně digitální obrazový systém s přímou digitalizací obrazu a digitální optimalizací zčernání výsledného obrazu pro online harmonizaci nativních sérií a jednotlivých obrazů | ano
Přístroj musí disponovat plnou orgánovou automatikou a jednou ovládací konzolí pro snímkování na sklopné stěně v počtu min. 1000 orgánových programů | ano
Přístroj musí být vybaven uložištěm (HDD) s kapacitou pro uložení min. 50 000 obrazů v matici min. 1024x1024/12 bits možností dalšího rozšíření | ano
Přístroj musí umožnit záznam a postprocesing jednotlivých snímků v matrici min. 2.8002/12 bit na stěně - radiografie | ano
Přístroj musí disponovat sériovým snímkovacím provozem s volitelnými frekvencemi v rozsahu min. 1 - 8 obr./s v matrici min. 14002/12 bit | ano
Digitální pulzní skiakopie musí mít minimálně 5 volitelných frekvencí v rozsahu min. od 3 do 30 pulzů/s se záznamem a zobrazením v matrici min. 10242/12 bit pro snížení dávky na pacienta i obsluhující personál | ano
Součástí přístroje musí být bezdrátový nožní spínač ve vyšetřovně pro ovládání skiaskopie a uložení obrazů | ano
Přístroj musí umožnit záznam , zobrazení a následný export v DICOM formátu dynamických skiaskopických sekvencí jako realné akvizice v délce až 60 s při maximální frekvenci | ano
Clonění musí být realizováno pomocí grafického znázornění LIH obrazu na monitoru bez nutnosti RTG záření | ano
Nastavení poohy vyšetřované oblasti musí být realizováno na základě posledního snímku (LIH) pomocí grafických značek, bez použití skiaskopie, sledování skutečné polohy rtg svazku vůči vyšetřovacímu stolu bez nutnosti použít skiaskopii | ano
Součástí postprocesingu musí býz základní obrazové funkce - nastavení jasu a kontrastu, zvýraznění hran, inverze obrazu, otáčení obrazu, anotace obrazu, elektronické clony, digitální zvětšení, R/L zobrazení, identifikace pacienta (jméno, datum+narození atd.), možnost rozdělení obrazovky na min. 16 obrázků apod. | ano
Kvantifikace, měření délky, úhlů apod. musí probíhat s automatickou a manuální kalibrací | ano
Součástí vybavení systému musí být - 2 ks plochých speciálních medicínských vysoce kontrastních LCD monitorů (LIVE+REFerenční obraz) s úhlopříčkou min 19“ (rozlišení min. 1,2 Mpix, max. svítivost min. 600 cd/m², neprokládané řádkování, obnovovací frekvence min. 70 Hz) na monitorovém stropním pojízdném stativu pro vyšetřovnu a 1 ks kontrolní monitor pro LIVE obraz stejné kvality v ovladovně | ano
Archivaci obrazové informace musí být možné provést na CD-R a DVD na pozadí ve formátu DICOM. TIFF a AVI s možností vypálení i DICOM prohlížeče | ano
Přístroj musí být připojen do PACS a do RIS FN Olomouc ve formátu DICOM - DICOM Send, DICOM Storage Commitment, výstup na tiskárnu ve formátu DICOM Print, DICOM Worklist a DICOM MPPS | ano
Stropní stati s RTG zářičem
Součástí přístroje musí být stropní stativ s RTG zářičem pro plnohodnotné digitální skiagrafické expozice | ano
Parametry generátoru, nastavení kolimátoru, včetně přídavné filtrace a obrazových parametrů musí být nastavovány automaticky selekcí orgánových programů na systémové konzoli | ano
Podélný pojezd stativu musí být min. 330 cm a příčný pojezd musí být min. 200 cm | ano
Stativ s rentgenkou musí být výškově nastavitelný a to motoricky i manuálně v rozsahu min. 180 cm | ano
Rotace rentgenky okolo vertikálníosy musí být minimálně 330, okolo horizontální osy minimálně 280, s aretací po 90° | ano
Rentgenka musí být vysokorychlostní (min. 10 800 ot/min) s vysokou tepelnou kapacitou anody minimálně 750 kHU, tepelnou kapacitou celého krytu rentgenky minimálně 2,4 MHU a výkonem odpovídající generátoru, 2 ohniska o velikosti max. 0,6/1,0 mm a výkonech minimálně – 40 a 80 kW, maximální snímkovací napětí 150 kV, rozsah výstupního proudu 1–1000 mA | ano
Systém musí být vybaven multifunkčním velkoplošným displejem s barevnou dotykovou obrazovkou na rentgence pro dotykové ovládání expozičních hodnot, korekce denzity, nastavení automatiky expozice, selekce orgánových programů, zobrazení pacientských dat apod. | ano
Vertikální stativ
Musíse jednat o výškově stavitelný vertikální snímkovací stativ se sekundární jemnou mřížkou minimálně Pb 12:1 a 40 čar/ 1 cm (ohnisková vzdálenost cca 115-180 cm) | ano
Minimální vzdálenost středu horizontálního paprsku musí být nastavitelná v rozsahu 30 -170 cm nad podlahou | ano
Vertikální stativ musí mít sklopnou desku v rozmezí min. - 20° a max. + 90° | ano
Stativ musí být vybaven funkcí autotracking - automatické sledování výšky primárního paprsku stropního stativu s rentgenkou v závislosti na pozici vertigrafu | ano
Detektor pro vertikální stativ
Musí být integrovaný ve stativu, pevný s aktivní plochou min 42 x 42 cm | ano
Technologie detektoru musí být a-Si, CsI | ano
Hloubka jasového rozlišení musí být min 16bitová | ano
Velikost pixelu detektoru musí být maximálně 150 µm | ano
Detektor musí mít 3 ionizační komůrkypro expoziční automatiku | ano
Detektor musí mít integrovanou mřížku s možností uživatelského vyjmutí | ano
Bezdrátový detektor pro volné expozice
Aktivní plocha mobilního detektoru musí být min. 34 x 42 cm s rozlišením detektoru v matici 2350 x 2850 s maximální velikostí bodu 150 µm a hloubkou rozlišení šedi min. 16 bitů | ano
Musí být možné provést bezdrátový přenospro zobrazení komletního obrazu | ano
Hmotnost bezdrátového detektoru nesmí být větší než 3,5 kg | ano
Součástí musí být mřížka pro detektor | ano
Detektor musí být odolný vůči tlaku a vniknutí kapaliny minimálně IPX2 | ano
Součásti přístroje
Součástí přístroje musí být intercom - oboustranné dorozumívací zařízení mezi ovladovnou a vyšetřovnou | ano
Součástí přístroje musí být elektrický rozvaděč s ovládacími tlačítky | ano
Součástí přístroje musí býýt ochrana proti záření, podélně pojizdný a výškově nastavitelný štít z olovnatého skla na stropním stativu | ano
Součástí přístroje musí být radiační boční ochrana z Pb gumy, umístěná na pacientském stole | ano
Součástí přístroje musí být pomůcky pro provádění ZPS dle doporučení výrobce a SÚJB (např. PTW Normi 13) | ano
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky), č. 263/2016 Sb. (Atomový zákon) včetně jeho prováděcích vyhlášek a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | ano
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky), č. 263/2016 Sb. (Atomový zákon) včetně jeho prováděcích vyhlášek a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | ano
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ano
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | ano
Životnost přístroje minimálně 8 let | ano
Nabídková cena v Kč bez DPH | 9630000
Nabídková cena v Kč včetně DPH | 11652300
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 246000
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 297660

## průzkum trhu - rozpis cen
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce: | Skiaskopicko-skiagrafický digitální RTG systém
Obchodní firma nebo název:
Siemens Healthcare, s.r.o.
Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Ing. Jiří Boček, MBA |  | 420605226613 |  | jiri.bocek@siemens-healthineers.com
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů | 9630000 | 2022300 | 11652300
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 1 | 9630000 | 2022300 | 11652300
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  | 82000 | 17220 | 99220
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | 0.5 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 246000 | 51660 | 297660
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  |  | 0 | 0 | 0
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | 0 | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol |  |  | 9500 | 1995 | 11495
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 57000 | 11970 | 68970
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 303000 | 63630 | 366630
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  |  | 2000 | 420 | 2420
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  |  | 6000 | 1260 | 7260
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 48000 | 10080 | 58080
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  |  | 12000 | 2520 | 14520
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 9993000 | 2098530 | 12091530
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.