## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky: Skiaskopicko-skiagrafický digitální RTG systém
Uveďte typ, výrobce: | Agfa N.V., Přístroj DR 800
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky | Komentář | Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu Skiaskopicko-skiagrafického digitálního RTG systému na dětskou kliniku ve FNOL, včetně příslušenství a provedení zaškolení personálu. | Ano |  |  | Dodávka, instalace a uvedení do provozu Skiaskopicko-skiagrafického digitálního RTG systému na dětskou kliniku ve FNOL, včetně příslušenství a provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky |  | Technická specifikace
Musí se jednat o skiaskopicko-skiagrafický plně digitální RTG systém ovládaný zblízka | Ano | ovládaný dálkově z ovladovny i zblízka od vyšetřovací stěny |  | Musí se jednat o skiaskopicko-skiagrafický plně digitální RTG systém ovládaný zblízka
Rentgenka musí být umístěna pod vyšetřovacím stolem | NE | Rentgenka je umístěna NAD vyšetřovacím stolem | Pozice rentgenky nad vyšetřovacím stolem zajištuje vyšší kvalitu obrazu
Přístroj musí mít plochý digitální nedělený detektor a plně digitální obrazový proces s vysokou rozlišovací schopností | Ano |  |  | Přístroj musí mít plochý digitální nedělený detektor a plně digitální obrazový proces s vysokou rozlišovací schopností
Přístrojem musí být možné vyšetřovat i pediatrické pacienty, dále musí být možné přístrojem provádět základní i speciální skiaskopicko-skiagrafické vyšetření trávící trubice a plnohodnotné digitální skiagrafické expozice | Ano |  | Výrobce Agfa se specializuje na pediatrické využití rentgenů | Přístrojem musí být možné vyšetřovat i pediatrické pacienty, dále musí být možné přístrojem provádět základní i speciální skiaskopicko-skiagrafické vyšetření trávící trubice a plnohodnotné digitální skiagrafické expozice
Vysokofrekvenční generátor a RTG zářič | Ano |  |  | Vysokofrekvenční generátor a RTG zářič
Pracovní výkon generátoru musí být minimálně 80 kW | Ano |  |  | Pracovní výkon generátoru musí být minimálně 80 kW
Rozsah pracovního napětí musí být v rozmezí min. 40 - 150 kV | Ano |  |  | Rozsah pracovního napětí musí být v rozmezí min. 40 - 150 kV
Minimální frekvence musí být 100 kHz | Ano |  |  | Minimální frekvence musí být 100 kHz
Musí být možné pořizovat extrémně krátké expozice od 1 ms | Ano |  |  | Musí být možné pořizovat extrémně krátké expozice od 1 ms
Přístroj musí disponovat konfigurovatelnými anatomickými programy (orgánová automatika) pro dospělé i pediatrické pacienty s volbou minimálně 100 programů pro každé pracovní místo a mód | Ano |  |  | Přístroj musí disponovat konfigurovatelnými anatomickými programy (orgánová automatika) pro dospělé i pediatrické pacienty s volbou minimálně 100 programů pro každé pracovní místo a mód
Přístroj musí disponovat expoziční automatikou s možností libovolného navolení minimálně 3 samostatných komůrek pro obě pracovní místa (ve stole a verigrafu) a expoziční automatikou sklopné stěny - AEC | Ano |  |  | Přístroj musí disponovat expoziční automatikou s možností libovolného navolení minimálně 3 samostatných komůrek pro obě pracovní místa (ve stole a verigrafu) a expoziční automatikou sklopné stěny - AEC
Přístroj musí být vybaven vysokorychlostní rentegenkou (minimálně 10 500 ot/min) s vysokou tepelnou kapacitou anody minimálně 750 kHU, tepelnou kapacitou celého krytu rentegnky minimálně 2,4 MHU a výkonem ohnisek odpovídající generátoru, 2 ohniska o velikosti maximáln 0,6/1,2 mm a výkonem minimálně 40 a 80 kW a maximální snímkovací napětí musí být 150 kV | NE | 10.000 ot/min, 600 kHU, 2,0MHU a ohniska 0,6/1,2 mm, 40/100 kW | pozn. - alternativně lze nabídnout i rentgenku 1120 kHU, 2,0 MHU, 0.6/1.0 mm, 40/80 kW, nicméně pro pediatrické použití by to byly nepřiměřené parametry | Přístroj musí být vybaven vysokorychlostní rentegenkou s vysokou tepelnou kapacitou anody minimálně 750 kHU, tepelnou kapacitou celého krytu rentegnky minimálně 2,0 MHU a výkonem ohnisek odpovídající generátoru, 2 ohniska o velikosti maximálně 0,6/1,2 mm a výkonem minimálně 40 a 80 kW a maximální snímkovací napětí musí být 150 kV
Přístroj musí být vybaven primární automatickou i manuální obdélníkovou RTG clonou, třemi přídavnými filtry o velikosti 0,1 - 0,3 mm Cu s motorickým manuálním i automatickým nastavením podle orgánových programů, digitální zobrazení rozměrů pole vyclonění, Cu filtrace a SID | NE | kmbinace Al+Cu | kombinace různých materiálů výhodnější, neboť každý z kovů vykazuje jiné charakteristiky útlumu pro různé hodnoty energie. Námi nabízené přídavné filtry: 1 mm Al + 0,1 mm Cu // 1 mm Al + 0,2 mm Cu // 2 m Al | Přístroj musí být vybaven primární automatickou i manuální obdélníkovou RTG clonou, nejméně třemi přídavnými filtry s motorickým manuálním i automatickým nastavením podle orgánových programů, digitální zobrazení rozměrů pole vyclonění, Cu filtrace a SID
Přístroj musí disponovat systémem DAP metr - systém pro měření a zobrazení pacientské dávky s měřící komůrkou integrovanou v primární cloně s možností exportu dat ve formátu DICOM do PACS, resp. NIS a do RDSR zasílaného do PACS a na server třetí strany | Ano |  |  | Přístroj musí disponovat systémem DAP metr - systém pro měření a zobrazení pacientské dávky s měřící komůrkou integrovanou v primární cloně s možností exportu dat ve formátu DICOM do PACS, resp. NIS a do RDSR zasílaného do PACS a na server třetí strany
Stěna a pacientský stůl |  |  |  | Stěna a pacientský stůl
Ovládání všech pohybů a funkcí musí být možné provádět od vyšetřovací stěny | Ano |  |  | Ovládání všech pohybů a funkcí musí být možné provádět od vyšetřovací stěny
Musí být zajištěn volný přístup lékaře aobsluhy k vyšetřovanému pacientovi ze všech stran stolu | Ano |  |  | Musí být zajištěn volný přístup lékaře aobsluhy k vyšetřovanému pacientovi ze všech stran stolu
Rozměry desky stolu musí být minimálně 200 x 800 cm | Ano | 240 x 80 cm |  | Rozměry desky stolu musí být minimálně 200 x 800 cm
Pacientský stůl musí být možné motoricky sklápět v rozsahu minimálně +90°/-50° s rychlostí až 6°/s | Ano | +/-90°, 6°/s |  | Pacientský stůl musí být možné motoricky sklápět v rozsahu minimálně +90°/-50° s rychlostí až 6°/s
Pacientská deska musí být motoricky výškově nastavitelná v rozsahu minimálně 65 - 110 cm | NE | 50 - 100 cm | Výhodnější rozsah - nižší nástupní výška zajišťuje vyšší komfort pacienta | Pacientská deska musí být motoricky výškově nastavitelná v rozsahu minimálně 65 - 100 cm
Motorický podélný posun desky stolu musí být v rozsahu minimálně 160 cm s rychlostí minimálně 9 cm/s | NE | Rychlost 5cm/s. Rozsah 160cm (+/-80), ale doporučujeme asymetrické +100/-20 cm. | asymetrický posun desky stolu je výhodnější pro snadnější přístup ze zadní části stolu pro snazší manipulaci s pacientem | Motorický podélný posun desky stolu musí být v rozsahu minimálně 120 cm s rychlostí minimálně 5 cm/s
Motorický příčný posundesy stolu musí být minimálně 25 cm s rychlostí minimálně 4 cm/s | Ano | 35 cm |  | Motorický příčný posundesy stolu musí být minimálně 25 cm s rychlostí minimálně 4 cm/s
Nosnost stolu musí být minimálně 270 kg a současně musí stůl při tomto zatížení umožnit výškové motorické nastavení výšky desky | NE | 265 | nosnost obecně 320 kg, ale nosnost během výškového nastavení 265 kg. | Nosnost stolu musí být minimálně 250 kg a současně musí stůl při tomto zatížení umožnit výškové motorické nastavení výšky desky
Součástí musí být motoricky pojizdná pacientská lavička (stupátko) umístitelná na pacientský stůl z obou stran a zatížitelná při sklopné stěně ve vertikální pozici minimálně 220 kg | Ano | 265 kg |  | Součástí musí být motoricky pojizdná pacientská lavička (stupátko) umístitelná na pacientský stůl z obou stran a zatížitelná při sklopné stěně ve vertikální pozici minimálně 220 kg
Výška lavičky nad podlahou ve svislé poloze stěny musí být maximálně 4 cm | ??? |  | výrobce neuvádí přesnou výšku, jelikož se lavička téměř dotýká podlahy (SW nastavení) | Výška lavičky nad podlahou ve svislé poloze stěny musí být maximálně 6 cm
Jednotka s detektorem musí být podélně motoricky pojizdná v rozsahu minimálně 110 cm | Ano | 138 cm |  | Jednotka s detektorem musí být podélně motoricky pojizdná v rozsahu minimálně 110 cm
jednotka s detektorem musí být příčně motoricky pojízdná v rozsahu min. 25 cm | Ano | 35 cm |  | jednotka s detektorem musí být příčně motoricky pojízdná v rozsahu min. 25 cm
Stůl musí disponovat kompresním tubusem s motoricky asistovaným pojezdem | Ano |  |  | Stůl musí disponovat kompresním tubusem s motoricky asistovaným pojezdem
SID musí být v rozmezí min. 90 - 125 cm | NE | 115 - 180 cm | výhodný extrémně velký rozsah SID, hodnoty pod 110 cm nejsou klinicky příliš využitelné. Oproti tomu SID 180 cm je velmi výhodné | rozsah SID musí být min. 35 cm
Rozsah vzdálenosti desky stolu od plochého detektoru musí být minimálně 25 - 60 cm | NE | 7,8 cm pro konkávní povrch a 9,5 cm pro plochý povrch | Poptávaný rozsah je platmý pro zářič pod stolem. Nižší vzdálenost detektoru od pacienta zajišťuje vyšší kvalitu snímků a nižší dávku na pacienta
Musí být možné nastavit primární paprsek od podlahy v pozici stěny sklopné do 90° v rozmezí min. 75 - 185 cm | Ano | 43-197 cm |  | Musí být možné nastavit primární paprsek od podlahy v pozici stěny sklopné do 90° v rozmezí min. 75 - 185 cm
Stůl musí být vybaven ergonomickým ovladačem pro motoricky asistovaný pohyb jednotky detektoru nas pacientem, včetně jednoručního ovládání této jednotky, pacientské desky, sklápění stěny, výškového nastavení stolu, ovládání kolimátoru, spouštění skiaskopie a expozice | NE | detektor je POD pacientem | jedná se o parametr pro zářič pod stolem, jinak ANO - ergonomický ovladač je součástí nabídky | Stůl musí být vybaven ergonomickým ovladačem pro motoricky asistovaný pohyb jednotky detektoru, včetně jednoručního ovládání této jednotky, pacientské desky, sklápění stěny, výškového nastavení stolu, ovládání kolimátoru, spouštění skiaskopie a expozice
Expozice musí být prováděna na pevný digitální plochý dynamický aSi/Csi detektor umístěný ve stěně o velikosti aktivní plochy min. 42 x 42 cm s rozlišením detektoru v matrici 2,8k x 2,8k s maximální velikostí bodu 150 µm a hloubkou rozlišení šedi min. 16 bitů, DQE min. 65 % při 0 lp/mm s možností volby min. 3 dalších formátů zvětšení (ZOOM) k základnímu přehledovému formátu | Ano |  |  | Expozice musí být prováděna na pevný digitální plochý dynamický aSi/Csi detektor umístěný ve stěně o velikosti aktivní plochy min. 42 x 42 cm s rozlišením detektoru v matrici 2,8k x 2,8k s maximální velikostí bodu 150 µm a hloubkou rozlišení šedi min. 16 bitů, DQE min. 65 % při 0 lp/mm s možností volby min. 3 dalších formátů zvětšení (ZOOM) k základnímu přehledovému formátu
Sekundární velmi jemná mřížka musí být min. Pb 15:1 a 80 čar/cm | NE | 12:1 a 85 čar/cm | (nepodstatný parametr) | Sekundární velmi jemná mřížka musí být min. Pb 12:1 a 80 čar/cm
Obrazový processing |  |  |  | Obrazový processing
Kompletní ovládání systému sklopné stěny včetně generátoru, rentgenky, obrazového systému musí být realizováno z jedné integrované konzole | Ano |  |  | Kompletní ovládání systému sklopné stěny včetně generátoru, rentgenky, obrazového systému musí být realizováno z jedné integrované konzole
Musí se jednat o plně digitální obrazový systém s přímou digitalizací obrazu a digitální optimalizací zčernání výsledného obrazu pro online harmonizaci nativních sérií a jednotlivých obrazů | Ano |  |  | Musí se jednat o plně digitální obrazový systém s přímou digitalizací obrazu a digitální optimalizací zčernání výsledného obrazu pro online harmonizaci nativních sérií a jednotlivých obrazů
Přístroj musí disponovat plnou orgánovou automatikou a jednou ovládací konzolí pro snímkování na sklopné stěně v počtu min. 1000 orgánových programů | Ano |  |  | Přístroj musí disponovat plnou orgánovou automatikou a jednou ovládací konzolí pro snímkování na sklopné stěně v počtu min. 1000 orgánových programů
Přístroj musí být vybaven uložištěm (HDD) s kapacitou pro uložení min. 50 000 obrazů v matici min. 1024x1024/12 bits možností dalšího rozšíření | Ano |  |  | Přístroj musí být vybaven uložištěm (HDD) s kapacitou pro uložení min. 50 000 obrazů v matici min. 1024x1024/12 bits možností dalšího rozšíření
Přístroj musí umožnit záznam a postprocesing jednotlivých snímků v matrici min. 2.8002/12 bit na stěně - radiografie | Ano |  |  | Přístroj musí umožnit záznam a postprocesing jednotlivých snímků v matrici min. 2.8002/12 bit na stěně - radiografie
Přístroj musí disponovat sériovým snímkovacím provozem s volitelnými frekvencemi v rozsahu min. 1 - 8 obr./s v matrici min. 14002/12 bit | NE | 5-20 obr/s | Pro formát 43×43 umožňujeme 15, 7.5 a 5 obr/s- Pro formát 28×28 umožňujeme 30, 15, 7.5, 5 obr/s a pro formát 20×20 umožňujeme 20, 10, 5 obr/s | Přístroj musí disponovat sériovým snímkovacím provozem s volitelnými frekvencemi
Digitální pulzní skiakopie musí mít minimálně 5 volitelných frekvencí v rozsahu min. od 3 do 30 pulzů/s se záznamem a zobrazením v matrici min. 10242/12 bit pro snížení dávky na pacienta i obsluhující personál | NE | 3 volitelné frekvence v rozsahu 1 - 7,5 p/s | Pulzní skiaskopie má za cíl šetřit dávku na pacienta i personál, proto je výhodnější využití nižších frekvencí. Pro formát 43×43 umožňujeme 10, 5, 2.5, 1 pulzů/s; pro formát 30×30 umožňujeme 15, 7.5, 5, 2.5, 1 p./s, pro formát 20×20 umožňujeme 15, 7.5, 5, 2.5, 1 p./s, a pro formát 15×15 umožňujeme 7.5, 2.5 a 1 p./s. | Digitální pulzní skiakopie musí mít minimálně 4 volitelných frekvencí v rozsahu min. od 3 do 15 pulzů/s se záznamem a zobrazením v matrici min. 10242/12 bit pro snížení dávky na pacienta i obsluhující personál
Součástí přístroje musí být bezdrátový nožní spínač ve vyšetřovně pro ovládání skiaskopie a uložení obrazů | Ano |  |  | Součástí přístroje musí být bezdrátový nožní spínač ve vyšetřovně pro ovládání skiaskopie a uložení obrazů
Přístroj musí umožnit záznam , zobrazení a následný export v DICOM formátu dynamických skiaskopických sekvencí jako realné akvizice v délce až 60 s při maximální frekvenci | Ano |  |  | Přístroj musí umožnit záznam , zobrazení a následný export v DICOM formátu dynamických skiaskopických sekvencí jako realné akvizice v délce až 60 s při maximální frekvenci
Clonění musí být realizováno pomocí grafického znázornění LIH obrazu na monitoru bez nutnosti RTG záření | NE | Web-kamera pro Live záznam na monitoru | Kamera umístěná přímo v kolimátoru umožňuje snadné clonění z ovladovny díky promítnutí živého záběru na monitor, a to bez použití záření (bez potřeby funkce LIH) | Clonění musí být realizovatelné bez nutnosti RTG záření (např. pomocí grafického znázornění na LIH obrazu na monitoru, nebo pomocí kamery umístěné v kolimátoru)
Nastavení poohy vyšetřované oblasti musí být realizováno na základě posledního snímku (LIH) pomocí grafických značek, bez použití skiaskopie, sledování skutečné polohy rtg svazku vůči vyšetřovacímu stolu bez nutnosti použít skiaskopii | NE | Web-kamera pro Live záznam na monitoru | Kamera umístěná přímo v kolimátoru umožňuje snadné nastavení polohy vyšetřované oblasti z ovladovny díky promítnutí živého záběru na monitor, a to bez použití záření (bez potřeby funkce LIH) | Nastavení polohy vyšetřované oblasti musí být realizovatelné bez nutnosti RTG záření (např. znázorněním na LIH, nebo pomocí kamery umístěné v kolimátoru)
Součástí postprocesingu musí býz základní obrazové funkce - nastavení jasu a kontrastu, zvýraznění hran, inverze obrazu, otáčení obrazu, anotace obrazu, elektronické clony, digitální zvětšení, R/L zobrazení, identifikace pacienta (jméno, datum+narození atd.), možnost rozdělení obrazovky na min. 16 obrázků apod. | Ano |  |  | Součástí postprocesingu musí býz základní obrazové funkce - nastavení jasu a kontrastu, zvýraznění hran, inverze obrazu, otáčení obrazu, anotace obrazu, elektronické clony, digitální zvětšení, R/L zobrazení, identifikace pacienta (jméno, datum+narození atd.), možnost rozdělení obrazovky na min. 16 obrázků apod.
Kvantifikace, měření délky, úhlů apod. musí probíhat s automatickou a manuální kalibrací | Ano |  |  | Kvantifikace, měření délky, úhlů apod. musí probíhat s automatickou a manuální kalibrací
Součástí vybavení systému musí být - 2 ks plochých speciálních medicínských vysoce kontrastních LCD monitorů (LIVE+REFerenční obraz) s úhlopříčkou min 19“ (rozlišení min. 1,2 Mpix, max. svítivost min. 600 cd/m², neprokládané řádkování, obnovovací frekvence min. 70 Hz) na monitorovém stropním pojízdném stativu pro vyšetřovnu a 1 ks kontrolní monitor pro LIVE obraz stejné kvality v ovladovně | Ano | 22" |  | Součástí vybavení systému musí být - 2 ks plochých speciálních medicínských vysoce kontrastních LCD monitorů (LIVE+REFerenční obraz) s úhlopříčkou min 19“ (rozlišení min. 1,2 Mpix, max. svítivost min. 600 cd/m², neprokládané řádkování, obnovovací frekvence min. 70 Hz) na monitorovém stropním pojízdném stativu pro vyšetřovnu a 1 ks kontrolní monitor pro LIVE obraz stejné kvality v ovladovně
Archivaci obrazové informace musí být možné provést na CD-R a DVD na pozadí ve formátu DICOM. TIFF a AVI s možností vypálení i DICOM prohlížeče | Ano |  |  | Archivaci obrazové informace musí být možné provést na CD-R a DVD na pozadí ve formátu DICOM. TIFF a AVI s možností vypálení i DICOM prohlížeče
Přístroj musí být připojen do PACS a do RIS FN Olomouc ve formátu DICOM - DICOM Send, DICOM Storage Commitment, výstup na tiskárnu ve formátu DICOM Print, DICOM Worklist a DICOM MPPS | Ano |  |  | Přístroj musí být připojen do PACS a do RIS FN Olomouc ve formátu DICOM - DICOM Send, DICOM Storage Commitment, výstup na tiskárnu ve formátu DICOM Print, DICOM Worklist a DICOM MPPS
Stropní stati s RTG zářičem |  |  |  | Stropní stativ s RTG zářičem
Součástí přístroje musí být stropní stativ s RTG zářičem pro plnohodnotné digitální skiagrafické expozice | Ano |  |  | Součástí přístroje musí být stropní stativ s RTG zářičem pro plnohodnotné digitální skiagrafické expozice
Parametry generátoru, nastavení kolimátoru, včetně přídavné filtrace a obrazových parametrů musí být nastavovány automaticky selekcí orgánových programů na systémové konzoli | NE | manuální stropní stativ s manuálním kolimátorem | Selekcí orgánových programů se automaticky nastaví parametry generátoru. Primární clona je manuální, takže kolimátor vč. přídavné filtrace se musí nastavit ručně | Automatické nastavení parametrů generátoru podle zvoleného orgánového programu
Podélný pojezd stativu musí být min. 330 cm a příčný pojezd musí být min. 200 cm | NE | 326 × 202 cm |  | Podélný pojezd stativu musí být min. 320 cm a příčný pojezd musí být min. 200 cm
Stativ s rentgenkou musí být výškově nastavitelný a to motoricky i manuálně v rozsahu min. 180 cm | NE | pouze manuální nastavení, rozsah 150 cm |  | Stativ s rentgenkou musí být výškově nastavitelný v rozsahu min. 150 cm
Rotace rentgenky okolo vertikálníosy musí být minimálně 330, okolo horizontální osy minimálně 280, s aretací po 90° | Ano |  |  | Rotace rentgenky okolo vertikálníosy musí být minimálně 330, okolo horizontální osy minimálně 280, s aretací po 90°
Rentgenka musí být vysokorychlostní (min. 10 800 ot/min) s vysokou tepelnou kapacitou anody minimálně 750 kHU, tepelnou kapacitou celého krytu rentgenky minimálně 2,4 MHU a výkonem odpovídající generátoru, 2 ohniska o velikosti max. 0,6/1,0 mm a výkonech minimálně – 40 a 80 kW, maximální snímkovací napětí 150 kV, rozsah výstupního proudu 1–1000 mA | NE | 10.000 ot/min, 400 kHU. 2,0 MHU, proud 10-1000 mA | 750 kHU není pro pediatrické pacienty využitelné | Rentgenka musí být vysokorychlostní (min. 10 000 ot/min) s vysokou tepelnou kapacitou anody minimálně 400 kHU, tepelnou kapacitou celého krytu rentgenky minimálně 2,0 MHU a výkonem odpovídající generátoru, 2 ohniska o velikosti max. 0,6/1,0 mm a výkonech minimálně – 40 a 80 kW, maximální snímkovací napětí 150 kV, rozsah výstupního proudu 10–1000 mA
Systém musí být vybaven multifunkčním velkoplošným displejem s barevnou dotykovou obrazovkou na rentgence pro dotykové ovládání expozičních hodnot, korekce denzity, nastavení automatiky expozice, selekce orgánových programů, zobrazení pacientských dat apod. | NE |  | Stropní závěs s vertigrafem jsou pouze doplňkovým vybavením multifunkční stěny, u kterého není předpoklad častého využití.
Vertikální stativ |  |  |  | Vertikální stativ
Musíse jednat o výškově stavitelný vertikální snímkovací stativ se sekundární jemnou mřížkou minimálně Pb 12:1 a 40 čar/ 1 cm (ohnisková vzdálenost cca 115-180 cm) | Ano |  |  | Musíse jednat o výškově stavitelný vertikální snímkovací stativ se sekundární jemnou mřížkou minimálně Pb 12:1 a 40 čar/ 1 cm (ohnisková vzdálenost cca 115-180 cm)
Minimální vzdálenost středu horizontálního paprsku musí být nastavitelná v rozsahu 30 -170 cm nad podlahou | NE | 45,4-185,8 cm |  | Minimální vzdálenost středu horizontálního paprsku musí být nastavitelná v rozsahu 46 -170 cm nad podlahou
Vertikální stativ musí mít sklopnou desku v rozmezí min. - 20° a max. + 90° | Ano |  |  | Vertikální stativ musí mít sklopnou desku v rozmezí min. - 20° a max. + 90°
Stativ musí být vybaven funkcí autotracking - automatické sledování výšky primárního paprsku stropního stativu s rentgenkou v závislosti na pozici vertigrafu | NE | manuální stativ bez auto-trackingu | Stropní závěs s vertigrafem jsou pouze doplňkovým vybavením multifunkční stěny, u kterého není předpoklad častého využití.
Detektor pro vertikální stativ |  |  |  | Detektor pro vertikální stativ
Musí být integrovaný ve stativu, pevný s aktivní plochou min 42 x 42 cm | Ano |  |  | Musí být integrovaný ve stativu, pevný s aktivní plochou min 42 x 42 cm
Technologie detektoru musí být a-Si, CsI | Ano |  |  | Technologie detektoru musí být a-Si, CsI
Hloubka jasového rozlišení musí být min 16bitová | Ano |  |  | Hloubka jasového rozlišení musí být min 16bitová
Velikost pixelu detektoru musí být maximálně 150 µm | Ano |  |  | Velikost pixelu detektoru musí být maximálně 150 µm
Detektor musí mít 3 ionizační komůrkypro expoziční automatiku | Ano |  | ionizační komůrky má stativ, nikoli detektor | Detektor musí mít 3 ionizační komůrkypro expoziční automatiku
Detektor musí mít integrovanou mřížku s možností uživatelského vyjmutí | Ano |  | Mřížku má stativ, nikoli detektor - popsáno viz řádek 68 | Detektor musí mít integrovanou mřížku s možností uživatelského vyjmutí
Bezdrátový detektor pro volné expozice |  |  | Volný detektor je kompatibilní a uživatelsky zaměnitelný s detektory pojízdných RTG Afa DX-D 100 | Bezdrátový detektor pro volné expozice
Aktivní plocha mobilního detektoru musí být min. 34 x 42 cm s rozlišením detektoru v matici 2350 x 2850 s maximální velikostí bodu 150 µm a hloubkou rozlišení šedi min. 16 bitů | Ano |  |  | Aktivní plocha mobilního detektoru musí být min. 34 x 42 cm s rozlišením detektoru v matici 2350 x 2850 s maximální velikostí bodu 150 µm a hloubkou rozlišení šedi min. 16 bitů
Musí být možné provést bezdrátový přenospro zobrazení komletního obrazu | Ano |  |  | Musí být možné provést bezdrátový přenospro zobrazení komletního obrazu
Hmotnost bezdrátového detektoru nesmí být větší než 3,5 kg | Ano |  |  | Hmotnost bezdrátového detektoru nesmí být větší než 3,5 kg
Součástí musí být mřížka pro detektor | Ano |  |  | Součástí musí být mřížka pro detektor
Detektor musí být odolný vůči tlaku a vniknutí kapaliny minimálně IPX2 | Ano |  |  | Detektor musí být odolný vůči tlaku a vniknutí kapaliny minimálně IPX2
Součásti přístroje |  |  |  | Součásti přístroje
Součástí přístroje musí být intercom - oboustranné dorozumívací zařízení mezi ovladovnou a vyšetřovnou | Ano |  |  | Součástí přístroje musí být intercom - oboustranné dorozumívací zařízení mezi ovladovnou a vyšetřovnou
Součástí přístroje musí být elektrický rozvaděč s ovládacími tlačítky | Ano |  |  | Součástí přístroje musí být elektrický rozvaděč s ovládacími tlačítky
Součástí přístroje musí býýt ochrana proti záření, podélně pojizdný a výškově nastavitelný štít z olovnatého skla na stropním stativu | Ano |  |  | Součástí přístroje musí býýt ochrana proti záření, podélně pojizdný a výškově nastavitelný štít z olovnatého skla na stropním stativu
Součástí přístroje musí být radiační boční ochrana z Pb gumy, umístěná na pacientském stole | Ne |  | Požadavek je relevantní pro systém se zářičem pod vyšetřovacím stolem. U zářiče nad stolem je ochrana z Pb gumy zavěšená na stropě. | Součástí přístroje musí být radiační boční ochrana z Pb gumy, umístěná na pacientském stole nebo zavěšená na stropě
Součástí přístroje musí být pomůcky pro provádění ZPS dle doporučení výrobce a SÚJB (např. PTW Normi 13) | Ano |  |  | Součástí přístroje musí být pomůcky pro provádění ZPS dle doporučení výrobce a SÚJB (např. PTW Normi 13)
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž |  |  |  | Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky), č. 263/2016 Sb. (Atomový zákon) včetně jeho prováděcích vyhlášek a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | Ano |  |  | Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky), č. 263/2016 Sb. (Atomový zákon) včetně jeho prováděcích vyhlášek a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky), č. 263/2016 Sb. (Atomový zákon) včetně jeho prováděcích vyhlášek a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | Ano |  |  | Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky), č. 263/2016 Sb. (Atomový zákon) včetně jeho prováděcích vyhlášek a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | Ano |  |  | Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky |  |  |  | Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | Ano |  |  | Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let | Ano |  |  | Životnost přístroje minimálně 8 let
Nabídková cena v Kč bez DPH | 9400485 |  |  | Nabídková cena v Kč bez DPH
Nabídková cena v Kč včetně DPH | 11374586.85 |  |  | Nabídková cena v Kč včetně DPH
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 243600 |  |  | Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 294756 |  |  | Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma

## průzkum trhu - rozpis cen
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce: | Skiaskopicko-skiagrafický digitální RTG systém
Obchodní firma nebo název:
F medical s.r.o.
Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Ing. Jasmin Draganovič |  | 604 784 617 |  | obchod@fmedical.cz
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů | 9400485 | 1974101.85 | 11374586.85
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 1 | 9400485 | 1974101.85 | 11374586.85
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  | 36600 | 7686 | 44286
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 219600 | 46116 | 265716
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  |  | 0
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | 0 | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol |  |  | 4000 | 840 | 4840
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 24000 | 5040 | 29040
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 243600 | 51156 | 294756
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  |  | 1290 | 270.9 | 1560.9
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  |  | 3700 | 777 | 4477
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 29940 | 6287.4 | 36227.4
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  |  | 6280 | 1318.8 | 7598.8
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 9680305 | 2032864.05 | 11713169.05
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.