## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky: laminární box tř. II
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
biohazard box s laminárním prouděním třída II, splňující normu ČSNEN12469
2 HEPA filtry - výstupní a hlavní HEPA filtry H14 dle ČSNEN1822, prachový předfiltr pod pracovní plochou, třída čistoty v pracovním prostoru lepší než ISO4, dle ČSN EN ISO 14644
rychlost laminárního proudění > 0,45 m/s,
rozměry pracovního prostoru minimálně šířka 1200 mm, hloubka 620 mm, výška 750 mm
externí rozměry maximálně šířka 1300 mm, hloubka 800 mm, možnosti instalace v místnosti výšky 2500 mm, průchod dveřmi 800 mm, hmotnost do 250 kg
dva nezávisle řízené ventilátory - hlavní a výstupní - s možností nezávislého nastavení rychlosti proudění (možnost připojení na odtah), možnost instalace doplňkového výstupního HEPA filtru H14 a uhlíkového filtr
automatická regulace rychlosti proudění a kompenzace zanesení filtrů, měření rychlosti proudění v pracovním prostoru (hlavním HEPA filtrem) i pracovním oknem, měření úrovně zanešení filtrů
pracovní plocha, vana z nerezu AISI 304, neperforovaná, modulová vyjímatelná pracovní plocha, perforace pouze v přední části a ve svislé zadní části
součástí je nerezový odpadní tubus umístěný na pracovní ploše 15cm od boční stěny a 20 cm od zadní stěny
opěrky na ruce, vyjímatelné, nad předním okrajem pracovní plochy, zamezující opření ruky o plochu v místě sání vzduchu, výška opěrky cca 25 až 50 mm
jednodílná nerezová vana pod pracovní plochou
vnitřní prostor beze spár, kulaté rohy, snadno čistitelný, přípojka pro test filtrů (DOP/ PAO…)
podstavec s nastavitelnou výškou pracovní plochy alespoň 750 až 920 mm, s volným prostorem pro nohy, možnost osadit opěrku na nohy v plné šířce boxu
výška pracovního otvoru 200 mm při pozici okna v pracovní poloze, výška pracovního otvoru nejméně 500 mm při úplném otevření okna, otevření pro čistění celé zadní strany snadné pro obsluhu, bez nástrojů
přední okno z netříštivého skla, manuální posun s indikací a pracovní pozice, posuvný mechanizmus s protizávažím pro usnadnění manipulace
zkosení předního okna mezi 8 až 12° pro pohodlnou práci, spodní hrana okna bez rámu
UV výbojka s programovatelným časováním, fixně umístěná, nerušící laminární proudění, s homogenním ozářením pracovní plochy
vnitřní pracovní osvětlení pracovní plochy vnitřní osvětlení alespoň rozsahu 1200 Lux, zdroj osvětlení (trubice) nesmí být umístěn v pracovním prostoru
alespoň čtyři elektrické zásuvky, umístění dvě nalevo a dvě napravo v boxu
každá boční stěna osazená každá nejméně dvěma průchodkami průměr nejméně 20 mm, pro média a montáž ventilů a samouzavíratelnou průchodkou průměru nejméně 60 mm pro přímé vedení kabelů a hadic
tichý chod - do 56 dB(A) při plném výkonu
mikroprocesorová regulace, měření a rychlost rychlostí proudění u hlavního i výstupního filtru, měření času provozu a času provozu UV výbojky
možnost přepnutí do sníženého výkonu s automatickým přepnutím do strand by po zavření okna
displej zobrazující parametry (stav filtrů, rychlost proudění, alarmy stavu proudění, stavu filtrů a chybné pozice okna), displej čitelný z pozice obsluhy, akustický a optický alarm, možnost připojení externího alarmu a monitorovacího systému
ovládání boxu - obsluhou dosažitelné z pracovní pozice, možnost blokace a uzamčení funkcí ovládání
závěsná tyč na zadní stěně ve výšce 400 až 450 mm, délka tyče alespoň 1000 mm, možnost zavěšení pipet a poliček nebo košíků
součástí dodávky je laminární box dle specifikace, nastěhování, instalace, vstupní validace
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
Nabídková cena v Kč bez DPH
Nabídková cena v Kč včetně DPH
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma

## průzkum trhu - rozpis cen
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce:
Obchodní firma nebo název:
Kontaktní osoba | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení | Počet kusů
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, …
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  | 0 | 0 | 0
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.)
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  | 0 | 0 | 0
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  | 0 | 0 | 0
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.