## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky: Mikroskopy s kamerami (10 ks) - Digitalizace patologie a virtualizace obrazu
Uveďte typ, výrobce: BX53-DP23 VS200 CellSens sw, OLYMPUS CORPORATION
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Velký laboratorní mikroskop pro patologii | ano
Stabilní ergonomický stativ se zabudovanou polní clonou, optika s korekcí na nekonečno | ano
LED osvětlení , min. 14 W, životnost min. 50 000 hodin | ano | 14W min 50000 h
regulační knoflík osvětlení umístěn frontálně pro snadné ovládání pravou i levou rukou | ano
Koehlerovo pravé osvětlení se zdrojem světla umístěném na zadní straně stativu | ano
nezávislé makro a mikro ostření - makro ostření se stavitelnou tuhostí posunu a s aretaci polohy Z ostření pro práci s imerzními objektivy | ano
kódovaný revolverový měnič pro min 7 objektivů s přenosem informace do PC | ano | 7
automatická změna intenzity osvětlení v závislosti na zvětšení objektivu a nastavení uživatele plně podporovaná i v software. Automatický odečet objektivu a přiřazení odpovídající kalibrace pro měření | ano
objektivy | ano
Plan Apochromatický 2x N.A. min.0,08 WD min.6,2 mm | ano | 0,08 6,2
Plan Semi-Apochromatický ( Fluoritový) 4x N.A.min.0,13 WD min.17 mm | ano | 0,13 17
Plan Semi-Apochromatický ( Fluoritový) 10x N.A.min.0,30 WD min.10 mm | ano | 0,30 10
Plan Apochromatický 20x N.A.min 0,8 WD 0,6 mm | ano | 0,80 0,6
Plan Semi-Apochromatický ( Fluoritový) 40x N.A. min. 0,75 WD min. 0,51 mm, | ano | 0,75 0,51
Plan Semi-Apochromatický ( Fluoritový) 100x N.A. min. 1,3, WD min 0,2 mm imerzní, olejový, | ano | 1,30 0,2
rozměry závitu objektivů W20.32×0.706 (RMS) | ano
parfokální vzdálenost objektivů 45 mm | ano | 45
mechanický křížový stolek s keramickým povrchem, bezhřebenovým vedením preparátu, držák pro jedno i dvě sklíčka a nastavitelná tenze posuvu v X a Y ose (nezávisle). | ano
stupnice pro odečet souřadnic stolku v X a Y ose | ano
Swing out kondenzor, aperturní clona (výklopná čočka) pro objektivy v rozmezí 1,25x-100x | ano
Okuláry 10x , zorné pole okulárů FN min. 26 Dioptrická korekce pro obě oči. | ano | 26.5
Tubus trinokulární, naklonitelný ( min. 5°–35°) s přepínacím táhlem pro 3 nastavení dělení obrazu (vše okuláry / okuláry a kamera současně - dělení 50 na 50 procent / a vše na kameru), nastavitelný oční rozestup min. 50mm až 76mm, v poloze tubusu 100 % pro kameru musí být obraz přenášený z tubusové čočky na kameru přímo, bez pomocných hranolů nebo zrcadel | ano
ovládací táhlo dělení světla v tubusu možno umístit volitelně vlevo i vpravo | ano
kamera a software | ano
CMOS s back-illuminated technologií , velikost senzoru 1/1,8 palce | ano
rozlišení snímků 6,4 Mpxl | ano
snímková frekvence živého obrazu 60fps@fullHD | ano
snímková frekvence při max.rozlišení 45 fps@6,4Mpxl | ano
expoziční doba min.13 µs– 15 s | ano | 13 µs– 15 s
velikost pixelu 2,4x2,4 μm | ano
binning min 2x2 | ano | 2x2
bitová hloubka min.10 bitů | ano | 10
USB3,1 gen 1, napájení přímo z PC | ano
široké zorné pole pro kameru min.FN25 s adaptérem 0,35x | ano | 25
vhodná i pro metody s nižší intenzitou světla - polarizace, fázový kontrast, zástin, fluorescence | ano
možnost sdílení obrazu po síti | ano
ICC profil | ano
možnost práce i bez PC | ano
software plně kompatibilní se skenery VS200 a VS120 a NIS SQL | ano
stejné grafické rozhraní aplikací pro práci s mikroskopem kamerou i skenery | ano
kompletní správa databázového systému Olympus NIS ( Net Image Server) SQL | ano
vytváření vlastních databází, administrace přístupu , tvorba skupin uživatelů | ano
čtení a ukládání nasnímaných obrazů ve formátu Olympus VSI včetně multidimensionálních fluorescenčních obrazů | ano
čtení veškerých doprovodných dat obrazů ze skeneru VS 120 a VS 200 | ano
funkce vytvoření obrazu ze série optických řezů v Z ose s cílem dosáhnout hloubku pole větší než hloubka pole jednotlivých optických řezů a uložení výsledného obrazu ve formátu vsi | ano
funkce panoramatického skládání obrazů v rovině XY jak nasnímaných tak skenováním vzorku online a uložení výsledného obrazu ve formátu vsi | ano
měření v obraze, popis a kresení v obraze s uložením ve formátu vsi, export do Excelu | ano
úpravy a ořezy obrazů z NIS a jejich následné uložení v NIS databázích | ano
možnost konferenčího modu | ano
možnost streamingu obrazu po siti | ano
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | ano
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | ano
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ano
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | ano | 3 roky
Životnost přístroje minimálně 8 let | ano
Nabídková cena v Kč bez DPH (1ks) | 412548 | za 1 ks
Nabídková cena v Kč včetně DPH (1ks) | 499183.08 | za 1 ks
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 13200 | za 1 ks
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 15972 | za 1 ks

## průzkum trhu - rozpis cen
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce: | Digitalizace patologie a virtualizace obrazu
Obchodní firma nebo název:
Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, Evropská 176/16, 160 41 Praha 6 - Vokovice
Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
RNDr. Tomáš Jendrulek |  | 602344536 |  | tomas.jendrulek@olympus.cz
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů | 412548 | 86635.08 | 499183.08
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 10 | 4125480 | 866350.8 | 4991830.8
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 3 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  | 980 | 205.8 | 1185.8
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 4900 | 1029 | 5929
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  |  | 1660 | 348.6 | 2008.6
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 8300 | 1743 | 10043
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol |  |  | 0 | 0 | 0
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok | [5 empty] | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 132000 | 27720 | 159720
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  |  | 790 | 165.9 | 955.9
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  |  | 0 | 0 | 0
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 3950 | 829.5 | 4779.5
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  |  | 0 | 0 | 0
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 4261430 | 894900.3 | 5156330.3
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.