## průzkum trhu
PRŮZKUM TRHU - Laboratorní myčka - Transfuzní oddělení FN Olomouc
Uveďte typ, výrobce: | PG 8583 CD, Miele |  | Franke DEKO 260, Franke medical Finsko
Předmět veřejné zakázky | ano / ne | poznámky | ano / ne | poznámky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu 1 kusu laboratorní myčky pro transfůzní oddělení včetně provedení zaškolení personálu | ano |  | ano
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky | ANO / NE | poznámky
Specifikace laboratorní myčky
Myčka musí mít funkci mytí, dezinfekci a sušení laboratorního skla, minimálně zkumavek, stojanů na zkumavky, kádinek s objemem do 600 ml a mikroskopických sklíček | ano |  | ano
Myčku musí být možno umístit do prostoru s maximálními rozměry (šířka x hloubka) 100x80 cm | ano | 90 x 70 cm | ano | 650x650x1850
Myčka musí být jednodvéřová s otevíráním dveří dopředu, samostatně stojící a vyrobena z nerezové oceli | ano |  | ano
Myčka musí mít prostor pro uschování nádob s čistícím prostředkem a jiných potřebných chemikálií | ano |  | ano
Myčka musí obsahovat minimálně 3 přednastavené automatické programy | ano | 14 | ano
Myčka musí mít kapacitu minimálně 150 ks pipet s výškou alespoň 45 cm, nebo minimálně 1500 ks zkumavek nebo minimálně 200 ks mikroskopických sklíček | ano | 196 pipet, 1600 zkumavek, 840 podložních sklíček | ano
Myčka musí mít funkci automatického blokování dveří v průběhu mycího cyklu | ano |  | ano
Myčka musí mít HEPA filtr minimálně třídy H 13 | ano | H13 | ano
Myčku musí být možno napojit na třífázový přívod elektrické energie 400V/50Hz s jištěním 16A | ano |  | ano
Myčka musí být možno napojit na běžnou vodovodní přípojku teplé a studené vody s tvrdostí 2,62 mmol/l (14,7°dH), tlakem 200-600 kPa, přípojku demineralizované vody a odpad ve variantě do stěny, přesné zaměření rozměrů a prostoru provede uchazeč sám | ano |  | ano
Součást dodávky - další požadavky a příslušenství
Součástí přístroje musí být minimálně 1 ks spodního koše a 1 ks horního koše pro mytí laboratorního skla | ano |  | ano
V rámci dodávky musí být příslušenství pro mytí minimálně 1000 ks zkumavek s výškou maximálně 10,5 cm a minimálně 400 ks zkumavek s výškou maximálně 7,5 cm, držák s krycím víčkem pro minimálně 130 ks laboratorních sklíček a koš s krycím víčkem pro širokohrdlé sklo s maximální výškou 12 cm, lze však využít stávající příslušenství (změnit text) myčky Miele G7783 CD, které by bylo kompatibilní k nabízené laboratorní myčce | ano | bude využito ze stávající G 7783 CD | ano | nekompatibilní s Miele
V rámci dodávky musí být alespoň 1 kg čistícího přípravku | ano | 12 kg. Neodisher FT | ano
V rámci dodávky musí být dodány bezpečnostní listy, Prohlášení o shodě k použitým chemikáliím | ano |  | ano
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) nebo 22/1997 Sb. (nezdravotnické přístroje) po dobu záruky zdarma | ne | PG 8583 CD NENÍ ZP !!! | ano
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) nebo 22/1997 Sb. (nezdravotnické přístroje) | ano |  | ano
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ano |  | ano
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně 24 měsíců | ano |  | ano
Životnost přístroje minimálně 8 let | ano |  | ano
Záruka za jakost a bezvadnost provedeného díla po dobu 24 měsíců včetně povinných preventivních prohlídek | ano/ne | PG 8583 CD NENÍ ZP !!! | ano
Nabídková cena bez DPH | 374892 | Kč | 720503
Nabídková cena včetně DPH | 453619 | Kč | 871808.63
Nabídková cena v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje po dobu 6 let, po skončení dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | ne | PG 8583 CD NENÍ ZP !!! | 18000
Nabídková cena v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje po dobu 6 let, po skončení dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | ne | PG 8583 CD NENÍ ZP !!! | 21780

## tržní konzultace - Miele
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce:
Obchodní firma nebo název:
Miele spol. s r.o.
Kontaktní osoba | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Jan ILLEK | 606742765 |  | jan.illek@miele.com
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení | Počet kusů | 374892 | 78727 | 453619
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena | 1 | 374892 | 76727 | 453619
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … | [5 empty] | neprovádí se
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol |  | 3000 | 630 | 3630
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  | 1 | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  | 18000 | 3780 | 21780
Celkové pravidelné servisní náklady |  | 18000 | 3780 | 21780
Náklady na instruktáž personálu dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  | 1930 | 405.3 | 2335.3
Modelové servisní náklady po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  | 1200 | 252 | 1452
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  | 730 | 153.3 | 883.3
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  | 11580 | 2431.8 | 14011.8
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  | 406402 | 83344.1 | 491746.1
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.

## tržní konzultace - Fenix
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce: | Laboratorní myčka
Obchodní firma nebo název:
Fénix Brno, spol. s r.o.
Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Bronislav Klaus |  | 724231363 |  | klaus@fenix.cz
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů | 702897 | 147608.37 | 850505.37
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 1 | 702897 | 147608.37 | 850505.37
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  | 3000 | 630 | 3630
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 18000 | 3780 | 21780
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  |  | 0 | 0 | 0
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | 0 | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol |  |  | 0 | 0 | 0
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok | [5 empty] | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 18000 | 3780 | 21780
Náklady na instruktáž personálu dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  |  | 2000 | 420 | 2420
Modelové servisní náklady po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  |  | 900 | 189 | 1089
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  |  | 1400 | 483 | 1883
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 13800 | 4032 | 17832
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 736697 | 155840.37 | 892537.37
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.