## průzkum trhu - specifikace
Název veřejné zakázky: Sonda radiální EUS
Uveďte typ, výrobce: UM-S20-17S, Olympus
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu radiální sondy EUS pro Plicní kliniku včetně provedení zaškolení personálu. | ANO
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Specifikace radiální sondy
sonda musí být kompatibilní bez nutnosti použití adaptéru s Endobronchiálním ultrazvukovým systémem EU-ME2 Premier Plus a komponentou MAJ1720 používaným na Plicní klinice | ANO | typ UM-S20-17S
Sonda musí pracovat metodou mechanického radiálního zobrazení | ANO
sonda musí mít skenovací rozsah 360° | ANO | 360°
sonda musí mít pracovní délku minimálně 2m | ANO | 2150mm
sonda musí mít vnější průměr distálního konce sondy maximálně 1,8mm | ANO | 1,8mm
sonda musí mít průměr pracovního kanálu minimálně 2,0mm | ANO | 2,0mm
sonda musí mít zobrazovací ultrazvukovou frekvenci 20MHz, zobrazení v B módu | ANO | 20MHz, B mód
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) po dobu záruky zdarma | ANO | BTK se neprovádí
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákonem 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) | ANO
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ANO
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | ANO | 24 měsíců
Životnost přístroje minimálně 8 let | NE | živostnost od sondy se odvíjí od frekvence použití a náročnosti výkonů, nelze přesně specifikovat
Nabídková cena v Kč bez DPH |  | 176800
Nabídková cena v Kč včetně DPH |  | 213928
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 0,- | BTK se neprovádí
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 0,- | servis se neprovádí

## průzkum trhu - rozpis cen
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce: | Sonda radiální EUS
Obchodní firma nebo název:
Olympus Czech Group, s. r. o., člen koncernu
Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
ing. Daniel Dedek |  | 721216012 |  | dedek@olympus.cz
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů | 176800 | 37128 | 213928
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 1 | 176800 | 37128 | 213928
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … | [6 empty] | POZN: BTK se neprovádí
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok | [5 empty] | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly | [6 empty] | POZN: Neopravuje se
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok | [5 empty] | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol | [6 empty] | POZN: revize se neprovádí
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok | [5 empty] | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 0 | 0 | 0
Náklady na instruktáž personálu dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  |  | 2500 | 525 | 3025
Modelové servisní náklady po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  |  | 690 | 144.9 | 834.9
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  |  | 1000 | 210 | 1210
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 10140 | 2129.4 | 12269.4
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 189440 | 39782.4 | 229222.4
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.