## průzkum trhu - specifikace
Název veřejné zakázky: Rigidní bronchoskopy pro tryskovou ventilaci Twinstream
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu celkem 4kusů (tracheo)bronchoskopů pro tryskovou ventilaci k přístroji Twinstream pro Plicní kliniku včetně provedení zaškolení personálu, kde 2ks jsou určeny pro dospělé a 1ks je určen pro děti a 1ks je určen jako neonatální.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Specifikace bronchoskopů
bronchoskopy musí být certifikovány pro určení k přístroji Twinstream
veškeré konektory musí být autoklávovatelné při teplotě 136 °C
2kusy tryskové (tracheo)bronchoskopů pro dospělé z chirurgické nerezové oceli s nezáměnným integrovaným systémem konektorů (konektor pro připojení dvou trysek – NF + HF pro SHFJV a konektorem pro připojení monitoringu tlaku Paw, FIO2aw & EtCO2), z toho:
• 1 kus bronchoskopu pro dospělé musí mít velikost 9,5
• 1 kus tracheo-bronchoskopu pro dospělé musí mít velikost 9,5
1 kus tryskového bronchoskopu pro děti velikost 4,0 z chirurgické nerezové oceli s nezáměnným integrovaným systémem konektorů (konektor pro připojení dvou trysek – NF + HF pro SHFJV a konektorem pro připojení monitoringu tlaku Paw, FIO2aw & EtCO2)
1 kus tryskového bronchoskopu neonatální velikost 4,0 z chirurgické nerezové oceli s nezáměnným integrovaným systémem konektorů (konektor pro připojení dvou trysek – NF + HF pro SHFJV a konektorem pro připojení monitoringu tlaku Paw, FIO2aw & EtCO2)
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
Nabídková cena v Kč bez DPH
Nabídková cena v Kč včetně DPH
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma

## průzkum trhu - rozpis cen
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce: | Rigidní bronchoskopy pro tryskovou ventilaci Twinstream
Obchodní firma nebo název:
Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena
Délka záruky v letech (min. 2 roky) | [5 empty] | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, …
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok | [5 empty] | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok | [5 empty] | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok | [5 empty] | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 0 | 0 | 0
Náklady na instruktáž personálu dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné
Modelové servisní náklady po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.)
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 0 | 0 | 0
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 0 | 0 | 0
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.