## List1
Vyhodnocení parametrů technických požadavků k VZMR
"Tryskový ventilátor"
technické požadavky
1.1. Charakteristika tryskového ventilátoru: | A.M.I. | DARTIN | DRÄGER | HOYER | CHEIRÓN | S&T
Požadujeme multifunkční mikroprocesorem řízený ventilátor pro superponovanou vysokofrekvenční tryskovou ventilaci (SHJFV) jak s pomocí kanyly nebo katétru (subglottickou), tak bezkanylovou (supraglottickou), tryskovou laryngoskopii, tryskovou tracheoskopii, tryskovou bronchoskopii. Přístroj musí umožnit všechny formy tryskové ventilace neonatálních, dětských a dospělých, silně obézních pacientů na operačních sálech a jednotce intenzivní péče. Přístroj musí mít širokou nabídku certifikovaného instrumentaria, obzvláště pak bronchoskopů, laryngoskopů, tryskových katétrů zajišťujících bezkanylové (supraglottické) i subglottické superponované vysokofrekvenční tryskové ventilace, s garancí bezpečné ventilace v plném rozsahu. Přístroj musí být vybaven rozsáhlým alarmovým zabezpečením a bezpečnostním systém pro použití operačního laseru bránící vzniku popálenin či požáru a při jeho použití. | nabídka nepodána | nabídka nepodána | nabídka nepodána | nabídka nepodána | TwinStream | nabídka nepodána
1.2. Technické parametry tryskového ventilátoru:
• 1 ks vysokofrekvenčního tryskového ventilátoru pro bronchologické pracoviště |  |  |  |  | ANO
• multifunkční mikroprocesorem řízený ventilátor pro superponovanou vysokofrekvenční tryskovou ventilaci (SHJFV) |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí umožnit tryskovou ventilaci neonatálních, dětských i dospělých, silně obézních pacientů |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí umožnit nastavení hmotnosti v minimálním rozsahu 1 – 200 kg s krokováním po 1 kg |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí automaticky přednastavit vhodné ventilační parametry zvoleného režimu při nastavení hmotnosti pacienta |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí umožnit všechny formy tryskové ventilace |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí umožnit ventilaci, jak s pomocí kanyly nebo katétru (subglottickou), tak bezkanylovou (supraglottickou), tryskovou laryngoskopii, tryskovou tracheoskopii, tryskovou bronchoskopii |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí mít režim LM – (Laryngoskopic Mode) (bezkanylová ventilace) supraglottická ventilace SHFJV |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí mít režim BM – (Bronchoskopic Mode) (bezkanylová ventilace) supraglottická ventilace SHFJV |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí mít režim LSM – (Laser Safe Mode) bezpečnostní režim pro laserovou chirurgii |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí umožnit použití laseru do minimální koncentrace FiO2 40% |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí mít automatické snížení FiO2jet na přednastavenou hodnotu (min. 40%) |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí umožnit rozšíření o automatické řízení FiO2jet na základě měření FiO2aw |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí mít režim 1, 2 Lumen cartheter infraglottická ventilace (monofrekvenční) |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí umožnit rozšíření o režim 3, 4 Lumen cartheter infraglottickou ventilaci SHFJV |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí mít režim Autostart umožňující automatické nastavení parametrů dle zvoleného režimu a hmotnosti |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí umožnit rozšíření o režim ICU pro dlouhodobou ventilaci |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí mít barevnou dotykovou obrazovku s přehledným monitoringem a snadným ovládáním |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí mít barevnou dotykovou obrazovku o úhlopříčce minimálně 10“ |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí mít také ovládací tlačítko, fungující systémem „vyber – nastav – potvrď“ |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí monitorovat a zobrazovat činnost LSM – (Laser Safe Mode) bezpečnostního režimu pro laserovou chirurgii |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí monitorovat Paw a graficky zobrazovat křivku tlaku v pacientském okruhu v čase, včetně tlakových limitů |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí monitorovat a graficky zobrazovat PIP (špičkový tlak) |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí monitorovat a graficky zobrazovat MAP (střední tlak), |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí monitorovat a graficky zobrazovat PEEP (minimální tlak), |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí monitorovat a graficky zobrazovat PP (tlak v pause) |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí monitorovat FiO2jet a graficky zobrazovat inspirovanou koncentraci O2 před tryskou – směšovačem |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí umožnit rozšíření o monitorování FiO2aw a graficky zobrazovat inspirovanou koncentraci O2 za tryskou – v pacientském okruhu |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí umožnit rozšíření o monitorování EtCO2 a graficky zobrazovat koncentraci CO2 na výdechu |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí mít samostatně nastavitelnou NF jednotku |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí mít tryskovou frekvenci v rozmezí minimálně 1 – 100 dechů za minutu |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí mít poměr I:E v rozmezí minimálně 1:5 – 3:1 |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí mít emisní tlak (tlak s tryskou) v rozmezí minimálně 0,1 – 3,5 baru |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí mít samostatně nastavitelnou VF jednotku |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí mít tryskovou frekvenci v rozmezí minimálně 1 – 1500 dechů za minutu |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí mít poměr I:E v rozmezí minimálně 1:5 – 3:1 |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí mít emisní tlak (tlak s tryskou) v rozmezí minimálně 0,1 – 2,0 baru |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí mít synchronní nezávisle nastavitelný režim VF + HF |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí mít superponovou vysokofrekvenční tryskovou ventilaci SHFJV |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí mít celkový emisní tlak minimálně 5,5 baru |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí mít Bias Flow (klidový průtok) - 0, 20, 40, 60 litrů za minutu |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí umožnit rozšíření o tepelný zvlhčovač |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí být vybaven rozsáhlým audiovizuálním alarmovým zabezpečením |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí mít alarmový management stavu O2, Air, vypnutí LSM při výpadku Air |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí plně automatický test celého systému – musí automaticky kontrolovat všechny ventily a trysky, o2 senzory, tlakové snímače a celý pneumatický systém |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí mít horní alarmový limit tlaku v dýchacích cestách Paw 0 – 100 mbar |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí mít dolní alarmový limit tlaku v dýchacích cestách Paw 0 – 40 mbar |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí mít alarmový limit tlaku v pause (Pause press) v rozmezí 0 – 40 mbar |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí mít bezpečnostní systém pro použití operačního laseru bránící vzniku popálenin a požáru |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí mít správu dat a musí umožnit zálohování veškerých dat |  |  |  |  | ANO
• jednoduché a intuitivní ovládání, tichý chod |  |  |  |  | ANO
1.3. Charakteristika příslušenství k tryskovému ventilátoru
• přístroj musí mít širokou nabídku certifikovaného instrumentaria, obzvláště pak bronchoskopů, laryngoskopů, tryskových katétrů (1 lumen, 2 lumeny, případně i 3 a 4 lumeny) zajišťujících bezkanylové (supraglottické) i subglottické superponované vysokofrekvenční tryskové ventilace, s garancí bezpečné ventilace v plném rozsahu |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí mít adaptér pro použití s endotracheální kanylou nebo laryngální maskou |  |  |  |  | ANO
• přístroj musí mít „geometrické“ uspořádání nástrojů a nezáměnné konektory pro připojení trysek a monitoringu |  |  |  |  | ANO
• součástí dodávky musí být 4 kusy tryskových bronchoskopů pro dospělé z chirurgické nerezové oceli s nezáměnným integrovaným systémem konektorů (konektor pro připojení dvou trysek – NF + HF pro SHFJV a konektorem pro připojení monitoringu tlaku Paw, FIO2aw & EtCO2) |  |  |  |  | ANO
• 1 kus bronchoskopu pro dospělé musí mít celkovou délku 310 mm, vnitřní ø 13,4 mm a vnější ø 14 mm |  |  |  |  | ANO
• 1 kus bronchoskopu pro dospělé musí mít celkovou délku 420 mm, vnitřní ø 13,4 mm a vnější ø 14 mm |  |  |  |  | ANO
• 1 kus bronchoskopu pro dospělé musí mít celkovou délku 420 mm, vnitřní ø 12,4 mm a vnější ø 13 mm |  |  |  |  | ANO
• 1 kus bronchoskopu pro dospělé musí mít celkovou délku 420 mm, vnitřní ø 11,4 mm a vnější ø 12 mm |  |  |  |  | ANO
• součástí dodávky musí být 1 kus tryskového bronchoskopu pro děti z chirurgické nerezové oceli s nezáměnným integrovaným systémem konektorů (konektor pro připojení dvou trysek – NF + HF pro SHFJV a konektorem pro připojení monitoringu tlaku Paw, FIO2aw & EtCO2) |  |  |  |  | ANO
• bronchoskop pro děti musí mít celkovou délku 390 mm, vnitřní ø 7,4 mm a vnější ø 8 mm |  |  |  |  | ANO
• veškeré konektory musí být autoklávovatelné při teplotě 136 °C |  |  |  |  | ANO
• součástí dodávky musí být zemnící kabel s koncovkou zemnícího kolíku o minimální délce 3 m |  |  |  |  | ANO
• délka záruky | nabídka nepodána | nabídka nepodána | nabídka nepodána | nabídka nepodána | 24 | nabídka nepodána
• nabídková cena vč.DPH |  |  |  |  | 923611.15