## průzkum trhu - specifikace
Název veřejné zakázky: Rigidní bronchoskopy pro tryskovou ventilaci Twinstream
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu celkem 4kusů (tracheo)bronchoskopů pro tryskovou ventilaci k přístroji Twinstream pro Plicní kliniku včetně provedení zaškolení personálu, kde 2ks jsou určeny pro dospělé a 1ks je určen pro děti a 1ks je určen jako neonatální. | ANO
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Specifikace bronchoskopů
bronchoskopy musí být certifikovány pro určení k přístroji Twinstream | ANO
veškeré konektory musí být autoklávovatelné při teplotě 136 °C | ANO
2kusy tryskové (tracheo)bronchoskopů pro dospělé z chirurgické nerezové oceli s nezáměnným integrovaným systémem konektorů (konektor pro připojení dvou trysek – NF + HF pro SHFJV a konektorem pro připojení monitoringu tlaku Paw, FIO2aw & EtCO2), z toho: | ANO
• 1 kus bronchoskopu pro dospělé musí mít velikost 9,5 | ANO
• 1 kus tracheo-bronchoskopu pro dospělé musí mít velikost 9,5 | ANO
1 kus tryskového bronchoskopu pro děti velikost 4,0 z chirurgické nerezové oceli s nezáměnným integrovaným systémem konektorů (konektor pro připojení dvou trysek – NF + HF pro SHFJV a konektorem pro připojení monitoringu tlaku Paw, FIO2aw & EtCO2) | ANO
1 kus tryskového bronchoskopu neonatální velikost 4,0 z chirurgické nerezové oceli s nezáměnným integrovaným systémem konektorů (konektor pro připojení dvou trysek – NF + HF pro SHFJV a konektorem pro připojení monitoringu tlaku Paw, FIO2aw & EtCO2) | ANO
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) po dobu záruky zdarma | ANO
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) | ANO
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ANO
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | ANO
Životnost přístroje minimálně 8 let | ANO
Nabídková cena v Kč bez DPH | 269510
Nabídková cena v Kč včetně DPH | 326107.1
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 16500 | Četnost BTK 1x/rok (celkem 6x) 1 přístroj
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 19965 | Četnost BTK 1x/rok (celkem 6x) 1 přístroj

## průzkum trhu - rozpis cen
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce: | Rigidní bronchoskopy pro tryskovou ventilaci Twinstream
Obchodní firma nebo název:
CHEIRÓN a.s.
Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Gabriela Vávrová |  | 377590404 |  | verejnezakazky@cheiron.eu
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů | 67377.5 | 14149.27 | 81526.77
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 4 | 269510 | 56597.1 | 326107.1
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  | 2750 | 577.5 | 3327.5
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 16500 | 3465 | 19965
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok | [5 empty] | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok | [5 empty] | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 66000 | 13860 | 79860
Náklady na instruktáž personálu dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  |  | 1200 | 252 | 1452
Modelové servisní náklady po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  |  | 850 | 178.5 | 1028.5
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  |  | 2710 | 569.1 | 3279.1
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 21360 | 4485.6 | 25845.6
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 358070 | 75194.7 | 433264.7
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.