## část A - technické specifikace
Název veřejné zakázky: Elektrochirurgické a argonové generátory
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Zakázka se skládá z více nezávislých částí: Část A: 9ks multioborových elektrochirurgických generátorů pro Centrální operační sály Část B: 2ks sestav mobilních elektrochirurgických generátorů se samostatnými argon-plazmovými jednotkami (1sestava pro Centrální operační sály a 1sestava pro Kliniku plicních nemocí a tuberkulózy).
V každé části je předmětem dodávka, instalace, uvedení do provozu a provedení zaškolení personálu k užívání
Technická specifikace | ano/ne | poznámky
Část A: 9ks multioborových elektrochirurgických generátorů pro Centrální operační sály
Generátor musí mít monopolární, bipolární i pokročilou bipolární technologii s modulovaným bipolárním výkonem
Generátor musí být schopen připojit současně minimálně 2 monopolární a 2 bipolární nástroje, popřípadě 2 monopolární, 1 bipolární a 1 nástroj pro pokročilou bipolární technologii
Generátor musí být schopen připojit nástroje pro laparoskopické i laparotomické zákroky
Generátor musí mít systém kontroly požadovaného efektu na tkáň
Generátor musí mít funkci pro trvalé a spolehlivé zatavení cév kardiovaskulárního systému, lymfatického systému a tkání do průměru 7mm včetně
Generátor musí mít maximální výkon u pokročilé bipolární technologie minimálně 350W s průběžnou zpětnovazebnou regulací (generátor musí přizpůsobovat dodávku energie naměřenému odporu tkáně a po dokončení tkáňového efektu se zastaví přívod energie)
Generátor musí mít automatické nastavení pokročilé bipolární technologie na základě automatické detekce nástrojů
Musí být zajištěno, že teplota branží nástrojů při pokročilé bipolární koagulaci nepřesáhne 90°C při několikanásobné aktivaci
Generátor musí pro monopolární řez dosahovat výkonu minimálně 300W
Generátor musí pro monopolární koagulaci dosahovat výkonu minimálně 200W
Generátor musí mít základní monopolární módy: řez čistý, řez smíšený, koagulace soft, koagulace fulgurace, koagulace sprej (uveďte do poznámky vazbu firemního názvu se zmíněnými módy)
Generátor musí mít funkci změny monopolární nastavení přímo z nástroje
Generátor musí pro bipolární řez dosahovat výkonu minimálně 350W
Generátor musí pro bipolární koagulaci dosahovat výkonu minimálně 150W
Generátor musí mít funkci autostart (autobipolár) pro aktivaci bipolární energie bez použití nožního pedálu
Generátor musí mít rozhraní pro připojení nožních pedálů na zadním panelu přístroje
Generátor musí mít možnost připojení samostatného monopolárního dvoupedálu a také samostatného bipolárního jednopedálu
Generátor musí mít mód pro bipolární resekci ve fyziologickém roztoku
Generátor musí umožňovat používání nástrojů s monopolárním režimem, bipolárním režimem a pokročilou bipolární technologií současně připojených nástrojů bez nutnosti ručního přepínání generátoru
Generátor musí mít monitorovací systém kvality kontaktu neutrální elektrody s pacientem, který opticky i akusticky varuje v případě problému. V případě poklesu kvality kontaktu pod bezpečnou mez se musí automaticky přerušit aplikace energie z generátoru
Generátor musí mít dotykovou obrazovku pro sledování a zadávání uživatelsky dostupných hodnot rozdělenou do přehledných logických sekcí (například podle módů, podle nástrojových portů atd. – do poznámky uveďte dělení)
Generátor musí mít ovládání v Českém jazyce i kompletní software přístroje (chybový log, nastavení, nápověda atd.) v Českém jazyce, software musí být na místě aktualizovatelný bez nutnosti připojení na internet po celou dobu životnosti přístroje zdarma
Generátor musí v případě poruchy opticky i akusticky alarmovat. Alarmy musí být doplněny textovým uvedením typu závady na obrazovce generátoru spolu s návrhem řešení nastalé závady v českém jazyce
Generátor musí mít samostatný konektor pro připojení k systému odsávání kouře pomocí synchronizačního kabelu
Generátor musí mít dostupné laparoskopické nástroje pro pokročilou bipolární koagulaci minimálně ve standartním rozměru 5mm
Generátor musí mít dostupné nástroje pro pokročilou bipolární koagulaci na otevřenou operativu minimálně ve standartním rozměru 5mm
Hodnocené parametry
Generátor musí mít dostupné nástroje pro pokročilou bipolární koagulaci umožňující samostatné zatavení nebo jen samostatnou studenou disekci tkáně nožem: - Nástroj o průměru 5 mm se zahnutými branžemi, pevná a pohyblivá branže délky 20 mm, integrovaný mechanický nůž, délka řezu minimálně 18 mm, čelisti nástroje potaženy nelepivým potahem z nanovláken proti ulpívání tkáně, rotace čelistí nástroje minimálně 270°. Minimálně tři délky dříku nástroje pro otevřené nebo laparoskopické operace (uveďte do poznámky nabízené délky dříků) - Nástroj pro otevřené výkony s bilaterálním otevíráním branží, minimální délkou čelistí 36 mm a integrovaným mechanickým nožem, délka řezu minimálně 34 mm, čelisti nástroje potaženy nelepivým potahem z nanovlákna proti ulpívání tkáně, rotace čelistí nástroje minimálně 180°, obdélníkový dřík délky18 cm (tolerance ±10%), aktivace ruční nebo pomocí pedálu - Nástroj pro otevřené výkony o délce 21 cm (tolerance ±10%), délka branží minimálně 20,6 mm, tenké zahnuté branže, čelisti nástroje potaženy nelepivým potahem z nanovláken proti ulpívání tkáně, integrovaný mechanický nůž, ruční ovládání v jednom kroku (koagulace a řez) - Laparoskopický nástroj o průměru 5mm s kombinací pokročilé bipolární energie (vessel sealing) a přesné monopolární disekce (zatahovací háček) v jednom nástroji, čelisti nástroje potaženy nelepivým potahem z nanovláken proti ulpívání tkáně, rotace čelistí nástroje minimálně 270°, integrovaný mechanický nůž, minimálně 2 různé délky dříku nástroje (uveďte do poznámky nabízené délky dříků), ruční ovládání v jednom kroku (koagulace a řez) |  | ANO / NE Váha 40 bodů
Generátor musí mít mód pro bezkontaktní simultánní koagulaci v režimu sprej (2 monopolární nástroje aktivované současně v režimu sprej) a mód pro kontaktní simultánní koagulaci v režimu fulgurace (2 monopolární nástroje aktivované současně v režimu fulgurace) |  | ANO / NE Váha 30 bodů
Přístroj musí mít minimálně 4 univerzální porty (monopolární i bipolární) pro připojování kabelů (současně mohou být zapojeny například 4x bipolární nástroj, 4x monopolární nástroj, 2x monopolární a 2x bipolární nástroj, atd…) |  | ANO / NE Váha 30 bodů
Součást dodávky
Ke každém přístroji musí být minimálně 50ks neutrálních (zpětných) elektrod
Ke každém přístroji musí být kabel k neutrálním (zpětným) elektrodám
Ke každém přístroji musí být přívodní napájecí kabel i kabel k pospojení
Ke každém přístroji musí být monopolární nožní spínač (dvoupedál)
V rámci dodávky musí být navíc minimálně 2 ks bipolárního nožního spínače (jednopedál)
V rámci dodávky musí být minimálně 9 ks monopolárních kabelů k laparoskopickým nástrojům
V rámci dodávky musí být minimálně 2 ks bipolární pinzety lomené ve spodní části délky 160mm s šířkou branže 1mm; tolerance rozměrů ±10%
V rámci dodávky musí být minimálně 1ks rovné bipolární pinzety délky 190mm s šířkou branže 1mm; tolerance rozměrů ±10%
V rámci dodávky musí být minimálně 1ks bipolární pinzety lomené ve spodní části délky 160mm s šířkou branže 0,5mm; tolerance rozměrů ±10%
V rámci dodávky musí být minimálně 1ks bipolární pinzety „bajonet“ délky 220mm s šířkou branže 1,2mm; tolerance rozměrů ±10%
V rámci dodávky musí být minimálně 1ks bipolární pinzety rovné délky 190mm s šířkou branže 2mm; tolerance rozměrů ±10%
V rámci dodávky musí být minimálně 1ks bipolární pinzety lomené ve spodní části délky 105mm s šířkou branže 0,4mm; tolerance rozměrů ±10%
V rámci dodávky musí být minimálně 2ks bipolární pinzety rovné délky 105mm s šířkou branže 0,4mm; tolerance rozměrů ±10%
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 36 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
Nabídková cena v Kč bez DPH
Nabídková cena v Kč včetně DPH
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma

## část B - technické specifikace
Název veřejné zakázky: Elektrochirurgické a argonové generátory
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Zakázka se skládá z více nezávislých částí: Část A: 9ks multioborových elektrochirurgických generátorů pro Centrální operační sály Část B: 2ks sestav mobilních elektrochirurgických generátorů se samostatnými argon-plazmovými jednotkami (1sestava pro Centrální operační sály a 1sestava pro Kliniku plicních nemocí a tuberkulózy).
V každé části je předmětem dodávka, instalace, uvedení do provozu a provedení zaškolení personálu k užívání
Technická specifikace | ano/ne | poznámky
Část B: 2ks sestav mobilních elektrochirurgických generátorů se samostatnými argon-plazmovými jednotkami (1sestava pro Centrální operační sály a 1sestava pro Kliniku plicních nemocí a tuberkulózy)
Specifikace elektrochirurgického generátoru
Přístroj musí umožnit připojení k argon-plazmové jednotce
Přístroj musí být samostatná jednotka v sestavě (nesmí být integrován s argon-plazmovou jednotkou)
Přístroj musí mít monopolární, bipolární i pokročilou bipolární technologii s modulovaným bipolárním výkonem
Výstupní VF výkon jednotky – bipolární minimálně 400 W, monopolární minimálně 400W s frekvencí minimálně 300kHz,
Přístroj musí mít minimálně 2 univerzální porty s automatickou identifikací připojeného nástroje monopolárního i bipolárního typu
Přístroj musí mít funkci autostart
Aktivace nástroje musí být možná ručním spínačem a nožním pedálem
Přístroj musí umožnit ukládat přednastavené režimy
Přístroj měří zpětnovazebně stav tkáně v průběhu aplikace proudu
Přístroj musí mít autotest po zapnutí přístroje
Přístroje musí mít optickou a akustickou indikaci chyb
Napájení přístroje musí být 230V /50Hz
Přístroj má minimálně 4 univerzální porty (monopolární i bipolární) pro připojování kabelů (současně mohou být zapojeny například 4x bipolární nástroj, 4x monopolární nástroj, 2x monopolární a 2x bipolární nástroj, atd…)
Přístroj využívá bezpečnostní systém duální neutrální elektrody s automatickým nastavením horní hranice přechodového odporu s varovnou signalizací:
Specifikace Argon-plazmové jednotky
Přístroj musí být samostatná jednotka v sestavě (nesmí být integrován s elektrochirurgickým generátorem)
Argon plazmová jednotka je řízena elektrochirurgickým generátorem a údaje o nastavení jsou zobrazeny na displeji elektrochirurgického generátoru
Ovládání přístroje je možné prostřednictvím spínače na nástroji i nožním pedálem
Přístroj musí automaticky rozpoznat připojený nástroj
Přístroj musí mít primárně módy monopolárního řezu i koagulace v argonové atmosféře
Přístroj musí mít autotest po zapnutí přístroje
Přístroje musí mít optickou a akustickou indikaci chyb
Napájení přístroje musí být 230V /50Hz
Specifikace přístrojového vozíku
Vozík má antistatickou úpravu a je vyroben z materiálu, který musí být odolný proti běžným dezinfekčním prostředkům
Vozík má minimálně 2 kolečka ze 4 brzděná
Vozík má manipulační madlo
Vozík má integrovaný držák tlakové argonové lahve (minimálně pro jednu láhev) – uveďte typ/objem vhodné lahve
Vozík je vybaven šuplíkem nebo odkládacím prostorem pro dokumentaci a příslušenství
Hodnocené parametry
Argon plazmová jednotka má minimálně 2 výstupní porty pro nástroje: |  | ANO / NE Váha 10 bodů
Elektrochirurgický generátor má bezdrátový nožní pedál: |  | ANO / NE Váha 20 bodů
Elektrochirurgický generátor musí mít ovládání v Českém jazyce i kompletní software přístroje (chybový log, nastavení, nápověda atd.) v Českém jazyce, software musí být na místě aktualizovatelný bez nutnosti připojení na internet po celou dobu životnosti přístroje zdarma |  | ANO / NE Váha 30 bodů
Elektrochirurgický generátor musí měřit hustotu proudu přicházející do neutrální elektrody |  | ANO / NE Váha 20 bodů
Elektrochirurgický generátormusí mít samostatný konektor pro připojení k systému odsávání kouře pomocí synchronizačního kabelu |  | ANO / NE Váha 20 bodů
Součást dodávky
1ks centrálního napájecího kabelu a pospojovacího kabelu minimálně 3metry
1 ks nožního pedálu pro řez a koagulaci vhodný pro desinfekci v myčce
2 ks kabelu k jednorázovým neutrálním elektrodám
50 ks dělené bezpečnostní neutrální elektrody
Nástroje pro sestavu na Centrální operační sály a sterilizaci
· 2 ks APC aplikátorů s elektrodou, 35 mm (tolerance ±10%), rigidní
· 2 ks APC aplikátorů s elektrodou, 100 mm (tolerance ±10%), rigidní
· 2 ks APC aplikátorů s elektrodou, 350 mm (tolerance ±10%), rigidní
Nástroje pro sestavu na Kliniku plicních nemocí a tuberkulózy
· 3 ks flexibilní sondy pro pneumologii, axiální svazek, průměru maximálně 1,5 mm a délky minimálně 1,5m
· 1 ks flexibilní sondy pro pneumologii, axiální svazek, průměru maximálně 2,3 mm a délky minimálně 2,2m
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 36 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
Nabídková cena v Kč bez DPH
Nabídková cena v Kč včetně DPH
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma