# „Elektrochirurgické a argonové generátory“

1. **Technické požadavky**
   1. **Předmět veřejné zakázky**
      * + Dodávka 9ks multioborových elektrochirurgických generátorů a 2 sestav mobilních elektrochirurgických generátorů se samostatnými argon-plazmovými jednotkami. Součásti dodávky je instalace, uvedení do provozu, zaškolení personálu.
        + Zakázka se skládá ze dvou samostatných částí: Část A: 9ks multioborových elektrochirurgických generátorů pro Centrální operační sály a část B: 2 sestav mobilních elektrochirurgických generátorů se samostatnými argon-plazmovými jednotkami (1sestava pro Centrální operační sály a 1sestava pro Kliniku plicních nemocí a tuberkulózy).
   2. **Část A: 9ks multioborových elektrochirurgických generátorů**
      1. Specifikace multioborového elektrochirurgického generátoru
         * Generátor musí mít monopolární, bipolární i pokročilou bipolární technologii s modulovaným bipolárním výkonem
         * Generátor musí být schopen připojit současně minimálně 2 monopolární a 2 bipolární nástroje, popřípadě 2 monopolární, 1 bipolární a 1 nástroj pro pokročilou bipolární technologii
         * Generátor musí být schopen připojit nástroje pro laparoskopické i laparotomické zákroky
         * Generátor musí mít systém kontroly požadovaného efektu na tkáň
         * Generátor musí mít funkci pro trvalé a spolehlivé zatavení cév kardiovaskulárního systému, lymfatického systému a tkání do průměru 7mm včetně
         * Generátor musí mít maximální výkon u pokročilé bipolární technologie minimálně 350W s průběžnou zpětnovazebnou regulací (generátor musí přizpůsobovat dodávku energie naměřenému odporu tkáně a po dokončení tkáňového efektu se zastaví přívod energie)
         * Generátor musí mít automatické nastavení pokročilé bipolární technologie na základě automatické detekce nástrojů
         * Generátor musí zajišťovat, že teplota branží nástrojů při pokročilé bipolární koagulaci nepřesáhne 90°C při několikanásobné aktivaci
         * Generátor musí pro monopolární řez dosahovat výkonu minimálně 300W
         * Generátor musí pro monopolární koagulaci dosahovat výkonu minimálně 200W
         * Generátor musí mít základní monopolární módy: řez čistý, řez smíšený, koagulace soft, koagulace fulgurace, koagulace sprej (uveďte do poznámky vazbu firemního názvu se zmíněnými módy)
         * Generátor musí mít funkci změny monopolární nastavení přímo z nástroje
         * Generátor musí pro bipolární řez dosahovat výkonu minimálně 350W
         * Generátor musí pro bipolární koagulaci dosahovat výkonu minimálně 150W
         * Generátor musí mít základní bipolární módy: malý (pro nástroje s malým povrchem), střední (pro nástroje se středně velkou plochou) vysoký (pro velké elektrody), (uveďte do poznámky vazbu firemního názvu se zmíněnými módy)
         * Generátor musí mít funkci autostart (autobipolár) pro aktivaci bipolární energie bez použití nožního pedálu
         * Generátor musí mít rozhraní pro připojení nožních pedálů na zadním panelu přístroje
         * Generátor musí mít možnost připojení samostatného monopolárního dvoupedálu a také samostatného bipolárního jednopedálu
         * Generátor musí mít mód pro bipolární resekci ve fyziologickém roztoku
         * Generátor musí umožňovat používání nástrojů s monopolárním režimem, bipolárním režimem a pokročilou bipolární technologií současně připojených nástrojů bez nutnosti ručního přepínání generátoru
         * Generátor musí mít monitorovací systém kvality kontaktu neutrální elektrody s pacientem, který opticky i akusticky varuje v případě problému. V případě poklesu kvality kontaktu pod bezpečnou mez se musí automaticky přerušit aplikace energie z generátoru
         * Generátor musí mít dotykovou obrazovku pro sledování a zadávání uživatelsky dostupných hodnot rozdělenou do přehledných logických sekcí (například podle módů, podle nástrojových portů atd. – do poznámky uveďte dělení)
         * Generátor musí mít ovládání v českém jazyce
         * Generátor musí v případě poruchy opticky i akusticky alarmovat. Alarmy musí být doplněny textovým uvedením typu závady na obrazovce generátoru spolu s návrhem řešení nastalé závady v českém jazyce
         * Generátor musí mít samostatný konektor pro připojení k systému odsávání kouře pomocí synchronizačního kabelu
         * Generátor musí mít dostupné laparoskopické nástroje pro pokročilou bipolární koagulaci o průměrech 5mm i 10mm
         * Generátor musí mít dostupné nástroje pro pokročilou bipolární koagulaci na otevřenou operativu o průměrech 5mm, 10mm, 12mm
      2. Součást dodávky
         * Ke každém přístroji musí být minimálně 50ks neutrálních (zpětných) elektrod
         * Ke každém přístroji musí být kabel k neutrálním (zpětným) elektrodám
         * Ke každém přístroji musí být přívodní napájecí kabel i kabel k pospojení
         * Ke každém přístroji musí být monopolární nožní spínač (dvoupedál)
         * V rámci dodávky musí být navíc minimálně 2 ks bipolárního nožního spínače (jednopedál)
         * V rámci dodávky musí být minimálně 9 ks monopolárních kabelů k laparoskopickým nástrojům
         * V rámci dodávky musí být minimálně 2 ks bipolární pinzety lomené ve spodní části délky 160mm s šířkou branže 1mm
         * V rámci dodávky musí být minimálně 1ks rovné bipolární pinzety délky 190mm s šířkou branže 1mm
         * V rámci dodávky musí být minimálně 1ks bipolární pinzety lomené ve spodní části délky 160mm s šířkou branže 0,5mm
         * V rámci dodávky musí být minimálně 1ks bipolární pinzety „bajonet“ délky 220mm s šířkou branže 1,2mm
         * V rámci dodávky musí být minimálně 1ks bipolární pinzety rovné délky 190mm s šířkou branže 2mm
         * V rámci dodávky musí být minimálně 1ks bipolární pinzety lomené ve spodní části délky 105mm s šířkou branže 0,4mm
         * V rámci dodávky musí být minimálně 2ks bipolární pinzety rovné délky 105mm s šířkou branže 0,4mm
   3. **Část A: Soutěžní parametry**
      * + Cena 60%
        + Technické parametry 40% = 100bodů
      1. Generátor musí mít dostupné nástroje pro pokročilou bipolární koagulaci umožňující samostatné zatavení nebo jen samostatnou studenou disekci tkáně nožem:
         * 5 mm nástroj se zahnutými branžemi, pevná a pohyblivá branže délky 20 mm, integrovaný mechanický nůž, délka řezu minimálně 18 mm, čelisti nástroje potaženy nelepivým potahem z nanovláken proti ulpívání tkáně, rotace čelistí nástroje minimálně 270°. Tři délky dříku nástroje pro otevřené nebo laparoskopické operace (uveďte do poznámky nabízené délky dříků)
         * Nástroj pro otevřené výkony s bilaterálním otevíráním branží, minimální délkou čelistí 36 mm a integrovaným mechanickým nožem, délka řezu 34 mm, čelisti nástroje potaženy nelepivým potahem z nanovlákna proti ulpívání tkáně, rotace čelistí nástroje minimálně 180°, obdélníkový dřík délky18 cm, aktivace ruční nebo pomocí pedálu
         * Nástroj pro otevřené výkony o délce 21 cm, délka branží 20,6 mm, tenké zahnuté branže, čelisti nástroje potaženy nelepivým potahem z nanovláken proti ulpívání tkáně, integrovaný mechanický nůž, ruční ovládání v jednom kroku (koagulace a řez)
         * 5 mm laparoskopický nástroj s kombinací pokročilé bipolární energie (vessel sealing) a přesné monopolární disekce (zatahovací háček) v jednom nástroji, čelisti nástroje potaženy nelepivým potahem z nanovláken proti ulpívání tkáně, rotace čelistí nástroje minimálně 270°, integrovaný mechanický nůž, 2 délky dříku nástroje (uveďte do poznámky nabízené délky dříků), ruční ovládání v jednom kroku (koagulace a řez)
         * **ANO** / NE
         * Váha 40 bodů
      2. Módy:
         * Generátor musí mít mód pro bezkontaktní simultánní koagulaci v režimu sprej (2 monopolární nástroje aktivované současně v režimu sprej) a mód pro kontaktní simultánní koagulaci v režimu fulgurace (2 monopolární nástroje aktivované současně v režimu fulgurace)
         * **ANO** / NE
         * Váha 25 bodů
      3. Software:
         * Generátor musí mít celé uživatelské rozhraní software v českém jazyce (chybový log, nastavení, nápověda atd.), software musí být na místě aktualizovatelný bez nutnosti připojení na internet po celou dobu životnosti přístroje zdarma
         * **ANO** / NE
         * Váha 25 bodů
      4. Multifunkční porty:
         * Přístroj musí mít minimálně 4 univerzální porty (monopolární i bipolární) pro připojování kabelů (současně mohou být zapojeny například 4x bipolární nástroj, 4x monopolární nástroj, 2x monopolární a 2x bipolární nástroj, atd…)
         * **ANO** / NE
         * Váha 10 bodů
   4. **Část B: 2sestavy mobilních elektrochirurgických generátorů se samostatnými argon-plazmovými jednotkami**
      1. Specifikace elektrochirurgického generátoru
         * Přístroj musí umožnit připojení k argon-plazmové jednotce
         * Přístroj musí být samostatná jednotka v sestavě (nesmí být integrován s argon-plazmovou jednotkou)
         * Přístroj musí mít monopolární, bipolární i pokročilou bipolární technologii s modulovaným bipolárním výkonem
         * Výstupní VF výkon jednotky – bipolární minimálně 400 W, monopolární minimálně 400W s frekvencí 350kHz
         * Přístroj musí mít minimálně 2 univerzální porty s automatickou identifikací připojeného nástroje monopolárního i bipolárního typu
         * Přístroj musí mít funkci autostart
         * Aktivace nástroje musí být možná ručním spínačem a nožním pedálem
         * Přístroj musí umožnit ukládat přednastavené režimy
         * Přístroj musí měřit hustotu proudu přicházející do neutrální elektrody
         * Přístroj měří zpětnovazebně stav tkáně v průběhu aplikace proudu
         * Přístroj musí mít autotest po zapnutí přístroje
         * Přístroje musí mít optickou a akustickou indikaci chyb
         * Napájení přístroje musí být 230V /50Hz
      2. Specifikace Argon-plazmové jednotky
         * Přístroj musí být samostatná jednotka v sestavě (nesmí být integrován s elektrochirurgickým generátorem)
         * Argon plazmová jednotka je řízena elektrochirurgickým generátorem a údaje o nastavení jsou zobrazeny na displeji elektrochirurgického generátoru
         * Ovládání přístroje je možné prostřednictvím spínače na nástroji i nožním pedálem
         * Přístroj musí automaticky rozpoznat připojený nástroj
         * Přístroj musí mít primárně módy monopolárního řezu i koagulace v argonové atmosféře
         * Přístroj musí mít autotest po zapnutí přístroje
         * Přístroje musí mít optickou a akustickou indikaci chyb
         * Napájení přístroje musí být 230V /50Hz
      3. Specifikace přístrojového vozíku
         * Vozík má antistatickou úpravu a je vyroben z materiálu, který musí být odolný proti běžným dezinfekčním prostředkům
         * Vozík má minimálně 2 kolečka ze 4 jsou brzděná
         * Vozík má manipulační madlo
         * Vozík má integrovaný držák tlakové argonové lahve (minimálně pro jednu láhev) – uveďte typ/objem vhodné lahve
         * Vozík je vybaven šuplíkem nebo odkládacím prostorem pro dokumentaci a příslušenství
      4. Příslušenství ke každé sestavě
         * 1ks centrálního napájecího kabelu a pospojovacího kabelu minimálně 3metry
         * 1 ks nožního pedálu pro řez a koagulaci vhodný pro desinfekci v myčce
         * 2 ks kabelu k jednorázovým neutrálním elektrodám
         * 50 ks dělené bezpečnostní neutrální elektrody
         * Nástroje pro sestavu na Centrální operační sály a sterilizaci
           + 2 ks APC aplikátorů s elektrodou, 35 mm, rigidní
           + 2 ks APC aplikátorů s elektrodou, 100 mm, rigidní
           + 2 ks APC aplikátorů s elektrodou, 350 mm, rigidní
         * Nástroje pro sestavu na Kliniku plicních nemocí a tuberkulózy
           + 3 ks flexibilní sondy pro pneumologii, 1500 A, průměru 1,5 mm a délky 1,5m
           + 1 ks flexibilní sondy pro pneumologii, 2200 A, průměru 2,3 mm a délky 2,2m
   5. **Část B: Soutěžní parametry**
      * + Cena 60%
        + Technické parametry 40% = 100bodů
      1. Přístroj má minimálně 4 univerzální porty (monopolární i bipolární) pro připojování kabelů (současně mohou být zapojeny například 4x bipolární nástroj, 4x monopolární nástroj, 2x monopolární a 2x bipolární nástroj, atd…)
         * **ANO** / NE
         * Váha 40 bodů
      2. Přístroj využívá bezpečnostní systém duální neutrální elektrody s automatickým nastavením horní hranice přechodového odporu s varovnou signalizací:
         * **ANO** / NE
         * Váha 25 bodů
      3. Argon plazmová jednotka má minimálně 2 výstupní porty pro nástroje:
         * **ANO** / NE
         * Váha 25 bodů
      4. Elektrochirurgický generátor má bezdrátový nožní pedál:
         * **ANO** / NE
         * Váha 10 bodů
2. **Pravidelné prohlídky a servis**
   * + - Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma dle zákona 268/2014 Sb.
       - Zajištění pravidelných předepsaných kontrol minimálně dle doporučení výrobce dle zákona 268/2014 Sb. po dobu záruky zdarma
       - Zajištění servisní podpory a náhradních dílů po dobu předpokládané životnosti přístroje
3. **Obecné požadavky**
   * + - Délka záruky minimálně 24 měsíců
       - Životnost přístroje minimálně 8 let