## technická specifikace
Název veřejné zakázky: Bronchoskopy
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu celkem 2kusů videobronchoskopů pro videoprocesor Pentax EPK-i7010 používaný na pracovišti bronchologie, 1ks ultratenkého fibrobrochoskopu na Plicní kliniku a 1ks intubačního fibrobronchoskopu pro Kliniku anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny včetně provedení zaškolení personálu na daných pracovištích.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Specifikace videobronchoskopů
2ks videobronchoskopů
videobronchoskopy musí být certifikovány pro funkci na přístroji EPK-i7010 Pentax
videobronchoskopy musí být sterilizovatelné při teplotě až do 60°C
videobronchoskopy musí mít úhel rozhledu minimálně 120°
videobronchoskopy musí mít hloubku zorného pole minimálně v rozsahu 3 - 100 mm
videobronchoskopy musí mít přímý směr pohledu
videobronchoskopy musí mít pohyb distálního konce nahoru/dolů minimálně 180°/130°
videobronchoskopy musí mít průměr distálního konce maximálně 6,1 mm
videobronchoskopy musí mít vnější průměr zaváděcího tubusu maximálně 6,4 mm
videobronchoskopy musí mít průměr pracovního kanálu minimálně 2,8 mm
videobronchoskopy musí mít pracovní délku minimálně 600 mm
videobronchoskopy musí být HF kompatibilní - izolace distální části bronchoskopu
videobronchoskopy musí mít CCD čip s vysokým rozlišením
Specifikace ultratenkého fibrobronchoskopu
1ks ultratenký fibrobronchoskop
bronchoskop musí mít úhel rozhledu minimálně 100°
bronchoskop musí mít hloubku zorného pole v rozsahu minimálně 2 - 50 mm
bronchoskop musí mít vnější průměr zaváděcího tubusu maximálně 2,8 mm
bronchoskop musí mít průměr pracovního kanálu minimálně 1,15 mm
bronchoskop musí mít pohyb distálního konce nahoru/dolů minimálně 180°/130°
bronchoskop musí mít pracovní délku minimálně 600 mm
Specifikace intubačního fibrobronchoskopu
1ks intubační fibrobronchoskop
bronchoskop musí mít úhel rozhledu minimálně 95°
bronchoskop musí mít hloubku zorného pole v rozsahu minimálně 3 - 50 mm
bronchoskop musí mít vnější průměr zaváděcího tubusu maximálně 5,2 mm
bronchoskop musí mít průměr pracovního kanálu minimálně 2,55 mm
bronchoskop musí mít průměr distálního konce maximálně 5,1 mm
bronchoskop musí mít pohyb distálního konce nahoru/dolů minimálně 160°/130°
bronchoskop musí mít pracovní délku minimálně 600 mm
bronchoskop musí být vhodný pro připojní přenosného bateriového zdroje světla
Součást dodávky
součástí intubačního fibrobronchoskopu musí být 1 kus LED bateriového zdroje světla
zdroj světla musí být napájen běžnými typy baterií (např. typu AA, AAA, CR123)
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
Nabídková cena v Kč bez DPH
Nabídková cena v Kč včetně DPH
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma