Technická specifikace – sušící skříň na endoskopy

* Sušící skříň na endoskopy určená k sušení a skladování nejméně 16 flexibilních endoskopů předních výrobců.
* Doba skladování bez nutnosti opětovné dezinfekce endoskopů alespoň po dobu 30 dní.
* Sušící skříň musí být vybavena vlastním zdrojem medicinálního vzduchu bez nutnosti napojení na centrální zdroj, filtrace vzduchu HEPA filtrem minimálně třídy H14
* Sušení endoskopů teplým vzduchem s nastavitelnou teplotou
* Endoskopy musí být sušeny a uloženy v transportních boxech s víkem, které lze vyjmout bez nutnosti manipulovat s endoskopem
* Ovládání pomocí barevného dotykového displeje o uhlopříčce alespoň 5,5“
* Databáze uživatelů, alespoň 90
* Databáze endoskopů, alespoň 200
* Databáze proběhlých cyklů, alespoň 4000
* Skříň musí být vybavena integrovanou tiskárnou
* Skříň musí být vybavena čtečkou čárových kódů
* Skříň musí disponovat ethernetovým rozhraním pro případnou komunikaci s nemocniční sítí
* Skříň musí mít uzamykatelná dvířka se senzorem a alarmem při otevření
* Provedení z nerezové oceli, prosklená dvířka
* Maximální šířka 168 cm