# „Sušicí skříň“

1. **Technické požadavky**
   1. Předmět veřejné zakázky
      * Dodávka, instalace, uvedení do provozu 1sestavy sušících skříní na endoskopy skládajících se ze 2ks skříní pro Plicní kliniku včetně provedení zaškolení personálu.
   2. Specifikace sušící sestavy sušících skříní
      * Sestava se musí skládat ze 2ks sušících skříní navazujících přímo na sebe instalovaných ke zdi.
      * Sušící skříň musí být určená k sušení a skladování nejméně 8 flexibilních endoskopů předních výrobců (například Pentax, Olympus).
      * Sušící skříň musí mít dobu skladování bez nutnosti opětovné dezinfekce endoskopů minimálně 30 dní.
      * Sušící skříň musí být vybavena vlastním zdrojem medicinálního vzduchu bez nutnosti napojení na centrální zdroj, filtrace vzduchu HEPA filtrem minimálně třídy H14.
      * Sušící skříň musí sušit endoskopy teplým vzduchem s nastavitelnou teplotou.
      * V sušící skříni musí být sušeny a uloženy endoskopy v transportních boxech s víkem, které lze vyjmout bez nutnosti manipulace s endoskopem.
      * Sušící skříň musí mít ovládání pomocí barevného dotykového displeje o uhlopříčce alespoň 5,5“
      * Sušící skříň musí mít elektronickou databázi minimálně 90 uživatelů.
      * Sušící skříň musí mít elektronickou databázi minimálně 200 endoskopů.
      * Sušící skříň musí mít elektronickou databázi minimálně 4000 proběhlých cyklů.
      * Sušící skříň musí být vybavena integrovanou tiskárnou.
      * Sušící skříň musí být vybavena čtečkou čárových kódů.
      * Sušící skříň musí mít ethernetové rozhraní pro případnou budoucí komunikaci v nemocniční síti.
      * Sušící skříň musí mít uzamykatelná dvířka se senzorem a alarmem při otevření.
      * Sušící skříň musí být vyrobena z nerezové oceli a musí mít prosklená dvířka.
      * Sušící skříň musí být napájena ze běžné zásuvky 230V/16A 50Hz.
      * Sestava sušících skříní musí mít celkové maximální rozměry (šxvxh) 195 x 80 x 190 cm
   3. Součást dodávky
      * V rámci dodávky musí být 16ks úložných boxů s víkem
   4. Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
      * Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákonem 268/2014 Sb. po dobu záruky zdarma.
      * Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákonem 268/2014 Sb.
      * Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
   5. Obecné požadavky
      * Délka záruky minimálně 24 měsíců
      * Životnost přístroje minimálně 8 let