Příloha č. 1

Technické specifikace

Projekt:

FN Olomouc – pořízení nového navigačního

bronchoskopického systému – 1 ks

Přístroj:

navigační bronchoskopický systém

Technické specifikace

Dodávka, instalace, uvedení do provozu 1ks navigačního bronchoskopického systému včetně příslušenství pro Plicní kliniku FN Olomouc včetně provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace
Systém musí být zdravotnickým prostředkem a sloužit jako navigační platforma k diagnostice a léčbě periferních lézí (uzlin) rakoviny plic.
Systém musí umožňovat transparenchymatózní biopsie periferních plicních nodulů.
Systém musí umožnit kombinované použití virtuální bronchoskopie, která je založena na CT vyšetření spolu s fluoroskopickým zobrazením aktuálního stavu plic.
Systém se skládá minimálně z pracovní perioperační navigační stanice a plánovací preoperační stanice.
Plánovací stanice musí obsahovat plánovací SW pro přípravu k operačnímu výkonu - nalezení lézí a výpočet nejjednodušších cest k nim za pomocí bronchoskopu.
Za pomocí SW musí být možno identifikovat a označit lézi.
SW musí vypočítat cestu přes parenchym přímo k lézi s ohledem na žilní řečiště. Musí detekovat hlavní tepny a cévy.
SW musí umožňovat 3D rekonstrukce bronchiálního stromu.
Systém musí umožnit navrhnout minimálně dvě možnosti navigace
- přes dýchací cesty pro ultratenké bronchoskopy a
-nalezení lézí ležících mimo velké dýchací cesty (bez použití bronchoskopie)
Plánovací stanice musí zpracovávat vstupní data RTG CT snímků, minimálně z DICOM, USB, LAN a lokálního úložiště.
Sw musí umět vytvořit 3D bronchiální model plic a cévního řečiště pro snadnou orientaci v prostoru při plánování přístupu k lézi.
SW musí umožnit spojení radioskopie, obrazů virtuální bronchoskopie a 3D bronchiálního modelu.
SW musí nabízet možnost uživateli upravit vypočtenou dráhu přístupu k lézi a upozorňovat na možné kolize s cévním řečištěm.
Navigační systém musí asistovat lékaři za pomoci 3D optické navigační metody spolu s fluoroskopickým zobrazením aktuálního stavu plic.
Navigační systém musí načítat data z plánovací stanice minimálně pomocí DICOM.
Navigační systém musí umožňovat práci s CT snímky pacienta, zobrazení a zpracování preoperačního plánu přístupu k lézi.
Navigační systém musí vést lékaře při přístupu k lézi a navádět uživatele RTG C-ramene k provádění aktuálních snímků plic.
Navigační systém musí být umístěn na samostatném pojízdném vozíku určeném k práci na operačním sále.
Navigační systém musí obsahovat minimálně dva monitory pro zobrazování plánovaného přístupu k lézi, také ve 3D modelu a reálného bronchoskopického obrazu.
Navigační systém se musí ovládat pomocí vhodné klávesnice a myši.
Navigační systém musí obsahovat navigační nástroje pro spojení navigovaného modelu s reálným pacientem.
Navigační systém musí obsahovat fixační a kalibrační komponenty minimálně na spojení RTG C-ramenem a bronchoskopem a další potřební komponenty pro uchycení pacienta atd.
Systém se musí připojit do běžné zásuvky 230V / 50Hz.
Součásti dodávky:
Součástí dodávky je propojení s bronchoskopickým systémem v rámci vybavení operačního sálu přes digitální video propojení.
Součástí dodávky je připojení a obousměrná komunikace se systémem PACS FNOL.
Součástí dodávky musí být trvalá licence k užívání navigačního systému.
Součástí dodávky musí být notebook pro plánovač včetně licence.
Součástí dodávky musí být nožní pedál.
Součástí dodávky musí být kontejner pro uložení a dezinfekci komponent.
Součástí dodávky musí být příslušenství potřebné pro provádění transparenchymatózní biopsie. (jehla 18g, diletační balónek, pumpička k diletačnímu balónku, katetr s průměrem 2mm, modul pro fluoroskopii)
Součástí dodávky musí být 1 balení identifikačních značek optický navigační systém.