## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky: Plicní ventilátor lůžkový včetně kapnometrie
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Plicní ventilátor lůžkový
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Vhodný pro lůžkovou ventilaci kojenců, dětských a dospělých pacientů na jednotce intenzivní péče
Ovládání ventilátoru pomocí dotykového barevného displeje (vel. min 10“) a otočného ovladače
Ventilační režimy - řízené, podpůrné a odvykací: VCV , PCV, SIMV, P-SIMV, PSV, CPAP, dvouúrovňová tlaková podpora, PRVC, APRV
Neinvazivní ventilace PSV-NIV
Záložní APNEA/BACKUP ventilace (nastavitelný čas apnoe 2-60s)
Pohotovnostní režim - Standby režim
Uživatelský software v českém jazyce
Nezávislost chodu ventilátoru na přívodu stlačeného medicinálního vzduchu,
Přívod medicinálního kyslíku vysokotlaký i nízkotlaký
Zobrazování a měření na křivkách (tlak, průtok) a smyčkách vzájemných závislostí (P/V, F/V, P/F, CO2/V)
Trendové hodnoty ventilačních parametrů (min 72 hodin a min 25 parametrů)
Nastavitelné parametry: Vt min.20-2000 ml, RR 1- 80 dechů/min, PEEP 0-50cm H2O, inspirační tlak PI 5-90 H2O, exspirační trigger 5-90%, plynule nastavitelné FiO2 21-100 % kyslíku,
Monitorace spontánní ventilace pacienta (MVespont, RRspont, %spont dechů), barevné odlišení řízených a spontánních dechů
Měření plicní mechaniky – Pplateu, PEEP total, Rstat, Cstat, P0.1, Rdyn, Cdyn, WOB, NIF, manuální dech, Auto-PEEP, únik
Průtokový i tlakový inspirační trigger (nastavení průtokového triggeru v rozsahu min.1-10l/min)
Funkce automatické kompenzace odporu endotracheální rourky/tracheostomické kanyly s nastavením úrovně kompenzace a průměru kanyly
Režim přípravy pro bronchotoaletu - funkce 100% O2 před a po odsávání, vč.možnosti nastavení časového intervalu s procentuálním zvýšením/snížením FiO2 před odsávání/po odsávání
Mikronebulizace léků synchronizovaná s inspiriem, nastavení automatického opakování průběhu nebulizace
Volumetrická kapnometrie (mainstream) včetně příslušenství k zahájení provozu (monitorace mrtvého objemu VDaw, VMalv, VMCO2, etCO2, CO2sklon, VDaw/VT)
Integrovaná funkce High Flow oxygen (nastavení v rozsahu FiO2 21-100% s průtokem v rozsahu 20-80l/min)
Alarmové funkce rozděleny do skupin (pacientské, technické) s prioritním rozlišením pro zajištění bezpečného průběhu ventilace
Provoz na interní baterii min 2,5 hodiny
Jednoduché uživatelské testy přístroje – jednoduchý a rychlý automatický test ventilátoru, snadná kontrola těsnosti pacientského okruhu, v případě urgentní ventilace spuštění přístroje bez nutnosti uživatelských testů
Snadná obsluha přístroje a údržba příslušenství, jednoduché automatické uživatelské testy
Použití běžného pacientského okruhu standardních rozměrů, pacientský okruh bez přídavných sensorů
Dodávka musí obsahovat plicní ventilátor včetně pojízdného stojanu, ramene pacientského okruhu a základního příslušenství nutného k provozu včetně volumetrické kapnometrie
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
Nabídková cena v Kč bez DPH
Nabídková cena v Kč včetně DPH
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma

## průzkum trhu - rozpis cen
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce:
Obchodní firma nebo název:
Kontaktní osoba | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení | Počet kusů
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, …
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  | 0 | 0 | 0
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.)
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  | 0 | 0 | 0
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  | 0 | 0 | 0
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.