## průzkum trhu - specifikace Body
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky:
Uveďte typ, výrobce: Vyntus Body, Vyaire Medical, Carefusion
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Celotělový pletysmografický vyšetřovací systém pro stanovení statických a dynamických plicních objemů a odporů dýchacích cest, difúzní kapacity plic (transferfaktoru) a dalších parametrů plicní mechaniky a přístroj pro měření frakčně exhalovaného oxidu dusnatého (FeNO) standardizovanou metodou | ano
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Přístroj odpovídající platným standardům ERS/ATS akceptovaným ČPFS. | ano
Požadovaná vyšetření
Klidová a usilovná spirometrie, test MVV | ano
Měření odporů a nepřímo měřitelných objemů dýchacích cest; měření ITGV (FRC pleth), reziduálního objemu RV, celkové plicní kapacity TLC a proudových odporů dýchacích cest (Rtot, sRtot, sReff, sGaw..,) při klidových i usilovných manévrech | ano
Měření transferfaktoru /difúzní kapacity plic TLCO/DLCO metodou SingleBreath a metodou IntraBreath (měření bez zadržení dechu pro nemocné, kteří nejsou SB manévru schopni) | ano
Měření max. inspiračních a expiračních okluzních tlaků MIP, MEP | ano
Měření usilovné spirometrie a proudových odporů dýchacích cest jako odezvu na bronchoprovokační podnět aplikovaný dozimetrickou bronchoprovokační jednotkou | ano
Měření oxidu dusnatého NO ve vydechovaném vzduchu (FeNO) | ano
Bodypletysmografická kabina | ano
Kabina stabilní konstrukce, plně prosklená (z důvodu sledování pacienta), umožňující komunikaci s pacientem, bezpečnostní otevírání kabiny zevnitř pacientem, automatická kalibrace kabiny | ano
Rozsah průtoku: 0 až 18 l/s ve dvou směrech | ano
Rozlišení průtoku - minimálně 1ml/s | ano
Přesnost: ± 1 % nebo ± 0,1 l/s | ano
Rozsah ústního tlaku ± 20 kPa | ano
Přesnost: ± 1 % nebo ± 0,01 kPa | ano
Odpor průtokoměru (celé měřící cesty, včetně bakteriologického filtru) <0,150 kPa*s/l při 14 l/s | ano
Průtokoměr na ultrazvukovém principu (stabilní, nevyžaduje kalibraci) | ano
Automatická korekce BTPS / ATPS | ano
Nízká nástupová hrana kabiny, max. 7 cm, umožňující snadný přístup do kabiny | ano
Výškově nastavitelná židle kabiny | ano
Měření spirometrie a transferfaktoru i mimo kabinu (pro handicapové pacienty, klaustrofobní pacienty..) | ano
Automatická kontrola provedení správnosti měření dle aktuálních standardů ATS/ERS | ano
Uživatelská úprava a tvorba náležitých (prediktivních) hodnot, integrované náležité hodnoty GLI2012 | ano
Vyjádření naměřených parametrů v procentech náležitých hodnot a v Z-score, LLN, ULN | ano
Grafické zobrazení smyčky Rezistence/ITGV a Rezistence/Objem pro klinické hodnocení | ano
Doplňková uživatelská editace grafů pro výpočet objemu a rezistence | ano
Zobrazení trendů vybraných parametrů jednotlivého pacienta z různých vyšetření | ano
Možnost porovnání předchozích vyšetření a vyhodnocení diference hodnot parametrů včetně příslušných grafů | ano
Možnost zpětné opravy údajů pro výpočet náležitých hodnot | ano
Volitelné a snadno uživatelsky nastavitelné výstupní zprávy (neomezený počet formátů) | ano
Kalibrační pumpa 3l | ano
Jednotka měření difúzní kapacity plic (transferfaktoru TLCO) | ano
Vestavěná do bodypletysmografické kabiny | ano
Použití jen jedné tlakové láhve se směsí plynu pro vyšetření TLCO i bodypletysmografie | ano
Měřící plyn CH4, CO | ano
Redukční ventil pro tlakovou láhev | ano
Možnost manuálního zadání hodnoty Hb, COHb, PaO2 a přepočítání výsledků TLCO | ano
Bronchoprovokační jednotka | ano
Dozimetrická jednotka řízená počítačem spirometru, určená pro provádění specifických a nespecifických inhalačních bronchoprovokačních a bronchodilatačních testů | ano
Vestavěná do bodypletysmografické kabiny | ano
Jednotka musí být soběstačná, bez nutnosti použití externího stlačeného plynu | ano
Jednotka musí mít spirometrické měření nadechované substance pro přesné určení bronchiální reaktivity | ano
Možnost vytvoření minimálně 20 přednastavených provokačních sekvencí | ano
Souvislé nebo pulzní řízení inspirace nadechované substance (nastavitelný bolus od 0,2 s pro přesné dávkování) | ano
Určení prahové dávky PD, PC minimálně u parametrů FEV1, FVC, PEF, AEX, MMEF | ano
Technická specifikace HW a SW | ano
Řídící jednotka bodypletysmografického systému - minimální konfigurace: Počítač PC Intel I7, 8GBRAM, SSD 500 GB, DVD, Win10 Prof., LCD monitor 24", tiskárna laserová color | ano
Česká lokalizace | ano
Převod výstupních zpráv do formátů pdf, txt, gdt | ano
Komunikace s NIS Stapro MEDEA, automatický import pacientských dat z NIS do databáze pletysmografického systému (bez nutnosti zadávat nově pacienta, pokud je v NIS) a export výstupní zprávy do NIS po vyšetření | ano
Možnost servisu vzdáleným přístupem | ano
Specifikace přístroje pro měření FeNO | ano
Systém na stanovení NO splňující standardy ATS/ERS | ano
Kompaktní a přenosný přístroj (k použití i u lůžka pacienta) | ano
Testovací mód pro děti a dospělé s délkou výdechu max 10-12 s | ano
Doba analýzy výsledků ˂ 30s | ano
Rozsah měření min. 5–400 ppb | ano
Přesnost měření ± 5 ppb pro ˂ 50 ppb | ano
Přesnost měření 10% pro koncentrace nad 50 ppb | ano
Neinvazívní, rychlé a snadné měření | ano
Možnost připojení k PC | ano
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | ano
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | ano
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ano
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | ano
Životnost přístroje minimálně 8 let | ano
Nabídková cena v Kč bez DPH
Nabídková cena v Kč včetně DPH
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma

## průzkum trhu - specifikace Ergo
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky:
Uveďte typ, výrobce: Vyntus CPX, Vyaire Medical, Carefusion
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Spiroergometrický systém včetně EKG a bicyklového ergometru | ano
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Zátěžový testovací systém pro stanovení kardiorespiračních a následných parametrů: vyšetření spotřeby O2 a výdeje CO2 , V’O2, V’CO2, RER, V’O2/kg, V’E, BF, VTex, EqO2, EqCO2, BR FEV%, PETO2, PETCO2, REE, FAT, CHO, PROT, RQ, VE, MET, VT, BF, BR, saturace O2, TF, atd. | ano
Vhodný pro všechny skupiny osob (dospělí, děti, sportovci, pacienti..) | ano
Definování zátěže ve Watt i Watt/kg, | ano
Měřící metoda Breath by Breath a Intrabreath - měření dynamické flow-volume křivky v zátěži | ano
Měřící metody klidová spirometrie, flow-volume křivka, PRE/POST měření | ano
Nepřímé stanovení kalorimetrie (REE, FAT..) | ano
Určení Flow-Volume křivky v klidu a během zátěže, včetně parciální křivky, navršení křivky, přizpůsobení a stanovení EELV nebo IC | ano
Vestavěný, plně automatický kalibrační systém analyzátorů | ano
Vestavěný, plně automatický kalibrační systém snímače objemu (bez nutnosti použití kalibrační pumpy) | ano
Snímač objemu necitlivý vůči vodě, vodním párám, vydechovanému plynu a teplotě | ano
Možnost během testu měnit celkový tvar a sklon zátěžové křivky v zátěžovém protokolu (nejen po jednotlivých stupních) | ano
Volitelné zátěžové protokoly - v zátěži, ve fázi bez zátěže i pro klidové fáze (min 15 typů) | ano
Umožnit obsluze sledování zaznamenávaných dat v průběhu jejich záznamu a kdykoliv zpětně | ano
Zobrazení pokynů na monitoru k odběru krve nebo k měření krevního tlaku během měření. | ano
Automatické vyhodnocení AT na konci zátěže | ano
Automatický nebo manuální výpočet anaerobních hodnot prahů AT a respiračních kompenzačních bodů RC. Metody minimálně V-Slope, RER, ventilační prahy VT1, VT2, VT3 a manuálně | ano
Automatická kalkulace sklonů V'O2 = f (Load), V'E = f (V'02), V'E = f (V'CO2), HR = f (V'O2 / kg) s možností manuální úpravy vypočtených rozsahů | ano
Možnost nastavení každé jednotlivé EFVL pro výpočet EEL | ano
Editor náležitých hodnot pro uživatele, možnost výběru náležitých hodnot nebo zadání vlastních | ano
Automatické nebo poloautomatické interpretace dle Wassermana (stromová metoda) | ano
Zpracování, zobrazení a vytištění volitelného počtu parametrů, volitelné nastavení grafů a zobrazovaných parametrů i během měření, možnost zadání textu obsluhou (hodnocení) a hodnot krevních plynů a laktátu. | ano
Převod výstupních zpráv do formátů PDF, JPEG, TIF, RTF, Excel | ano
Funkce virtuálního zátěžového protokolu pro externí řízení všech typů ergometrů (kola nebo pásu) Watt/kg nebo absolutně | ano
Možnost rozšíření systému o mísící jednotku, Cardiac output CO2 rebreathing – měření srdečního výdeje neinvazivní cestou, High / Low FiO2 a P0.1 během zátěže | ano
Klidové a zátěžové 12-kanálové EKG
Klidové a zátěžové 12-kanálové EKG, integrované do spiroergometrického systému | ano
Pacientský kabel 10 žilový pro jednorázové elektrody, nebo | ano
podtlakový systém přísavných elektrod se spojitou regulací intenzity podtlaku | ano
Bicyklový ergometr |  |  | Kontrola správnosti umístění elektrod
zátěž 20 - 999 W, | ano
LC-displej - zobrazení zátěž, otáčky, rychlost, čas, puls. Displej pro pacienta (LED), zobrazení otáček. | ano
programovatelné ergometrické programy (min. 10) | ano
pevně nastavené programy (min. 5,WHO, Hollman aj.) | ano
počítačem řízená magnetická brzda na bázi vířivých proudů | ano
rozsah otáček min. 30 - 130 ot/min | ano
externí řízení pomocí EKG nebo počítače přes PC rozhraní RS232, USB nebo manuálně | ano
nastavení sedla plynule elektricky pro výšku osob od 120 až 210 cm | ano
nastavení řídítek plynule mechanicky (výška min. 90- 126 cm, úhel natočení 360°) | ano
nosnost min. 160 kg | ano
Modul pro automatické měření tlaku včetně tlakové manžety | ano
Součást dodávky
Řídící jednotka spiroergometrického systému - minimální konfigurace: Počítač PC Intel Core I5, 8MB RAM, SSD 500 GB, DVD, Win10/64 Prof. | ano
2 kusy LCD monitorů o minimální úhlopříčce 23,8“ TFT nebo 1 kus LCD monitoru Ultrawide o minimální úhlopříčce 29" s duálním zobrazením, pro současné sledování EKG a dechových křivek | ano
Laserová tiskárna čb HP LaserJet, formát tisku A4, duplex, USB, LAN | ano
Tlaková láhev s kalibračním plynem min. 0,8l | ano
Redukční ventil pro kalibrační plyn | ano
Česká lokalizace softwaru | ano
Možnost servisu vzdáleným přístupem | ano
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | ano
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | ano
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ano
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | ano
Životnost přístroje minimálně 8 let | ano
Nabídková cena v Kč bez DPH
Nabídková cena v Kč včetně DPH
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma

## průzkum trhu- rozpis cen Ergo
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce: | Spiroergometr
Obchodní firma nebo název:
Kurka.Med s.r.o.
Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Eva Kurková |  | 603167599, 241484670 |  | eva.kurkova@kurka.cz
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů | 811651 | 170446.71 | 982097.71
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 1 | 811651 | 170446.71 | 982097.71
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  | 10920 | 2293.2 | 13213.2
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 65520 | 13759.2 | 79279.2
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  |  | 12999 | 2729.79 | 15728.79
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | 0.5 | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 38997 | 8189.37 | 47186.37
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok | [5 empty] | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 104517 | 21948.57 | 126465.57
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  |  | 980 | 205.8 | 1185.8
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  |  | 2456.5 | 515.865 | 2972.365
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 20619 | 4329.99 | 24948.99
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  |  | 1960 | 411.6 | 2371.6
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 938747 | 197136.87 | 1135883.87
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kon
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidel
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součást
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se n

## průzkum trhu - rozpis cen Body
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce:
Obchodní firma nebo název:
Kontaktní osoba | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení | Počet kusů | 991852 | 208288.92 | 1200140.92
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena | 2 | 1983704 | 416577.84 | 2400281.84
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  | 16850 | 3538.5 | 20388.5
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  | 1 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  | 101100 | 21231 | 122331
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  | 202200 | 42462 | 244662
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  | 980 | 205.8 | 1185.8
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  | 2456.5 | 515.865 | 2972.365
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  | 20619 | 4329.99 | 24948.99
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  | 1960 | 411.6 | 2371.6
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  | 2208483 | 463781.43 | 2672264.43
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.