Stanovisko OHM k opravě nízkoteplotní skříně Denley, inv.č.: I 020274.

Historie případu :

Dne 21.3.07 byla pracovištěm 0092 (NS 4141 – ústav imunologie) vystavena žádanka na doplnění chladiva do mrazáku Denley, v.č. 9605047.

Zjistili jsme, že vzhledem ke speciálnímu chladivu zajišťuje servis firma Smýkal z Brna. Oprava byla objednána 5.4.07, č.obj. DIS0700568.

S firmou byla dohodnuta technická prohlídka zařízení s možností menší opravy na místě. Podmínkou bylo zaplacení zálohové faktury ve výši 7.140,- Kč.

Po zaplacení byla dne 4.5.07 provedena technická prohlídka zařízení za účelem zjištění rozsahu opravy. Dle servisního výkazu č. 211/2007 byl zjištěn únik chladiva bez zjevného poškození viditelných částí agregátu a ucpaný filtr. Navržena byla dílenská oprava, při které by byla demontována izolační pěna a zjištěno místo úniku. Opravu tohoto rozsahu nelze provést u zákazníka. Na základě prohlídky byla firmou Smýkal zpracována informace o předpokládané ceně opravy. Dle poznatků získaných při technické prohlídce, je cena opravy odhadnuta na 16.586,- Kč + DPH = 19.737,- Kč. Podmínkou je zajištění přepravy zařízení do provozovny firmy a zpět.

Tyto informace byly předány pracovišti (pí Slavíkové) a dne 17.5.07 nám bylo sděleno, že mrazák nebude opravován, ale navržen na zrušení.

Další informace :

Zůstatková hodnota chladicí skříně pořízené v roce 2001 nyní činí  72.189,- Kč.

Doprava skříně do a z opravy – 2 x Olomouc-Brno a zpět by stála cca  8.000,- Kč.

Při tlf. konzultaci dne 14.6.07 potvrdil p. Smýkal, že oprava bude zcela jistě rentabilní, neboť nový mrazák obdobných parametrů se nyní prodává za více než 150 tis.Kč.

Délku opravy v současné době odhaduje na 6 týdnů. Důvodem je prodloužení dodacích lhůt u výrobců ND vlivem dovolených.

Závěr :

Za předpokladu, že ústav imunologie mrazák potřebuje, jeví se ekonomicky výhodnější opravit stávající za částku, která nepřesáhne zůstatkovou hodnotu zařízení. Logicky je výhodnější zaplatit za opravu a mít funkční zařízení, než za vyšší náklad zařízení odepsat a nemít žádné.

Doporučuji opravit.

V Olomouci dne 14.6.07

Ing. Holibka, technik VTZ, tel.5817.