Vážená paní Iliadisová,

K Vašim dotazům sděluji následující :

- Redukční ventily pro technické plyny nejsou zdravotnickými prostředky a tudíž nepodléhají zákonu č. 123/2000 Sb. v aktuálním znění. Z tohoto důvodu se na tyto ventily nevztahuje povinnost zajišťovat periodické bezpečnostně-technické kontroly.

- Běžné provozní kontroly funkce ventilu spolu s pokyny pro údržbu jsou popsány v návodu výrobce ke každému ventilu. Zde jsou popsány i projevy závad, pro které je nutno ventil vyřadit z provozu a poslat na opravu – zajišťuje na základě žádanky (ELZA) odd. hlavního mechanika, dispečink oprav.

- Osoby, které manipulují s redukčními ventily musí být prokazatelně seznámeny s jejich bezpečnou obsluhou formou proškolení doloženého prezenční listinou. Proškolení lze vyžádat (ELZA) na odd. hlavního mechanika – oblužný útvar VTZ.

- Kontrolou databáze přístrojů jsem zjistil, že zřejmě (jak uvádíte) máte redukční ventily evidovány duplicitně – jak v evidenci majetku, tak i v metrologické evidenci – ale jen samostatné manometry. Tuto duplicitu musíme zrušit, každý ventil musí být veden pouze v jedné evidenci – a to v majetkové. Dejte prosím vědět, která čísla v metrologické evidenci mají být zrušena.

- Správnou funkci manometrů na redukčních ventilech lze ověřit pouze kalibrací přes ústavního metrologa, jimž je pan Filip v odboru jakosti, tel. 3603.

- U přístrojů laboratorní techniky se zajišťují preventivní bezpečnostně-technické kontroly na základě pokynů výrobce, které jsou uvedeny v průvodní dokumentaci k přístroji, např. v návodu k obsluze. Nejsou-li tyto informace dostupné, je třeba je získat přímo od výrobce, nebo od pověřené servisní organizace. V každém případě je nutno při přejímání nového přístroje vyžadovat kompletní průvodní dokumentaci od útvaru, který přístroj zajistil.