## List1
|  | Kalibrační list |  | *E0015002*
Kalibrace teploměru číslo: |  | E0015002
Druh: |  | lihový
Typ:
Výrobce:
Použitý etalon: |  | Ama - digit ad 3000th
Výrobce: |  | Amarell
Výrobní číslo: |  | 173
Inventární číslo: |  | D060516-000
Teplota okolí: |  | 23 ± 0,1 °C
Teploměr byl kalibrován v lihové lázni. Bylo provedeno 10 měření. Během každého měření byl kalibrovaný teploměr ochlazen na teplotu 10 °C a následně vložen do vyhřívané lázně. Teplota byla odečtena po ustálení hodnoty.
Výsledky měření:
| Nastavená teplota (etalon) (ºC) | Naměřená hodnota (ºC) | Rozšířená nejistota měření (ºC)
| 37.004 | 36.45 | 1.1873
Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%. Standartní nejistota měření byla určena v souladu s dokumentem EA-4/02
Teploměr je označen kalibračním štítkem s vyznačeným rokem a měsícem další kalibrace.
Dne: | 2007-12-28 | Měření provedl: | Herna Jaroslav

## List2
|  |  | Kalibrační list |  |  | *E0015002*
Kalibrace teploměru číslo: |  |  |  | E0015002
| Měření | Etalon tEi ºC | Teploměr txi ºC
| 1 | 36.98 | 37 |  | Počet měření = | 10
| 2 | 36.98 | 36.5 |  | ks = | 1
| 3 | 36.98 | 36 |  | Nejistota etalonu Ue = | 0.012 | ºC
| 4 | 36.98 | 36 |  | Rozlišení etalonu Uoe = | 0.001 | ºC
| 5 | 36.98 | 36.5 |  | Rozlišení teploměru Uox = | 1 | ºC
| 6 | 36.98 | 37 |  | Hodnota etalonu pro teplotu= | 37 | ºC | je | 36.976 | ºC
| 7 | 36.98 | 36
| 8 | 36.98 | 36.5 |  | uA1 = | 0 | ºC
| 9 | 36.98 | 36 |  | uA2 = | 0.138 | ºC
| 10 | 36.98 | 37 |  | uB = | 0.57738 | ºC
| 11 |  |  |  | u = | 0.59364 | ºC
| 12 |  |  |  | U = | 1.1873 | ºC
13
14
15
Průměrná hodnota: |  | 36.98 | 36.45 | ºC
[5 empty] | Nastavená teplota (etalon)= | 37.004 | ºC
[5 empty] | Naměřená hodnota= | 36.45 | ºC
[5 empty] | Rozšířená nejistota měření= | 1.1873 | ºC
Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%. Standartní nejistota měření byla určena v souladu s dokumentem EA-4/02
Teploměr je označen kalibračním štítkem s vyznačeným rokem a měsícem další kalibrace.