Připomínky k návrhu směrnic

Metrologický řád :

- čl. 3.2.1 bod j) - doporučuji text : vede evidenci měřidel,

- čl. 3.2.1 – doporučuji doplnit o bod n) zajišťuje metrologické známky a samolepky,

- čl. 3.2.2 – doporučuji doplnit o bod g) informuje metrologa o všech změnách ve své evidenci měřidel,

- čl. 3.5.1 – doporučuji ponechat text z dosud platného metrologického řádu,

- čl. 3.6.1 – doporučuji ponechat text z dosud platného metrologického řádu,

- čl. 3.8.3 – doporučuji zvážit, zda není vhodnější originály protokolů o kalibraci či ověření ukládat v centrální kartotéce OHM nebo OJ-M. V OHM jsou pro každý přístroj ZT složky, ve kterých jsou uloženy všechny důležité doklady (protokoly) k přístroji. Kliniky dostávaji pouze kopie. Nyní se připravuje databáze naskenovaných dokumentů a návodů, která bude klinikám k dispozici na intranetu.

- čl. 3.12.1 – doporučuji ponechat odkaz na formulář pro pověření správce měřidel a místa uložení tohoto dokladu – tak, jak je uvedeno v platném MŘ.

Validace zdravotnických přístrojů :

- čl. 3.5  - 	OHM nenakupuje zdrav. techniku, proto nemůže zajišťovat instalační validaci. Toto musí zajistit útvary, které nakupují ZT. OHM bude pouze archivovat dokumenty k přístrojům, které ji pořizovatel ZT předá.

- čl. 3.6 -	OHM bude zajišťovat procesní (periodické) validace, jejichž součástí není měření některé z fyzikálních veličin, tyto bude zajišťovat OJ-M,

- čl. 3.7 -	nedoporučuji taxativní vyjmenování rozdělení kompetenci. Vhodnější je stanovit proces, kterým bude kompetence stanovena. Kdo, kdy a jak stanoví.

10.3.09

OHM - Holibka