V Olomouci dne 30.5.08

Vážený pane Horňáku,

posílám Vám balonek s tlakoměrem ke kanyle. Ten jste opravoval 19.3.08 - výkaz práce 76/3. Klinika mi ho vrátila s tím, že netěsní ve spojení s prodlužovací hadičkou.

Při bližším zkoumání jsem zjistil, že i při ucpání samotného otvoru pro napojení hadičky manometr neudrží tlak.

Další problém je s připojením hadičky. Ve spojení to také uchází, asi bude potřeba nového originálního těsnění. Pokud je máte, pošlete alespoň jedno náhradní.

Ještě mne napadá otázka, zda používají správnou hadičku, respektive se správným ukončením. Zdá se mi, že plast je příliš měkký a nedá se dotáhnout.

S pozdravem,

Ing. Přemysl Holibka

Tel.: 588 445 817