## výpis revizí 2013
[8 empty] | TYP NÁDOBY | [6 empty] | UMÍSTĚNÍ NÁDOBY
| plánované datum provedení revize | druh plánované revize |  |  | evidenční číslo | výrobní číslo | rok výroby | název nádoby |  | výrobce | typ | velikost | provozní přetlak | zkušební přetlak | areál | budova |  | patro | místnost | poznámka
| 2013-01-24 | provozní revize | S1 | 1000 | I 021151 000 | 04/0728 (0424-B1680) | 2004 | parní sterilizátor |  | MELAG oHG Berlin | VACUKLAV 24B | 18 litrů | 200 kPa |  | hlavní areál | A3 | 2 CHIR, KCHO, COS | 91 | 020
|  | tlaková zkouška |  | 1400
| 2013-01-24 | provozní revize | S1 | 1000 | I 021152 000 | 0424-B1677/2004/ | 2004 | parní sterilizátor |  | MELAG oHG Berlin | VACUKLAV 24B | 22,6 litrů | 3,0 bar |  | hlavní areál | M3 | NEUR, NCHIR, RTG-NEUR, NCHIR | 04 | 050 | neurochirurgická klinika operační sál
|  | tlaková zkouška |  | 1400
| 2013-01-24 | provozní revize | S1 | 1000 | I 019887 000 | 030120 | 2003 | parní sterilizátor |  | BMT BRNO | STERIDENT | 15 litrů | 0,26 MPa |  | hlavní areál | A1 | kardiochirurgie | 02 | 210 | operační sál
|  | tlaková zkouška |  | 1400
| 2013-01-24 | provozní revize | S1 | 1000 | I 019767 000 | SN01ST0290 | 2001 | parní sterilizátor |  | FARO | STEP 739 000 | 18 litrů | 2,3 bar | 3,6 bar | hlavní areál | A1 | 2 CHIR, KCHO, COS | 02 | 270 | centrální operační sály
| 2013-01-24 | provozní revize | S1 | 1000 | I 014684 000 | 841180 | 1985 | parní sterilizátor |  | CHIRANA | PS 20 A/I NAD 44/1 | 20 litrů | 300 kPa |  | hlavní areál | N3 | LEK-LEK | 01 | 080 | lékárna
| 2013-01-24 | provozní revize | S7 | 1950 | I 016404 000 | 891516 | 1989 | parní sterilizátor |  | CHIRANA | PS 405 PA/I | 400 litrů | 200 kPa |  | Ústav imunologie | ZP1 | laboratoř | 03 | 17 | biotechnologie
|  | vnitřní revize |  | 1440
|  | zkouška těsnosti |  | 1760
| 2013-02-21 | provozní revize | S3 | 1600 | I 022326 000 | 100952 | 2010 | komora parního sterilizátoru | UNISTERI HP336-1 ED | BMT BRNO | UPV 336-1-HP | komora 73 litrů, plášť 12litrů | 3,2 bar | pláště 10 bar, komora 7 bar | hlavní areál |  | teoretické ústavy - ústav mikrobiologie | 03 | 310
| 2013-02-21 | provozní revize | S2 | 1100 | I 022326 003 | 100953 | 2010 | vyvíječ páry | UNISTERI HP336-1 ED | BMT BRNO | NAD 336-7,5 | 9,9 litrů | 3,5 bar | 7,8 bar | hlavní areál |  | teoretické ústavy - ústav mikrobiologie | 03 | 310
| 2013-03-29 | provozní revize | S8 | 2150 | I 019998 000 | 010929 | 2001 | parní sterilizátor | HP9612-FD | MMM | KOM 9612-2H | komora 884 l plášť 147 l | 280 kPa | komora 0,5 Mpa, plášť 0,38 MPa | hlavní areál | A1 | 2 CHIR, KCHO, COS | 02 | 150
|  | vnitřní revize |  | 1800
|  | zkouška těsnosti |  | 2250
| 2013-03-29 | provozní revize | S8 | 2150 | I 019997 000 | 010935 | 2001 | parní sterilizátor | HP9612-FD | MMM | KOM 9612-2H | komora 884 l plášť 147 l | 2,8 bar | komora 5 bar, plášť 3,8 bar | hlavní areál | A1 | 2 CHIR, KCHO, COS | 02 | 150
|  | vnitřní revize |  | 1800
|  | zkouška těsnosti |  | 2250
| 2013-03-29 | provozní revize | S3 | 1600 | I 019997 000 | B 01 0823 K | 2001 | vyvíječ páry | HP9612-FD | MMM | NAD 40 | 40,5 l | 4,5 bar | 6,8 bar | hlavní areál | A1 | 2 CHIR, KCHO, COS | 02 | 150
|  | vnitřní revize |  | 945
|  | zkouška těsnosti |  | 1155
| 2013-03-29 | provozní revize | S3 | 1600 | I 019999 000 | 010209 | 2001 | parní sterilizátor | UNISTERI | BMT BRNO | KOM 335-2 | komora 75,5 l, plášť 12litrů | 3,2 bar | pláště 4,2 bar, komora 4,2 bar | hlavní areál | A1 | 2 CHIR, KCHO, COS | 02 | 150
|  | vnitřní revize |  | 945
|  | zkouška těsnosti |  | 1155
| 2013-03-29 | provozní revize | S2 | 1100 | I 019999 000 | 010210 | 2001 | vyvíječ páry | UNISTERI | BMT BRNO | NAD 79 | 9,9 litrů | 3,5 bar | 7,8 bar | hlavní areál | A1 | 2 CHIR, KCHO, COS | 02 | 150
|  | vnitřní revize |  | 855
|  | zkouška těsnosti |  | 1045
| 2013-05-15 | provozní revize | S1 | 1000 | I 021115 000 | 0424-B1348/2004/ | 2004 | parní sterilizátor |  | MELAG | VACUKLAV 24-B | 18 litrů | 200 kPa |  | město | ZQ2 | I.Stomatologická klinika - II | 02 | 220 | klinika zubního lékařstní
|  | tlaková zkouška |  | 1400
| 2013-05-15 | provozní revize | S1 | 1000 | I 022466 000 | 0424-B1678/2004/ | 2004 | parní sterilizátor |  | MELAG | VACUKLAV 24-B | 18 litrů | 200 kPa |  | město | ZQ2 | I.Stomatologická klinika - II | 02 | 220 | klinika zubního lékařstní
|  | tlaková zkouška |  | 1400
| 2013-05-15 | provozní revize | S1 | 1000 | C 004867-000 | 0530-B1123/2005/ | 2005 | parní sterilizátor |  | MELAG | VACUKLAV 30-B | 17 litrů | 3 bar |  | město | ZQ2 | I.Stomatologická klinika - II | 02 |  | klinika zubního lékařstní
| 2013-05-15 | provozní revize | S1 | 1000 | I 021116 000 | 0424-B1374/2004/ | 2004 | parní sterilizátor |  | MELAG | VACUKLAV 24-B | 18 litrů | 200 kPa |  | město | ZQ2 | I.Stomatologická klinika - II | 02 | 220 | klinika zubního lékařstní
|  | tlaková zkouška |  | 1400
| 2013-05-15 | provozní revize | S1 | 1000 | C 004868-000 | 0530-B1124 | 2005 | parní sterilizátor |  | MELAG | VACUKLAV 30-B | 17 l | 3 bar |  | město | ZQ2 | I.Stomatologická klinika - II | 00 |  | klinika zubního lékařstní
| 2013-05-15 | provozní revize | S1 | 1000 | C 004865-000 | 0530-B1125 | 2005 | parní sterilizátor |  | MELAG | VACUKLAV 30-B | 17 l | 3 bar |  | město | ZQ1 | I.Stomatologická klinika - II | 01 | 102210 | klinika zubního lékařstní
| 2013-05-15 | provozní revize | S1 | 1000 | C 004866-000 | 0530-B1126 | 2005 | parní sterilizátor |  | MELAG | VACUKLAV 30-B | 17 l | 3 bar |  | město | ZQ1 | I.Stomatologická klinika - II | 03 | 103210 | klinika zubního lékařstní
| 2013-05-24 | provozní revize | K2 | 710 | NG0005-00 | 58927 | 2004 | vzdušník kompresoru |  | SIAP |  | 270 litrů | 11 bar | 16,5 bar | hlavní areál |  | oddělení centrální sterilizace |  | A_A192850
| 2013-05-24 | provozní revize | K2 | 710 | NG0004-00 | 206 | 2000 | vzdušník kompresoru |  | Orlík-Kompresory VD Č. Třebová | 500-Š | 500 litrů | 1 Mpa |  | hlavní areál |  | odbor hlavního mechanika |  | A_A192850
| 2013-05-24 | provozní revize | K4 | 840 | I022534-015 | 2258 | 2001 | vzdušník kompresoru |  | STEP TRUTNOV | vzdušník 2500 | 2500 litrů | 1 Mpa |  | hlavní areál |  | odbor hlavního mechanika |  | A_A192850
| 2013-05-24 | provozní revize | K1 | 625 | NG0006-00 | 1892 | 2001 | vzdušník kompresoru |  | Orlík-Kompresory VD Č. Třebová | vzdušník 150-1 | 150 litrů | 1,1 MPa |  | hlavní areál |  | oddělení centrální sterilizace |  | A_A103030
| 2013-05-24 | provozní revize | K2 | 710 | NG0009-00 | 301242 | 1998 | vzdušník kompresoru |  | ETS CESCA.E. | A-D 191250 | 250 litrů | 11 bar |  | hlavní areál |  | odbor hlavního mechanika |  | A_D191xxx
| 2013-05-24 | provozní revize | K2 | 710 | NG0008-00 | 03144 | 2001 | vzdušník kompresoru |  | SIAP |  | 250 litrů | 11 bar | 16,5 bar | hlavní areál |  | odbor hlavního mechanika |  | A_D191xxx
| 2013-05-24 | provozní revize | B5 | 1140 | I023018-000 | 1183 | 2001 | zásobník chladící vody |  | STROJON Pardubice | Vso - 10 | 4000 litrů | 10 bar |  | hlavní areál |  | odbor hlavního mechanika |  | PS20
| 2013-05-24 | provozní revize | E3 | 630 | NG0038-00 | 5716 | 2000 | expanzomat |  | ZILMET Itálie | ULTRA PRO | 300 litrů | 10 bar |  | hlavní areál |  | odbor hlavního mechanika |  | PS20
| 2013-05-24 | provozní revize | K2 | 710 | NG0001-00 | 94110 | 1994 | vzdušník kompresoru |  | SLOKOV HODONÍN | VSV 1,0-500 | 500 litrů | 1 Mpa |  | hlavní areál |  | neurochirurgická klinika |  | A_M391xxx
| 2013-05-24 | provozní revize | K3 | 745 |  | 16180 | 2011 | vzdušník kompresoru |  | DRUKOV Brno,Cejl 18 | VSV 11 | 800 litrů | 10 bar |  | hlavní areál |  | neurochirurgická klinika
| 2013-05-24 | provozní revize | K2 | 710 | NG0012-00 | 26 | 1993 | vzdušník kompresoru |  | SLOKOV HODONÍN | VSV 1,0-500 | 500 litrů | 1 Mpa |  | hlavní areál |  | ortopedická klinika
| 2013-05-24 | provozní revize | K3 | 745 |  | 16204 | 2011 | vzdušník kompresoru |  | DRUKOV Brno,Cejl 18 | VSV 11 | 800 litrů | 10 bar |  | hlavní areál |  | ortopedická klinika
| 2013-05-24 | provozní revize | K2 | 710 |  | 2010/14008 | 2010 | vzdušník kompresoru |  | STEP TRUTNOV | VL1V10 | 300 litrů | 11bar |  | hlavní areál |  | dětská klinika
| 2013-05-24 | provozní revize | K2 | 710 |  | 2010/14006 | 2010 | vzdušník kompresoru |  | STEP TRUTNOV | VL1V10 | 300 litrů | 11bar |  | hlavní areál |  | dětská klinika
| 2013-05-24 | provozní revize | K2 | 710 |  | 2010/14007 | 2010 | vzdušník kompresoru |  | STEP TRUTNOV | VL1V10 | 300 litrů | 11bar |  | hlavní areál |  | dětská klinika
| 2013-05-24 | provozní revize | K2 | 710 |  | 2011/15372 | 2011 | vzdušník kompresoru |  | STEP TRUTNOV | VL1V10 | 300 litrů | 11bar |  | hlavní areál |  | dětská klinika - sterilizace
| 2013-05-24 | provozní revize | K2 | 710 | NG0013-00 | 119/C | 1997 | vzdušník kompresoru |  | Vytlačilova strojírna, Osik u Litomyšle | VZ 1000 | 1000 litrů | 1,0MPa |  | město | ZQ2 | I.Stomatologická klinika - II | 91 |  | stomatologie II správce
| 2013-05-24 | provozní revize | K4 | 840 | I 023775-004 | 2009/12107 | 2009 | vzdušník kompresoru |  | STEP TRUTNOV | VS 0008 | 1600 litrů | 10 bar | 14,4 bar | hlavní areál |  | provoz prádelny
| 2013-06-08 | provozní revize | S4 | 1650 | I 012208 000 | 76742 | 1976 | parní sterilizátor |  | CHIRANA | PS 400 A | 400 litrů | 200 kPa | 380 kPa | hlavní areál | R1 | UCOCH, RTG-UCOCH | 91 | 280 | STOM. Klinika sterilizace suterén
| 2013-06-08 | provozní revize | S4 | 1650 | I 012509 000 | 77522 | 1977 | parní sterilizátor |  | CHIRANA | PS 400 A | 400 litrů | 200 kPa | 380 kPa | hlavní areál | R1 | UCOCH, RTG-UCOCH | 91 | 280 | STOM. Klinika sterilizace suterén
|  | vnitřní revize |  | 990
|  | zkouška těsnosti |  | 1210
| 2013-06-08 | provozní revize | S6 | 1850 | I 011811 000 | 911428 | 1991 | parní sterilizátor |  | CHIRANA | PS 405 | 400 litrů | 200 kPa | 380 kPa | hlavní areál | R2 | UCOCH, RTG-UCOCH | 02 | 050 | stomatologie operační sál
| 2013-07-19 | provozní revize | S8 | 2150 |  | 5120510 | 2012 | parní sterilizátor | STERIVAP SPHP E 6612 -2ED | BMT | KOM 6612-2V-N | komora 610 l, 1.plášť 122 l, 2.plášť 8 l | 3,2 Mpa | komora 8,1MPa , pláště 10,3 MPa | hlavní areál
| 2013-07-19 | provozní revize | S2 | 1100 |  | 5120511 | 2012 | vyvíječ páry | STERIVAP SPHP E 6612 -2ED | BMT | UNOTHERM II 45 KW | 50 litrů | 3,2 MPa | 5,2 Mpa | hlavní areál
| 2013-07-19 | provozní revize | S8 | 2150 |  | 5120522 | 2012 | parní sterilizátor | STERIVAP SPHP E 669 -2ED | BMT | KOM 669-2V-N | komora 453 l, 1.plášť 93 l, 2.plášť 8 l | 3,2 bar | komora 8,1MPa , pláště 10,3 MPa | hlavní areál
| 2013-07-19 | provozní revize | S2 | 1100 |  | 5120523 | 2012 | vyvíječ páry | STERIVAP SPHP E 669 -2ED | BMT | UNOTHERM II 45 KW | 50 litrů | 3,2 MPa | 5,2 Mpa | hlavní areál
| 2013-07-19 | provozní revize | S5 | 1750 | I 022325 000 | NB1240 AG | 2002 | parní sterilizátor |  | FEDEGARI | FVA 2 | 100 litrů | 200 kPa |  | hlavní areál |  | teoretické ústavy - ústav mikrobiologie
| 2013-08-28 | provozní revize | S8 | 2150 | I 022867 000 | 8799/04 | 2004 | sterilizátor parní | č.1-8STI | BELIMED | MST- V 6-6-12 VS2 | komora 565 l, plášť 80 l | -1 / 2,7 bar | komora 4,1 bar, plášť 5,6 bar | hlavní areál | A1 | centrální sterilizace 1. patro | 01 | 35 | COSS 1NP
|  | tlaková zkouška |  | 3500
| 2013-08-28 | provozní revize | S8 | 2150 | I 022868 000 | 8800/04 | 2004 | sterilizátor parní | č.2-8STI | BELIMED | MST- V 6-6-12 VS2 | komora 565 l, plášť 80 l | -1 / 2,7 bar | komora 4,1 bar, plášť 5,6 bar | hlavní areál | A1 | centrální sterilizace 1. patro | 01 | 35 | COSS 1NP
|  | tlaková zkouška |  | 3500
| 2013-08-28 | provozní revize | S8 | 2150 | I 022869 000 | 8775/04 | 2004 | sterilizátor parní | č.3 | BELIMED | MST- V 6-6-9 VS2 | komora 440 l, plášť 60 l | -1 / 2,7 bar | komora 4,1 bar, plášť 5,6 bar | hlavní areál | A1 | centrální sterilizace 1. patro | 01 | 35 | COSS 1NP
|  | tlaková zkouška |  | 3500
| 2013-08-28 | provozní revize | S2 | 1100 | I 022869 001 | 2962/04 | 2004 | vyvíječ páry |  | BELIMED | ELD 45kW | 18,7 l | 3,5 bar | 5,4 bar | hlavní areál | A1 | centrální sterilizace 1. patro | 01 | 35 | COSS 1NP
|  | tlaková zkouška |  | 1600
| 2013-08-28 | provozní revize | S6 | 1850 | I 022872 000 | 2004 - 3146 | 2004 | formaldehydový sterilizátor | parní | GETINGE AB Sweden | HS 6610 AR-2/b 3511 | komora 450 l, plášť 5x18 l | komora -1/3 bar, plášť -1/3,5 bar | komora 5 bar, plášť 7,5 bar | hlavní areál | A1 | centrální sterilizace 1. patro | 01 | 35 | COSS 1NP
|  | tlaková zkouška |  | 2300
| 2013-09-13 | provozní revize | S8 | 2150 | I 023348 000 | 070924 | 2007 | parní sterilizátor | STERIVAP HP E 6612 - 2ED | BMT | KOM - 6612 - 2V - N | komora 589 l,pl.1 122 l, pl.2 8 litrů | 3,2 bar | pláště 10,3 bar, komora 8,1 bar | hlavní areál |  | COSS detaš. prac. ortopedie | 01 | 291090 | sterilizace
|  | vnitřní revize |  | 1800
|  | zkouška těsnosti |  | 2250
| 2013-09-13 | provozní revize | S2 | 1100 | I 023348 000 | 070949 | 2007 | vyvíječ páry | STERIVAP HP E 6612 - 2ED | BMT | NAD 101 - NEW | 50,5 litrů | 3,2 bar | 7,1 bar | hlavní areál |  | COSS detaš. prac. ortopedie | 01 | 291090 | sterilizace
|  | vnitřní revize |  | 855
|  | zkouška těsnosti |  | 1045
| 2013-09-27 | provozní revize | S1 | 1000 | I 019985 000 | SN01ST0297 | 2001 | parní sterilizátor |  |  | FERO - STEP | 18 litrů | 2,3 bar | 3,8 bar | hlavní areál | S1 | ortopedie operační sály |  |  | operační sál horní
| 2013-09-27 | provozní revize | S6 | 1850 | I 017448 000 | 861605 | 1986 | parní sterilizátor |  | CHIRANA | PS 265 A/I | 260 litrů | 200 kPa |  | hlavní areál | N3 | LEK-LEK | 01 | 080 | lékárna
| 2013-09-27 | provozní revize | S1 | 1000 | I 022330 000 | 030830 | 2003 | parní sterilizátor |  |  | STERI MAT | 20 litrů | 260 kPa |  | hlavní areál | S2 | ortopedie operační sály | 91 | 330 | operační sál dolní
|  | tlaková zkouška |  | 1400
| 2013-10-08 | provozní revize | S1 | 1000 | I 021118 000 | 0324-B1103 | 2003 | parní sterilizátor |  | MELAG oHG Berlin | VACUKLAV 24B | 22,6 litrů | 200 kPa |  | hlavní areál | E0 | Oční klinika, operační sál | 02 | 230 | přísálová sterilizace
|  | tlaková zkouška |  | 1400
| 2013-10-08 | provozní revize | S1 | 1000 | I 020590 000 | 0324-B1105 | 2003 | parní sterilizátor |  | MELAG oHG Berlin | VACUKLAV 24B | 22,6 litrů | 200 kPa |  | hlavní areál | E0 | Oční klinika, operační sál | 02 | 230 | přísálová sterilizace
|  | tlaková zkouška |  | 1400
| 2013-10-08 | provozní revize | S1 | 1000 | I 020591 000 | 0324-B1104 | 2003 | parní sterilizátor |  | MELAG oHG Berlin | VACUKLAV 24B | 22,6 litrů | 200 kPa |  | hlavní areál | E0 | Otolaryngologická klinika, operační sál | 03 | 240 | přísálová sterilizace
|  | tlaková zkouška |  | 1400
| 2013-10-08 | provozní revize | S1 | 1000 | I 022624 000 | 0324-B1106 | 2003 | parní sterilizátor |  | MELAG oHG Berlin | VACUKLAV 24B | 22,6 litrů | 200 kPa |  | hlavní areál | E0 | Otolaryngologická klinika, operační sál | 03 | 240 | přísálová sterilizace
|  | tlaková zkouška |  | 1400
| 2013-11-21 | provozní revize | S1 | 1000 | I 024524 000 | 1144-B1253 | 2011 | parní sterilizátor |  | MELAG oHG Berlin | VACUKLAV 44B+ | 23,8 litrů | 2,2 bar |  | hlavní areál | Q2 | dětská klinika operační sály | 02
| 2013-11-21 | provozní revize | S1 | 1000 | I 020629 000 | 0424-B1322 | 2004 | parní sterilizátor |  | MELAG oHG Berlin | VACUKLAV 24B | 22,6 litrů | 3,0 bar |  | hlavní areál | A2 | URGENT, KCHIR | 02 | 070 | centrální operační sály
|  | tlaková zkouška |  | 1400
ceny jsou bez DPH a odpravného |  |  |  | 123075
u označených nádob je třeba překontrolovat rozsah revizí
Note on K14: kontrola objemů a tlaků
Note on U69: vstup přes urologii dole jak je porodnice

## seznam sterilizátorů a vyvíječů
[6 empty] | TYP NÁDOBY | [6 empty] | UMÍSTĚNÍ NÁDOBY | [5 empty] | ROK POSLEDNÍ PROVEDENÉ REVIZE
poř. číslo | datum revize | druh revize | evidenční číslo | výrobní číslo | rok výroby | název nádoby |  | výrobce | typ | velikost | provozní přetlak | kategorie | areál | budova |  | patro | místnost | poznámka | rok uvedení do provozu | provozní revize | vnitřní revize a zkouška těsnosti | tlaková zkouška | uvedení do provozu | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|  |  | C 000595 000 |  | ???
R09-035 | 2009-05-15 | provozní revize | C 004150-000 | TEST BP14 | 2002 | parní sterilizátor |  | M.O.COM | Millenium B+ | 17 l | 240 kPa | S1 | město | ZQ1 | I.Stomatologická klinika - II | 03 | 103210 | klinika zubního lékařstní |  |  |  |  | 2003 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | PR | PR | TZ | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR | PR | TZ
R09-033 | 2009-05-15 | provozní revize | C 004865-000 | 0530-B1125 | 2005 | parní sterilizátor |  | MELAG | VACUKLAV 30-B | 17 l | 3 bar | S1 | město | ZQ1 | I.Stomatologická klinika - II | 01 | 102210 | klinika zubního lékařstní | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | PR | VR ZT | PR | PR | PR | TZ | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT
R09-034 | 2009-05-15 | provozní revize | C 004866-000 | 0530-B1126 | 2005 | parní sterilizátor |  | MELAG | VACUKLAV 30-B | 17 l | 3 bar | S1 | město | ZQ1 | I.Stomatologická klinika - II | 03 | 103210 | klinika zubního lékařstní | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | PR | VR ZT | PR | PR | PR | TZ | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT
R09-030 | 2009-05-05 | provozní revize | C 004867-000 | 0530-B1123/2005/ | 2005 | parní sterilizátor |  | MELAG | VACUKLAV 30-B | 17 litrů | 3 bar | S1 | město | ZQ2 | I.Stomatologická klinika - II | 02 |  | klinika zubního lékařstní | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | PR | VR ZT | PR | PR | PR | TZ | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT
R09-032 | 2009-05-15 | provozní revize | C 004868-000 | 0530-B1124 | 2005 | parní sterilizátor |  | MELAG | VACUKLAV 30-B | 17 l | 3 bar | S1 | město | ZQ2 | I.Stomatologická klinika - II | 00 |  | klinika zubního lékařstní | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | PR | VR ZT | PR | PR | PR | TZ | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT
R09-038 | 2009-05-15 | provozní revize | I 011811 000 | 911428 | 1991 | parní sterilizátor |  | CHIRANA | PS 405 | 400 litrů | 200 kPa | S6 | hlavní areál | R2 | UCOCH, RTG-UCOCH | 02 | 050 | stomatologie operační sál |  |  | 2005-05-01 | 2001-04-01 |  | PR | TZ | PR | PR | PR | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT + TZ | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR | PR | PR | TZ | VR ZT
R09-00x | 2009-04-06 | provozní revize | I 012208 000 | 76742 | 1976 | parní sterilizátor |  | CHIRANA | PS 400 A | 400 litrů | 200 kPa | S4 | hlavní areál | R1 | UCOCH, RTG-UCOCH | 91 | 280 | STOM. Klinika sterilizace suterén |  | 2008-05-01 | 2005-09-01 | 2008-05-01 |  | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR | PR | TZ | PR | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR | TZ | PR | PR | VR ZT
R09-00x | 2009-04-06 | provozní revize | I 012509 000 | 77522 | 1977 | parní sterilizátor |  | CHIRANA | PS 400 A | 400 litrů | 200 kPa | S4 | hlavní areál | R1 | UCOCH, RTG-UCOCH | 91 | 280 | STOM. Klinika sterilizace suterén |  | 2008-05-01 | 2008-05-01 | 2000-10-01 |  | TZ | PR | VR ZT | PR | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR | TZ | PR | PR | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT | TZ | PR
R09-037 | 2009-05-15 | provozní revize | I 014238 000 | 84017 | 1984 | parní sterilizátor |  | CHIRANA | PS 100 A/I NAD 36/1 | 100 litrů | 250 kPa | S4 | město | ZQ2 | I.Stomatologická klinika - II | 91 | 040 | stomatologie II |  | 2008-04-01 | 2008-04-01 | 2004-04-01 |  | PR | PR | VR ZT | PR | TZ | PR | PR | PR | VR ZT |  | PR | PR | PR | VR ZT + TZ | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR | PR
R09-036 | 2009-05-15 | provozní revize | I 014242 000 | 831017 nad. 92080 | 1992 | vyvíječ páry |  | CHIRANA | VY-30 A NAD 36/1 | 45 litrů | 300 kPa | S2 | město | ZQ2 | I.Stomatologická klinika - II | 91 | 040 | stomatologie II správce | 1992 | 2008-04-01 | 2005-04-01 | 2008-04-01 |  | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR | PR | TZ | PR | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR | TZ | PR | PR | VR ZT
R09-00c | 2009-01-09 | provozní revize | I 014684 000 | 841180 | 1985 | parní sterilizátor |  | CHIRANA | PS 20 A/I NAD 44/1 | 20 litrů | 300 kPa | S1 | hlavní areál | N3 | LEK-LEK | 01 | 080 | lékárna | mimo provoz | 2007-02-01 | 2000-01-01 | 2001-02-01 |  | VR ZT | TZ | mimo | mimo | mimo | PR | PR | PR | mimo | PR | VR ZT + TZ | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR | PR | PR | TZ | VR ZT
R09-00x | 2009-04-23 | provozní revize | I 014978 000 | 851506 | 1985 | parní sterilizátor |  | CHIRANA | PS 625 PA NAD 50/1 | 620 litrů | 200 kPa | S7 | hlavní areál | Q2 | DK, GEN, RTG-DK | 01 | 110 | dětská klinika |  | 2008-04-01 | 2008-10-01 | 2002-04-01 |  | PR | VR ZT | TZ | PR | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR | PR | TZ | PR | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR | TZ
R09-00x | 2009-04-23 | provozní revize | I 015249 000 | 86263 | 1986 | parní sterilizátor |  | CHIRANA | PS 625 PA | 620 litrů | 200 kPa | S7 | hlavní areál | Q2 | DK, GEN, RTG-DK | 01 | 110 | dětská klinika |  | 2008-10-01 | 2008-10-01 | 2004-04-01 |  | PR | PR | PR | PR | TZ | PR | PR | PR | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT + TZ | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR | PR
R09-072 | 2009-11-03 | provozní revize, vnitřní revize a zkouška těsnosti | I 016382 000 | 881457 | 1988 | parní sterilizátor |  | CHIRANA | PS 405 PA /I | 400 litrů | 200 kPa | S7 | hlavní areál | M3 | NEUR, NCHIR, RTG-NEUR, NCHIR | 04 | 050 | neurochirurgická klinika operační sál |  | 2008-12-01 | 2008-12-01 |  | 1990 | x | x | x | x | x | x | x | x | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR | TZ | PR | PR | VR ZT | PR | PR
R09-00a | 2009-01-09 | povozní revize | I 016404 000 | 891516 | 1989 | parní sterilizátor |  | CHIRANA | PS 405 PA/I | 400 litrů | 200 kPa | S7 | teoretické ústavy | ZP1 | PATOL, MIK | 03 | 17 | biotechnologie |  | 2008-04-01 | 2008-04-01 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | VR ZT | TZ | PR | PR | PR | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT + TZ | PR | PR
R09-00b | 2009-01-09 | provozní revize, vnitřní revize a zkouška těsnosti | I 016533 000 | 911021 | 1991 | parní sterilizátor |  | CHIRANA | PS 625 PA NAD 50/1 | 620 litrů | 200 kPa | S7 | hlavní areál | N3 | LEK-LEK | 01 | 080 | lékárna |  | 2008-02-01 | 2004-01-01 | 2000-02-01 |  | TZ | PR | PR | PR | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT + TZ | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR | PR | PR | TZ | VR ZT | PR
R09-065 | 2009-09-01 | provozní revize | I 017448 000 | 861605 | 1986 | parní sterilizátor |  | CHIRANA | PS 265 A/I | 260 litrů | 200 kPa | S6 | hlavní areál | L0 | HOK, RTVL-HOK, TO, RTVL | 02 | 560 | transfuzní stanice |  | 2008-11-01 | 2008-11-01 |  | 1996 | x | x | x | PR | PR | PR | PR | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR | PR | TZ | PR | VR ZT | PR | PR | PR | PR
R09-066 | 2009-09-01 | provozní revize | I 017449 000 | 901258 | 1990 | parní sterilizátor |  | CHIRANA | PS 102 A/1 | 100 litrů | 0,2 Mpa | S4 | hlavní areál | L0 | HOK, RTVL-HOK, TO, RTVL | 02 | 530 | transfuzní stanice |  | 2008-11-01 | 2008-11-01 |  | 1996 | x | x | x | PR | PR | PR | PR | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR | PR | TZ | PR | VR ZT | PR | PR | PR | PR
R09-060 | 2009-09-01 | provozní revize, vnitřní revize a zkouška těsnosti | I 018980 000 | 52179 E 3001 | 1999 | kazetový parní sterilizátor | STATIM 5000 | Sci Can , Toronto , Kanada | model 202317 | 5,13 litrů | 276 kPa | S1 | hlavní areál | E0 | Oční klinika, ORL-OCNI,ORL | 02 | 230 | přísálová sterilizace |  | 2008-08-01 |  |  | 1999 | x | x | x | x | x | x | x | x | PR | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR | TZ | PR | PR | VR ZT | PR
R09-061 | 2009-09-01 | provozní revize, vnitřní revize a zkouška těsnosti | I 018981 000 | 52179 E 3014 | 1999 | kazetový parní sterilizátor | STATIM 5000 | Sci Can , Toronto , Kanada | model 202317 | 5,13 litrů | 276 kPa | S1 | hlavní areál | E0 | Oční klinika, ORL-OCNI,ORL | 02 | 230 | přísálová sterilizace |  | 2008-08-01 |  |  | 1999 | x | x | x | x | x | x | x | x | PR | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR | TZ | PR | PR | VR ZT | PR
R09-062 | 2009-09-01 | provozní revize, tlaková zkouška | I 019022 000 | 5217 AD 2502 | 2000 | kazetový parní sterilizátor | STATIM 5000 | Sci Can , Toronto , Kanada | model 202317 | 5,13 litrů | 276 kPa | S1 | hlavní areál | E0 | Oční klinika, ORL-OCNI,ORL | 03 | 240 | otolaryngologická klinika |  | 2008-08-01 |  |  | 2000 | x | x | x | x | x | x | x | x | PR | TZ | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR | PR | TZ | PR | VR ZT
R09-068 | 2009-11-03 | provozní revize | I 019767 000 | SN01ST0290 | 2001 | parní sterilizátor |  | FARO | STEP 739 000 | 18 litrů | 2,3 bar | S1 | hlavní areál | A1 | 2 CHIR, KCHO, COS | 02 | 270 | centrální operační sály |  |  |  |  | 2002 | x | x | x | x | x | x | x | x | PR | PR | TZ | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR | PR | TZ | PR
|  |  | I 019887 000 | 030120 | 2003 | parní sterilizátor |  | BMT BRNO | STERIDENT | 15 litrů | 0,26 MPa | S1 | [10 empty] | 2003 | x | x | x | x | x | x | x | x | PR | VR ZT | PR | PR | TZ | PR | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR
R09-047 | 2009-06-04 | provozní revize | I 019985 000 | SN01ST0297 | 2001 | parní sterilizátor |  |  | FERO - STEP | 18 litrů | 2,3 bar | S1 | hlavní areál | S1 | ORT, RTG-ORT |  |  | operační sál horní |  | 2008-10-01 |  |  | 2002 | x | x | x | x | x | x | x | x | PR | PR | TZ | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR | PR | TZ | PR
R09-00n | 2009-03-09 | provozní revize | I 019997 000 | 010935 | 2001 | parní sterilizátor | HP9612-FD | MMM | KOM 9612-2H | komora 884 l plášť 147 l | 280 kPa | S8 | hlavní areál | A1 | 2 CHIR, KCHO, COS | 02 | 150 |  |  | 2008-07-01 | 2008-07-01 |  | 2002 | o | o | PR | PR | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR | PR | TZ | PR | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR | TZ
R09-00o | 2009-03-09 | provozní revize | I 019997 000 | B 01 0823 K | 2001 | vyvíječ páry | HP9612-FD | MMM | NAD 40 | 40,5 l | 4,5 bar | S2 | hlavní areál | A1 | 2 CHIR, KCHO, COS | 02 | 150 |  |  | 2008-07-01 | 2008-07-01 |  | 2002 | o | o | PR | PR | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR | PR | TZ | PR | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR | TZ
R09-00p | 2009-03-09 | provozní revize | I 019998 000 | 010929 | 2001 | parní sterilizátor | HP9612-FD | MMM | KOM 9612-2H | komora 884 l plášť 147 l | 280 kPa | S8 | hlavní areál | A1 | 2 CHIR, KCHO, COS | 02 | 150 |  |  | 2008-07-01 | 2008-07-01 |  | 2002 | o | o | PR | PR | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR | PR | TZ | PR | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR | TZ
R09-00q | 2009-03-20 | provozní revize | I 019999 000 | 010209 | 2001 | parní sterilizátor | UNISTERI | BMT BRNO | KOM 335-2 | komora 75,5 l, plášť 12litrů | 3,2 bar | S3 | hlavní areál | A1 | 2 CHIR, KCHO, COS | 02 | 150 |  |  | 2008-07-01 | 2008-07-01 |  | 2002 | o | o | PR | PR | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR | PR | TZ | PR | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR | TZ
R09-00r | 2009-03-20 | provozní revize | I 019999 000 | 010210 | 2001 | vyvíječ páry | UNISTERI | BMT BRNO | NAD 79 | 9,9 litrů | 3,5 bar | S2 | hlavní areál | A1 | 2 CHIR, KCHO, COS | 02 | 150 |  |  | 2008-07-01 | 2008-07-01 |  | 2002 | o | o | PR | PR | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR | PR | TZ | PR | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR | TZ
R09-058 | 2009-09-01 | provozní revize, vnitřní revize a zkouška těsnosti | I 020590 000 | 0324-B1105 | 2003 | parní sterilizátor |  | MELAG oHG Berlin | VACUKLAV 24B | 22,6 litrů | 200 kPa | S1 | hlavní areál | E0 | Oční klinika, ORL-OCNI,ORL | 02 | 230 | přísálová sterilizace |  | 2008-08-01 | 2008-08-01 |  | 2004 | x | x | x | x | x | x | x | x | VR ZT | VR ZT | PR | PR | PR | TZ | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR
R09-064 | 2009-09-01 | provozní revize, vnitřní revize a zkouška těsnosti | I 020591 000 | 0324-B1104 | 2003 | parní sterilizátor |  | MELAG oHG Berlin | VACUKLAV 24B | 22,6 litrů | 200 kPa | S1 | hlavní areál | E0 | Oční klinika, ORL-OCNI,ORL | 03 | 240 | otolaryngologická klinika |  | 2008-06-01 |  |  | 2004 | x | x | x | x | x | x | x | x | PR | VR ZT | PR | PR | PR | TZ | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR
R09-069 | 2009-11-03 | provozní revize, vnitřní revize a zkouška těsnosti | I 020629 000 | 0424-B1322 | 2004 | parní sterilizátor |  | MELAG oHG Berlin | VACUKLAV 24B | 22,6 litrů | 3,0 bar | S1 | hlavní areál | A2 | URGENT, KCHIR | 02 | 070 | centrální operační sály |  |  |  |  | 2004 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | VR ZT | PR | PR | PR | TZ | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR
R09-027 | 2009-05-05 | provozní revize, vnitřní revize a zkouška těsnosti | I 021115 000 | 0424-B1348/2004/ | 2004 | parní sterilizátor |  | MELAG | VACUKLAV 24-B | 18 litrů | 200 kPa | S1 | město | ZQ2 | I.Stomatologická klinika - II | 02 | 220 | klinika zubního lékařstní |  |  |  |  | 2004 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | VR ZT | PR | PR | PR | TZ | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR
R09-029 | 2009-05-05 | provozní revize, vnitřní revize a zkouška těsnosti | I 021116 000 | 0424-B1374/2004/ | 2004 | parní sterilizátor |  | MELAG | VACUKLAV 24-B | 18 litrů | 200 kPa | S1 | město | ZQ2 | I.Stomatologická klinika - II | 02 | 220 | klinika zubního lékařstní |  |  |  |  | 2004 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | VR ZT | PR | PR | PR | TZ | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR
R09-059 | 2009-09-01 | provozní revize, vnitřní revize a zkouška těsnosti | I 021118 000 | 0324-B1103 | 2003 | parní sterilizátor |  | MELAG oHG Berlin | VACUKLAV 24B | 22,6 litrů | 200 kPa | S1 | hlavní areál | E0 | Oční klinika, ORL-OCNI,ORL | 02 | 230 | přísálová sterilizace |  |  |  |  | 2005 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | VR ZT | PR | PR | PR | TZ | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR
R09-067 | 2009-09-17 | provozní revize, vnitřní revize a zkouška těsnosti | I 021151 000 | 0424-B1680 | 2004 | parní sterilizátor |  | MELAG oHG Berlin | VACUKLAV 24B | 18 litrů | 200 kPa | S1 | hlavní areál | A3 | 2 CHIR, KCHO, COS | 91 | 020 | [5 empty] | 2005 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | VR ZT | PR | PR | PR | TZ | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR
R09-071 | 2009-11-03 | provozní revize, vnitřní revize a zkouška těsnosti | I 021152 000 | 0424-B1677/2004/ | 2004 | parní sterilizátor |  | MELAG oHG Berlin | VACUKLAV 24B | 22,6 litrů | 3,0 bar | S1 | hlavní areál | M3 | NEUR, NCHIR, RTG-NEUR, NCHIR | 04 | 050 | neurochirurgická klinika operační sál |  |  |  |  | 2005 | x | x | x | x | x | x | x | x | PR | VR ZT | PR | PR | PR | TZ | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR
|  |  | I 022325 000 | NB1240 AG | 2002 | parní sterilizátor |  | FEDEGARI | FVA 2 | 100 litrů | 200 kPa | S5 | [11 empty] | 2009: VR ZT; 2010: PR; 2011: TZ; 2012: PR; 2013: PR; 2014: VR ZT; 2015: PR; 2016: PR; 2017: PR; 2018: PR; 2019: VR ZT; 2020: TZ
|  |  | I 022326 000 | 100952 | 2010
|  |  | I 022326 003 | 100953 | 2010
R09-048 | 2009-06-04 | provozní revize | I 022330 000 | 030830 | 2003 | parní sterilizátor |  |  | STERI MAT | 20 litrů | 260 kPa | S1 | hlavní areál | S2 | ORT, RTG-ORT | 91 | 330 | operační sál dolní |  | 2008-10-01 |  |  | 2005 | x | x | x | x | x | x | x | x | PR | VR ZT | PR | PR | PR | TZ | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR
R09-028 | 2009-05-05 | provozní revize, vnitřní revize a zkouška těsnosti | I 022466 000 | 0424-B1678/2004/ | 2004 | parní sterilizátor |  | MELAG | VACUKLAV 24-B | 18 litrů | 200 kPa | S1 | město | ZQ2 | I.Stomatologická klinika - II | 02 | 220 | klinika zubního lékařstní |  | 2008-04-01 |  |  | 2005 | x | x | x | x | x | x | x | x | PR | VR ZT | PR | PR | PR | TZ | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR
R09-063 | 2009-09-01 | provozní revize, vnitřní revize a zkouška těsnosti | I 022624 000 | 0324-B1106 | 2003 | parní sterilizátor |  | MELAG oHG Berlin | VACUKLAV 24B | 22,6 litrů | 200 kPa | S1 | hlavní areál | E0 | Oční klinika, ORL-OCNI,ORL | 03 | 240 | otolaryngologická klinika |  | 2008-12-01 |  |  | 2005 | x | x | x | x | x | x | x | x | PR | VR ZT | PR | PR | PR | TZ | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR
R09-053 | 2009-07-31 | provozní revize | I 022867 000 | 8799/04 | 2004 | sterilizátor parní | č.1-8STI | BELIMED | MST- V 6-6-12 VS2 | komora 565 l, plášť 80 l | -1 / 2,7 bar | S8 | hlavní areál | A1 | centrální sterilizace 1. patro | 01 | 35 |  |  | 2008-07-01 |  |  | 2005 | x | x | x | x | x | x | x | x | PR | VR ZT | PR | PR | PR | TZ | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR
R09-054 | 2009-07-31 | provozní revize | I 022868 000 | 8800/04 | 2004 | sterilizátor parní | č.2-8STI | BELIMED | MST- V 6-6-12 VS2 | komora 565 l, plášť 80 l | -1 / 2,7 bar | S8 | hlavní areál | A1 | centrální sterilizace 1. patro | 01 | 35 |  |  | 2008-07-01 |  |  | 2005 | x | x | x | x | x | x | x | x | PR | VR ZT | PR | PR | PR | TZ | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR
R09-055 | 2009-07-31 | provozní revize | I 022869 000 | 8775/04 | 2004 | sterilizátor parní | č.3 | BELIMED | MST- V 6-6-9 VS2 | komora 440 l, plášť 60 l | -1 / 2,7 bar | S8 | hlavní areál | A1 | centrální sterilizace 1. patro | 01 | 35 |  |  | 2008-07-01 |  |  | 2005 | x | x | x | x | x | x | x | x | PR | VR ZT | PR | PR | PR | TZ | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR
R09-056 | 2009-07-31 | provozní revize | I 022869 001 | 2962/04 | 2004 | vyvíječ páry |  | BELIMED | ELD 45kW | 18,7 l | 3,5 bar | S2 | hlavní areál | A1 | centrální sterilizace 1. patro | 01 | 35 |  |  | 2008-07-01 |  |  | 2005 | x | x | x | x | x | x | x | x | PR | VR ZT | PR | PR | PR | TZ | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR
R09-057 | 2009-07-31 | provozní revize | I 022872 000 | 2004 - 3146 | 2004 | sterilizátor formaldehydový | parní | GETINGE AB Sweden | HS 6610 AR-2/b 3511 | komora 450 l, plášť 5x18 l | komora -1/3 bar, plášť -1/3,5 bar | S6 | hlavní areál | A1 | centrální sterilizace 1. patro | 01 | 35 |  |  | 2008-07-01 |  |  | 2005 | x | x | x | x | x | x | x | x | PR | VR ZT | PR | PR | PR | TZ | VR ZT | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR
R09-045 | 2009-06-04 | provozní revize | I 023348 000 | 070924 | 2007 | parní sterilizátor | STERIVAP HP E 6612 - 2ED | BMT | KOM - 6612 - 2V - N | komora 589 l,pl.1 122 l, pl.2 8 litrů | 3,2 bar | S8 | hlavní areál |  | ortopedická klinika | 01 | 291090 | sterilizace | 2008-01-01 | 2008-10-01 |  |  | 2008 | x | x | x | x | x | x | x | x | PR | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR | PR | PR | TZ | VR ZT | PR | PR
R09-046 | 2009-06-04 | provozní revize | I 023348 000 | 070949 | 2007 | vyvíječ páry | STERIVAP HP E 6612 - 2ED | BMT | NAD 101 - NEW | 50,5 litrů | 3,2 bar | S2 | hlavní areál |  | ortopedická klinika | 01 | 291090 | sterilizace | 2008-01-01 | 2008-10-01 |  |  | 2008 | x | x | x | x | x | x | x | x | PR | PR | PR | PR | PR | VR ZT | PR | PR | PR | TZ | VR ZT | PR | PR
R09-052 | 2009-06-04 | provozní revize
Note on E85: výrobní číslo celého přístroje 97001 asi
Note on F62: skontrolovat rokvýroby
Note on I31: kontrola objemů a tlaků

## obecný cenník revizí TNS
|  | výchozí revize | provozní revize | vnitřní revize | zkouška těsnosti | tlaková zkouška | typy nádob
termín |  | při zapojení | 1x ročně | 1x za 5let | 1x za 5let | 1x za 9let
bojlery | B1 | 980 | 770 | 970 | 1230 | 1380 | do 0,2 m3
a | B2 | 1150 | 900 | 1320 | 1370 | 1540 | 0,2 - 0,8 m3
zásobníky | B3 | 1300 | 960 | 1460 | 1480 | 1750 | 0,8 - 1,5 m3
teplé | B4 | 1520 | 1100 | 1720 | 1720 | 1860 | 1,5 - 5,0 m3
vody | B5 | 1695 | 1140 | 2030 | 2090 | 2420 | nad 5,0 m3
expanzomaty | E1 | 650 | 430 | 450 | 500 | 650 | do 50 litrů
a | E2 | 800 | 530 | 550 | 600 | 750 | 50 - 150 litrů
vyrovnávací | E3 | 945 | 630 | 720 | 740 | 840 | 150 - 750 litrů
nádoby | E4 | 1050 | 670 | 790 | 800 | 950 | 750 - 1500 litrů
| E5 | 1155 | 770 | 930 | 930 | 1010 | nad 1500 litrů
vzdušníky | K1 | 940 | 625 | 765 | 900 | 1030 | do 0,2 m3
komprasoru | K2 | 1040 | 710 | 940 | 990 | 1140 | 0,2 - 0,8 m3
a | K3 | 1100 | 745 | 1010 | 1065 | 1270 | 0,8 - 1,5 m3
zásobníky | K4 | 1210 | 840 | 1145 | 1200 | 1340 | 1,5 - 5,0 m3
vakua | K5 | 1350 | 910 | 1340 | 1380 | 1625 | nad 5,0 m3
parní | S1 | 1500 | 1000 | 765 | 935 | 1400 | PS-20/A, VACUSTERI,VACUKLAV 24B,STERIDENT
sterilizátory | S2 | 1650 | 1100 | 855 | 1045 | 1600 | VY-30/A, DE-6L/A
a | S3 | 2400 | 1600 | 945 | 1155 | 1900 | UNISTERI
vyvíječe | S4 | 2475 | 1650 | 990 | 1210 | 2000 | PS-100/A, PS-400/A
páry | S5 | 2625 | 1750 | 1080 | 1320 | 2100 | PS-121/V, PS-400/PA, FEDEGARI FVA2, FEDEGATI FOB3
| S6 | 2775 | 1850 | 1215 | 1485 | 2300 | PS-265/A, PS-405/A
| S7 | 2925 | 1950 | 1440 | 1760 | 2800 | PS-405/PA, PS-625/PA
| S8 | 3225 | 2150 | 1800 | 2250 | 3500 | STERIVAP, SEKUREX (HP 9612), BELIMED MST - V6-6-12 VS2
porovnání tlakoměru s kontrolním |  |  | 240 | 1x za 2 roky
hodinová práce revizního technika |  |  | 350
dopravné |  |  | 9.5