Školení ke sterilizaci

Záměr :

Cílem je proškolit určené zaměstnance o postupech při řešení nestandardního ukončení sterilizačního procesu sterilizátorů na odd. centrální sterilizace FNOL.

Školení zajistit u výrobců, popř. autorizovaných servisních organizací. V úvahu přichází tyto firmy:

- BMT, Brno – sterilizátory,

- Schiff und Stern, Senice na Hané – vyvíječe páry,

- GORO, Praha – úpravny vody.

Výsledek jednání :

BMT Brno, ved. servisu – Ing. Otýpka :

Školení zajišťují, cena je 650,- Kč/hod + DPH. Termín dle dohody.

Je nutno počítat s 1,- hod/typ přístroje. Dopravné 10,- Kč/1 km.

Schiff und Stern, ředitel – Ing. Kvapilík :

Školení zdarma, navrhuje spojit s jinou akcí. Termín dle dohody.

GORO, Praha, p. Goldmann :

Školení zdarma, navrhuje spojit s jinou akcí. Termín až únor 2009.

Stanovisko technika VTZ :

Sterilizátory a vyvíječe páry pro sterilizátory včetně úpraven vody jsou ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ číslo 18/1979 Sb. vyhrazená tlaková zařízení.

Zákon číslo 174/1968 Sb. (o státním odborném dozoru nad bezpečností práce) stanoví v § 6c, odst. (3) podmínky odborné způsobilosti pro činnosti na vyhrazených technických zařízeních.

Odborná způsobilost osob, které budou zajišťovt servis na vyhrazených zařízeních, musí být doložena osvědčením od organizace státního odborného dozoru – a to na základě zpoplatněných zkoušek u ITI. Nelze to nahradit školením obsluhy, osoba musí mít osvědčení pro práci na tlakových zařízeních.

Sterilizátory a přidružená zařízení jsou natolik složité přístroje, že jakýkoliv neodborný zásah může mít fatální následky, v lepším případě pouze vyšší škodou na majetku FNOL.

Z výše uvedených důvodů nesouhlasím se zajištění pohotovostní služby pro odd. centrální sterilizace osobami bez zákonem předepsané odborné kvalifikace.

V Olomouci dne 11.12.08

Ing. Přemysl Holibka - technik VTZ