## technické specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZ-2024-000649 - Chodící pás interaktivní
Uveďte typ, výrobce, vč. evidenčního čísla nabízeného prostředku, pod kterým je ZP v registru SÚKLu veden(komplet nabídnutého):
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks interaktivního chodícího pásu pro Oddělení rehabilitace včetně provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | SPLNĚNO ANO / NE | * poznámky
Přístroj musí být určen k nácviku chůze a rovnováhy ve virtuálním prostředí.
Přístroj musí mít dynamický pásový chodník pro nácvik chůze a rovnováhy. Plocha pásu musí být minimálně 300 x 70 cm.
Přístroj musí mít nastavitelnou rychlost pohybu chodícího pásu v rozmezí minimálně 0,1 - 10 km/hod.
Přístroj musí mít interaktivní tréninkový systém s vizuální i zvukovou zpětnou vazbou.
Přístroj musí mít fuknci projekce virtuálního prostředí na plochu pásu, tzn. vyhýbání se překážkám (včetně nastavení jejich velikosti a umístění), překračování objektů, korekce krokového cyklu.
Přístroj musí mít různé úrovně obtížnosti virtuálního prostředí, přednastavené tréninkové programy a vlastní individuální nastavení tréninku.
Přístroj musí mít vedený závěsný systém po celé délce pásu pro nácvik zrychlení a zpomalení chůze.
Přístroj musí mít integrovanou silovou desku pro integrovaný záznam silového působení.
Přístroj musí analyzovat stereotyp chůze minimálně v těchto parametrech: počet kroků, délka a šířka kroku, doba trvání kroku, symetrie, COP a reakční síla.
Přístroj musí mít implementované terapeutické programy pro nácvik specifických pohybových úkonů (nácvik rovnováhy stoje, střídavý pohyb dolních končetin, chůze a její modifikace).
Přístroj musí mít minimálně 2 integrované kamery - pro boční a přední pohled.
Přístroj musí mít nosnost min. 135 kg.
Přístroj musí být určen pro pacienty o maximální výšce 200 cm.
Přístroj musí mít pomocná madla podél celého pásu.
Přístroj musí mít bezpečnostní STOP tlačítko.
Ekologická likvidace stávajícího přístroje, včetně protokolu o likvidaci.
Součást dodávky
Součástí dodávky je řídící stanice se softwarem pro analýzu chůze. Software musí mít databázi pacientů, náhled naměřených hodnot a tvorbu reportů z terapie a z vyšetření krokového cyklu.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek - po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
Přístroj musí být dopraven na místo určení, transportní trasy k místu instalace jsou omezeny dveřmi o šířce 90cm. Užitné zatížení podlahy v laboratoři je 1,5KN/m2, v případě vyššího zatížení dodávanými přístroji je dodavatel povinen navrhnout optimální řešení, které musí být odsouhlaseno zadavatelem, a které na vlastní náklady dodavatel zrealizuje.Výška místnosti 2,57m.
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek