## technická specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZ-2024-000650 - Chodící pás se zpětnou vazbou
Uveďte typ, výrobce, vč. evidenčního čísla nabízeného prostředku, pod kterým je ZP v registru SÚKLu veden(komplet nabídnutého):
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu chodícího pásu se zpětnou vazbou na Oddělení rehabilitace včetně provedení zaškolení personálu
Technická specifikace | SPLNĚNO ANO / NE | * poznámky
Dynamický pás s integrovanými tlakovými senzory pro analýzu a nácvik chůze
Analytický chodící pás s interaktivním tréninkovým systémem s virtuálním prostředím
Přístroj musí být určen pro pacienty s neurologickou, posttraumatickou, ortopedickou diagnózou aj.
Analýza stabilní chůze a parametry kroku
Minimální plocha pásu 170 x 65cm
Rychlost pásu v minimálním rozmezí od 0 až 25km/h
plynulý rozjezd pásu od 0 km/hod
zpětná rotace pásu
sklon pásu nastavitelný v minimálním rozsahu 0 – 28%
kalibrované silové senzory zabudované v plošině s min. rozsahem měření 1 ‑ 120 N/cm2, plocha se senzory min. 132 x 56cm
Řídící jednotka (např. PC či jiná) včetně monitoru (min. 27 palců), min. velikost úložiště řídící jednotky 2 TB (pokud není možné exportovat na jiné úložiště kompletní databázi změřených dat, tak min. 4 TB) pro vyhodnocovací SW, včetně pacientské databáze
Ovládací monitor, který je součástí konstrukce pásu pro personál
Ovládací jednotka pásu v dosahu pro personál, včetně dálkového ovladače
Obrazovka s prostředím virtuální reality, včetně zpětné vazby pro pacienty
kamery min. 2 ks s osvětlením pro záznam pohybu
software pro analýzu chůze a stoje
náhled naměřených hodnot (minimálně): fáze stoje, stoje na obou nohách, délka kroku, šířka kroku, úhel rotace chodidla, rozložení sil pod ploskami
kalibrované silové senzory zabudované v plošině
nadlehčovací závěsný systém s úvazky o min. 3 velikostech (S,M,L) pro plynulé odlehčení pacienta součástí dodávky včetně instalace
nastavitelná madla po celé délce pásu
bezpečnostní stop tlačítko pro okamžité zastavení pásu
databáze pacientů
projekce stop na pás
zobrazení měřených dat v reálném čase
tvorba reportů s možností editace konkrétních parametrů (min. *pdf, *csv)
nájezdová rampa pro imobilní pacienty
Nosnost systému minimálně 200kg
Propojovací kabeláž pro připojení systému třetích stran (EMG) s dostupnou synchronizací
Ekologická likvidace stávajícího přístroje, včetně protokolu o likvidaci.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek - po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
Přístroj musí být dopraven na místo určení, transportní trasy k místu instalace jsou omezeny dveřmi o šířce 90cm. Užitné zatížení podlahy v laboratoři je 1,5KN/m2, v případě vyššího zatížení dodávanými přístroji je dodavatel povinen navrhnout optimální řešení, které musí být odsouhlaseno zadavatelem, a které na vlastní náklady dodavatel zrealizuje. Výška místnosti 2,57m.
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek