## technické specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZ-2024-000736 - Exoskelet pro terapii horní končetiny s vizuální zpětnou vazbou
Uveďte typ, výrobce, vč. evidenčního čísla nabízeného prostředku, pod kterým je ZP v registru SÚKL veden(komplet nabídnutého) nebo Basic UDI-DI (nebo potvrzení podání žádosti o registraci nabízeného ZP v registru SÚKL dle zákona o zdravotnických prostředcích):
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks přístroje pro počítačově asistovanou rehabilitaci horní končetiny s vizuální zpětnou vazbou pro Oddělení rehabilitace včetně provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | SPLNĚNO ANO / NE | * poznámky
Přístroj musí být určen pro asistovanou rehabilitaci horní končetiny na základě motivačního feedbacku, s vizuální zpětnou vazbou.
Přístroj musí kombinovat odlehčení paže a předloktí s augmentovanou zpětnou vazbou.
Přístroj musí být exoskelet na aretovatelném mobilním podstavci, s mechanickou podporou hmotnosti paže a předloktí. Mechanické klouby exoskeletu odpovídají anatomicky kloubům horní končetiny (rameno,loket, zápěstí). Osy otáčení kloubů exoskeletu odpovídají osám kloubů končetiny.
Přístroj musí mít nastavitelný exoskelet pro různé rozměry horní končetiny ̶ předloktí v minimálním rozmezí 292 - 394 mm a paže v minimálním rozmezí 220 - 310 mm.
Přístroj musí mít elektricky nastavitelnou výšku exoskeletu dle pacienta.
Přístroj musí mít omyvatelné manžety pro uchycení paže a předloktí.
Přístroj musí mít hrudní fixační pás.
Přístroj musí být kompatibilní s běžnými typy transportních vozíků pro imobilní pacienty.
Přístroj musí mít nastavení míry kompenzace hmotnosti horní končetiny oddělené pro paži a pro předloktí.
Přístroj musí mít minimálně 7 úhlových senzorů pro snímání pohybu ve všech kloubech exoskeletu.
Přístroj musí zajišťovat veškeré fyziologické pohyby pro rameno (flexe, extenze, addukce, abdukce, rotace), a pro loket (flexe, extenze, supinace).
Přístroj musí mít odnímatelnou rukojeť se snímačem úchopu pro detekci míry stisku.
Přístroj musí být snadno přestavitelný z levé na pravou, a z pravé na levou stranu, bez nutnosti použití nářadí.
Přístroj musí být v budoucnu rozšiřitelný o odnímatelný modul usnadňující extenzi prstů ruky s regulací míry dopomoci při otevření ruky a senzorem pro snímání míry flexe/extenze prstů.
Přístroj musí mít nastavitelný pracovní prostor podle rozsahu pohybu pacienta.
Přístroj musí mít ovládání pohybových cvičení prostřednictvím senzorů v exoskeletu.
Přístroj musí mít nastavitelné obtížnosti dle možností pacienta.
Přístroj musí uchovávat a porovnávat záznamy hodnocení a výsledků terapie.
Přístroj musí vytvářet databázi pacientů.
Přístroj musí mít integrovaný software s různými terapeutickými moduly, s herní zpětnou vazbou pro trénink s pohybovými a kognitivními terapeutickými cvičeními ve virtuálním prostředí.
Součást dodávky
Součást dodávky je vyhodnocovací stanice pro vizualizaci cvičení, bezpečnostní aktualizace zdarma po dobu servisní podpory přístroje (minimálně 8 let).
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek - po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek