## technická specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZ-2024-000890 - Fokusovaná rázová vlna II
Uveďte typ, výrobce, vč. evidenčního čísla nabízeného prostředku, pod kterým je ZP v registru SÚKL veden(komplet nabídnutého) nebo Basic UDI-DI (nebo potvrzení podání žádosti o registraci nabízeného ZP v registru SÚKL dle zákona o zdravotnických prostředcích):
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1ks fokusované rázové vlny na Oddělení rehabilitace včetně provedení zaškolení personálu
Technická specifikace | SPLNĚNO ANO / NE | * poznámky
Přímá fokusace generovaných vln (bez odrazné plochy)
Aplikátory dodávající velkou hustotu energie do cílového objemu – min. 0,55 mJ/mm2
Minimálně 15 úrovní nastavení intenzity fokusovaných rázových vln
Minimální nastavení: frekvence, intenzity a počtu rázů
Přednastavené terapeutické programy nebo indikační seznamy
Uživatelské rozhraní přístroje: displej
Garantovaná životnost aplikátoru: min. 3 miliony rázů s konstantní intenzitou (intenzita rázů neklesá s narůstajícím počtem)
Frekvence v rozsahu 1 až 12 Hz
Velikost ohniskové zóny min. 4 x 5 x 35 mm
Průniková hloubka ohniskové zóny: minimálně 0 až 60 mm
Fokusovaný aplikátor
Součást dodávky
Pojízdný vozík/stolek s brzdami, s přihrádkou/košem na uložení gelových aplikátorů a aplikačního gelu, případně držák aplikátoru
gelové podložky – min. 3 ks
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek - po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek