## technické specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZ-2024-000887- Přístrojová lymfodrenáž II
Uveďte typ, výrobce, vč. evidenčního čísla nabízeného prostředku, pod kterým je ZP v registru SÚKL veden(komplet nabídnutého) nebo Basic UDI-DI (nebo potvrzení podání žádosti o registraci nabízeného ZP v registru SÚKL dle zákona o zdravotnických prostředcích):
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks přístroje pro lymfodrenáž pro Oddělení rehabilitace, a 2 ks přístroje pro lymfodrenáž pro Kliniku chorob kožních a pohlavních včetně provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | SPLNĚNO ANO / NE | *poznámky/odkazy
Přístroj musí být určen pro lymfodrenáž rukou, nohou a středu těla.
Přístroj musí být 12-ti kanálový pro 8-24 komorových aplikátorů.
Přístroj musí mít snadno vyměnitelné aplikátory - pomocí jednoho konektoru.
Přístroj musí autodetekovat připojené aplikátory.
Přístroj musí automaticky vyfukovat aplikátory po skončení terapie.
Přístroj musí mít minimálně 30 přednastavených programových sekvencí.
Přístroj musí mít vestavěnou databázi pro uložené programy.
Přístroj musí mít pamět pro minimálně 100 uživatelských programů.
Přístroj musí mít funkci plynulého nastavení tlakového gradientu v rozmezí 0-100 %.
Přístroj musí mít samostatně nastavitelný tlak pro každou komoru.
Přístroj musí mít funkci nastavení individuální terapie dle potřeb pacienta.
Přístroj musí mít tichý chod.
Přístroj musí aktuálně pracující komoru zobrazovat na displeji.
Přístroj musí mít barevný dotykový ovládací displej o úhlopříčce minimálně 5,7".
Přístroj musí mít odpojitelné jednotlivé komory.
Přístroj musí mít nastavení tlaku v rozmezí minimálně 20-160 mmHg.
Součást dodávky pro Odd. rehabilitace
Součást dodávky je 1 ks kalhot na zip s 24 komorami.
Součást dodávky jsou 2 ks rozšiřujícího pásu pro kalhoty s 24 komorami.
Součást dodávky je 1 ks XL kalhot na suchý zip s 24 komorami.
Součást dodávky je 1 ks univerzálního aplikátoru pro nohu s 10 komorami.
Součást dodávky jsou 2 ks univerzálního aplikátoru pro paže (L/P) s prsní komorou a 8 komorami.
Součást dodávky je 1 ks rozdvojky aplikátoru pro připojení dvou aplikátorů pro paže.
Součást dodávky je 1 ks pojízdného stolku s brzditelnými kolečky a minimálně 5 zásuvkami na příslušenství.
Součást dodávky Klinika chorob kožních a pohlavních
Součást dodávky jsou 2 ks kalhot na zip s 24 komorami.
Součást dodávky je 2 ks rozšiřujícího pásu pro kalhoty s 24 komorami. Pokud je dodavatel kompatibilní s rozšuřujícím pásem od fy BTL, nemusí tuto položku dodat.
Součást dodávky je 1 ks XL kalhot na suchý zip s 24 komorami. Pokud je dodavatel kompatibilní s XL kalhotami od fy BTL, nemusí tuto položku dodat.
Součást dodávky jsou 4 ks univerzálního aplikátoru pro paže (L/P) s prsní komorou a 8 komorami. Pokud je dodavatel kompatibilní s univerzálním aplikátorem paže od fy BTL, musí dodat pouze 2ks.
Součást dodávky je 2 ks rozdvojky aplikátoru pro připojení dvou aplikátorů pro paže.Pokud je dodavatel kompatibilní s rozdvojkami od fy BTL, nemusí tuto položku dodat
Součást dodávky jsou 2ks pojízdného stolku s brzditelnými kolečky a minimálně 5 zásuvkami na příslušenství.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek - po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek