## technické specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZ-2024-000735 - Systém pro reaktivní posturální odpověď
Uveďte typ, výrobce, vč. evidenčního čísla nabízeného prostředku, pod kterým je ZP v registru SÚKL veden(komplet nabídnutého) nebo Basic UDI-DI (nebo potvrzení podání žádosti o registraci nabízeného ZP v registru SÚKL dle zákona o zdravotnických prostředcích):
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks systému pro reaktivní posturální odpověď pro Oddělení rehabilitace včetně provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | SPLNĚNO ANO / NE | * poznámky
Přístroj musí být určen pro bezpečný nácvik posturální stability a posturální kontrolované odpovědi u neuromuskulární, muskuloskeletální rehabilitace, vestibulární rehabilitace, sportovního tréninku a prevence pádů u geriatrických pacientů během stoje nebo chůze.
Přístroj musí mít chodící pás vyvolávající uklouznutí nebo zakopnutí a závěsný systém. Zavěsný systém je připevněn k rámu přístroje a eliminuje riziko pádu pacienta.
Přístroj musí vyvolávat 4D pohyb platformy (latero/laterální směr a předo/zadní směr).
Přístroj musí poskytovat nácvik reaktivní posturální odpovědi jako jedné ze složek udržování rovnováhy.
Přístroj musí mít program pro vyšetření posturální odpovědi.
Přístroj musí mít senzory v chodícím pásu, které cílí cvičení na různé fáze chůze.
Přístroj musí mít funkci přizpůsobitelného cvičení se zaměřením na zvládání stability pomocí kotníkové strategie, kyčelní strategie nebo kompenzačního kroku.
Přístroj musí mít programovatelnou manuální/automatická posturální perturbaci o minimálně 30 úrovních.
Přístroj musí mít přednastavené rehabilitační protokoly a motivační a přizpůsobitelné hry.
Přístroj musí vyhodnocovat a dokumentovat progres pacienta. Databáze pacientů.
Přístroj musí mít minimální nosnost 135 kg.
Přístroj musí při chůzi vpřed dosahovat maximální rychlosti minimálně 7 km/h.
Přístroj musí při chůzi vzad dosahovat maximální rychlosti minimálně 2 km/h.
Přístroj musí mít dotykový dispej k ovládání, a monitor o úhlopříčce mininálně 23" pro pacienta.
Součást dodávky
Součást dodávky je bezpečnostní postroj ve velikostech S/M, L/XL a XXL.
Součást přístroje řídící stanice včetně monitoru o velikosti min. 50" včetně pojízdného držáku s brzdami.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek - po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
Přístroj musí být dopraven na místo určení, transportní trasy k místu instalace jsou omezeny dveřmi o šířce 90cm. Užitné zatížení podlahy v laboratoři je 1,5KN/m2, v případě vyššího zatížení dodávanými přístroji je dodavatel povinen navrhnout optimální řešení, které musí být odsouhlaseno zadavatelem, a které na vlastní náklady dodavatel zrealizuje.Výška místnosti 2,57m.
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek