## technická specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZ-2024-000653 - Systém pro terapii a vyšetření stability
Uveďte typ, výrobce, vč. evidenčního čísla nabízeného prostředku,popř. Basic UDI-DI pod kterým je ZP v registru SÚKLu veden(komplet nabídnutého):
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1ks Systému pro terapii a vyšetření stability na Oddělení rehabilitace včetně provedení zaškolení personálu
Technická specifikace | SPLNĚNO ANO / NE | * poznámky
Přístroj určen k diagnostice a terapii poruch stability, pro komplexní hodnocení stability a jejího nácviku u pacientů s funkční poruchou posturální stabilizace
Stabilometrický systém pro komplexní hodnocení a nácvik posturální kontroly v sedu a ve stoji
Přístroj určen pro pacienty neurologické diagnózy, ortopedické, traumatologické a sportovce
Integrovaná multiaxiální motorizovaná nestabilní plošina s vestavěnými tlakovými snímači
Minimální směry pohybu nestabilní plošiny: sagitální, lateromediální, spirální, diagonální
Integrovaná sedačka nastavitelná výškově, délkově a do hloubky, s odnímatelnými loketními opěrkami a opěradlem, s možností nezávislého pohybu vůči robotické plošině nebo souběžného pohybu s plošinou s parametry náklonu minimálně v sagitální a frontální rovině
Vizuální i akustickou zpětnou vazbu pro efektivní cvičení
Plošina pro monopodální i bipedální cvičení
Vnější prstenec pro plošinu o průměru min. 550 mm s minimálními parametry: - maximální náklon plošiny ve všech směrech ±15°
Využitelné minimální módy terapie pro pohyblivou plošinu i robotickou sedačku: - pasivní (systém koná pohyby, předem nastavené terapeutem) - asistovaný (systém dokončuje pohyby, aktivované pacientem) - aktivní (systém vykazuje odpor proti pohybu pacienta)
Biologická zpětná vazba, poskytující vizualizaci výkonu pacienta v reálném čase a podněcující motivaci a aktivní zapojení pacienta v terapii pro zvýšení jejího efektu
Možnost individuálního přizpůsobení rehabilitačních cvičení schopnostem a fyzickému stavu pacienta
SW nástroje pro analýzu a zpracování pacientských dat a pro řízení zpětnovazebních rehabilitačních cvičení, pacientská databáze, export dat min. pdf
SW nástroje pro hodnocení výsledků terapie na úrovni jednoho tréninku i dlouhodobé léčby, umožňující měření pokroku dosaženého pacientem, s možností zpracování dat do formy exportovatelných zpráv a grafů
SW nástroje pro definování rizika pádu
Dotyková obrazovka s úhlopříčkou min. 20" pro ovládání systému fyzioterapeutem i pro vizualizaci pacientské zpětné vazby
Přednastavené terapeutické protokoly s různými stupni obtížnosti cvičení s možností individuální uživatelské úpravy parametrů
Polohy pacienta: minimálně monopedální stoj, bipedální stoj, sed
Integrované zábradlí nebo pacientská madla při stranách přístroje
Nosnost min. 150 kg
Bezpečnostní STOP tlačítko
Řídicí jednotka vč. SW
Ekologická likvidace stávajícího přístroje, včetně protokolu o likvidaci.
Příslušenství
Min. 2ks integrovatelných fixačních prvků pro terapii kolene a hlezna
Min. 1ks Bezdrátový senzor pro kontrolu souhybu trupu
Nájezdová rampa pro imobilní pacienty na invalidním vozíku
Přenosný bezdrátový tablet vč. SW, umožňující fyzioterapeutovi ovládat určité funkce systému bez nutné přítomnosti u ovládacího dotykového displeje přístroje
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek - po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
Přístroj musí být dopraven na místo určení, transportní trasy k místu instalace jsou omezeny dveřmi o šířce 90cm. Užitné zatížení podlahy v laboratoři je 1,5KN/m2, v případě vyššího zatížení dodávanými přístroji je dodavatel povinen navrhnout optimální řešení, které musí být odsouhlaseno zadavatelem, a které na vlastní náklady dodavatel zrealizuje. Výška místnosti 2,57m.
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek