## technická specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZ-2024-001008 - Systém pro vizuálně-motorickou stimulaci II
Uveďte typ, výrobce, vč. evidenčního čísla nabízeného prostředku, pod kterým je ZP v registru SÚKLu veden(komplet nabídnutého) nebo Basic UDI-DI (nebo potvrzení podání žádosti o registraci nabízeného ZP v registru SÚKL dle zákona o zdravotnických prostředcích):
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1ks přístroje pro vizuálně-motorickou stimulaci na Oddělení rehabilitace včetně provedení zaškolení personálu
Technická specifikace | SPLNĚNO ANO / NE | * poznámky
Přístroj pro terapii visu motorické simulace horních končetin (založené na principu zrcadlové terapie, observace a motorické imaginace)
Přístroj se skládá min. z: Stůl (pevný povrch) nebo pracovní plocha, na kterou pacient položí svou zdravou končetinu, Zrcadlo upevněné za zobrazovacím zařízením, Kamera pro natáčení zdravé končetiny pacienta přes zrcadlo, Obrazovka schopná zobrazit pozitivní inverzní obraz zdravé končetiny pacienta překrývající se na jeho postižené končetině, která je umístěna na stole (pracovní ploše), což pacientovi brání v přímém vidění postižené horní končetiny, Nastavitelný monitor terapeuta ve třech osách s vysoce kvalitními interaktivním displejem, dotykovou obrazovkou. Kamera, obrazovka, zrcadlo a část jejich nosné konstrukce musí být pohyblivé vzhledem ke stolu (pracovní ploše) a tvořit monolitický systém.
přístroj určen pro pacienty s indikací: cévní mozková příhoda, poranění mozku a jiná neurologická onemocnění s kognitivním deficitem
přístroj obsahuje interaktivní zpětnovazebné prostředí pro rehabilitaci pacientů se sníženou funkcí v oblasti horní končetiny, ruky a prstů
přístroj disponuje vysokou variabilitou s využitím virtuálního herního prostředí, včetně software
v terapii využít reálných objektů, které jsou součástí každodenních aktivit, zlepšovat jednotlivé typy úchopů i komplexní zapojení horní končetiny ovlivňující posturální systém v cílených úkolech
Terapie prováděná přístrojem má vliv na hrubou i jemnou motoriku, koordinaci pohybů, funkční vazbu hlava (oko) ruka, ale i poruchy kognitivních funkcí, koncentrace, či selektivní pozornosti
Stůl (pracovní plocha) se specifickým prostorem pro ukládání modrých předmětů pro nácvik a simulaci úchopu
Velikost obrazovky pacienta min 25´´
Nastavitelná obrazovka pacienta do stran a hloubky s posuvníky v blízkosti, aby byla zachována dobrá iluze pohybu pro pacienta
Optická dráha oka / očí pacienta a jeho zdravé končetiny a optická dráha kamery a zdravé končetiny pacienta jsou totožné.
přístroj má databázi pacientů
Přístroj musí mít min. 2x externí porty min. USB a ethernet
Software v zařízení by měl obsahovat vyhodnocovací program s min: Centrální MRC skóre pro vyhodnocení motorických schopností, vizuální analogovou stupnici pro bolest, modifikovanou Ashworth škálu pro spasticitu
Přístroj musí mít funkci pro vytvoření vlastních terapií s možností uložení
Přístroj musí mít funkci pro natočení videa o průběhu terapie pro porovnání jednotlivých videí pro vizualizaci pokroku pacientů
přístroj musí mít funkci výstupu obsahující "Pokrok pacienta" a "Zprávu o činnosti" jako dokument PDF a videa, s možností odeslání pomocí instalovaných portů konektivity
Příslušenství
židlička s nastavitelnou výškou přizpůsobena dle rozměrů přístroje, nosnost min. 100kg
stoleček nebo konstrukce přístroje disponující kolečky pro možný převoz přístoje, včetne brždění.
balení terapeutických předmětů pro nácvik a simulaci úchopu
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek - po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
Přístroj musí být dopraven na místo určení, transportní trasy k místu instalace jsou omezeny dveřmi o šířce 90cm. Užitné zatížení podlahy v laboratoři je 1,5KN/m2, v případě vyššího zatížení dodávanými přístroji je dodavatel povinen navrhnout optimální řešení, které musí být odsouhlaseno zadavatelem, a které na vlastní náklady dodavatel zrealizuje.
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek