## List1
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZ-2024-000737 - Telemetrický systém polyEMG
Uveďte typ, výrobce, vč. evidenčního čísla nabízeného prostředku, pod kterým je ZP v registru SÚKLu veden(komplet nabídnutého) nebo Basic UDI-DI (nebo potvrzení podání žádosti o registraci nabízeného ZP v registru SÚKL dle zákona o zdravotnických prostředcích):
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1ks telemetrického systému pro povrchovou elektromyografii (polyEMG) a SW na zpracování dat na Oddělení rehabilitace včetně provedení zaškolení personálu
Technická specifikace | SPLNĚNO ANO / NE | * poznámky
Klinický bezdrátový/ telemetrický systém pro povrchové vyšetření svalové aktivity
• 1ks kompletního bezdrátového povrchového EMG systému (s kapacitou minimálně 1x64 kanálů)
• Bezdrátová komunikace mezi senzory a základnou přijímající signál bez zpoždění
• Software pro sledování signálu EMG a IMU v reálném čase, včetně nástrojů pro hodnocení kvality signálu v průběhu záznamu
• Přenosná řídící/hlavní stanice ke sledování průběhu signálu a k jeho zpracování
• Systém zahrnuje všechny nezbytné kabely a SW rozhraní pro provoz
• Integrace dalšího příslušenství, jako jsou goniometry, silové sensory a sensory pro snímání pohybu chodidla
• Musí být k dispozici filtry signálu EMG v reálném čase, anti-aliasing filtr pro všechny kanály a senzory
EMG senzor (plně kompatibilní s telemetrickým EMG systémem)
• Schopnost bezdrátově a povrchově/neinvazivně snímat svalovou aktivitu EMG bipolárně minimálně ze 16 senzorů (tj. 64 kanálů), které jsou součástí dodávky, dodavatel součástí dodávky musí dodat navíc 4 ks náhradních senzorů
• Každý EMG senzor musí mít integrovaný inerciální sensor (IMU)
• Vysoká vzorkovací frekvence min. 1500 Hz na 1 kanál EMG
• Minimální rozlišení signálu 16 bitů
• Nastavitelná šířka pásma v minimálním rozmezí 20 - 450 Hz nebo 10 - 850 Hz, pro zohlednění různých podmínek měření
• Senzory musí mít hmotnost nižší než 20 g z důvodu kvalitní adheze na kůži probanda
• Celková velikost snímače nesmí překročit 30 x 40 x 15 mm z důvodu kvalitní adheze na kůži probanda a snadného umístění
• Bezdrátový přenos musí být schopen sbírat data v dosahu min. 25 m pro měření ve vnitřních i vnějších podmínkách
• Senzory nesmí obsahovat žádné vodiče (kabeláž)
• Musí beztrátově komunikovat s mobilní hlavní/řídící stanicí, integrace s telemetrickým systémem pro povrchové vyšetření svalové aktivity
Mobilní EMG systém
• Měření pomocí min. 8 ks bezdrátových senzorů (s integrovaným polyEMG a IMU), integrace s telemetrickým systémem pro povrchové vyšetření svalové aktivity včetně SW (přenos surových dat do hlavní/řídící stanice). Kompatibilní senzory s přenosným řídícím zařízením (technická specifikace senzorů totožná se senzory výše)
• SW nebo aplikace pro klinické účely, včetně generování zpráv a biofeedbacku (minimálně s jednou licencí)
• Dodání min. 1ks mobilního zařízení (např. tablet s dostatečně velkým displejem pro zobrazení měřeného signálu) s bezdrátovým připojením (propojením) se systémem, které bude využíváno pro snadné měření v terénu
• Data musí být schopna transferu z mobilního zařízení (min. pomocí kabeláže) do hlavní/řídicí stanice
EMG senzor s vysokou hustotou snímání (HDsEMG) k detekci prostorového rozložení elektrické aktivity svalů
• Min. 4ks senzoru s minimálně 16 kanály na jednom senzoru, umožňující prostorové rozložení elektrické aktivity svalů snímané z více detekčních míst (HDsEMG), aniž by docházelo k narušení jednotlivých signálů
• Bezdrátová integrace s telemetrickým systémem pro povrchové vyšetření svalové aktivity, musí být kompatibilní s hlavní/řídící stanicí
• Senzor HDsEMG nesmí vážit více než 20 g z důvodu kvalitní adheze na kůži probanda a snadného umístění na menší oblasti
• Součástí musí být software pro mapování prostorového rozložení snímaných dat
• Vzdálenost mezi elektrodami nesmí překročit 10 mm
• Hlava snímače nesmí být větší než 50 x 60 x 15 mm z důvodu kvalitní adheze na kůži probanda a snadného umístění na menší oblasti
• Bezdrátový přenos musí být schopen sbírat data v dosahu min. 25 m pro měření ve vnitřních i vnějších podmínkách
• Vysoké rozlišení signálu nejméně 16 bitů
EMG systém určený k dekompozici dílčích motorických jednotek
• Min. 4 ks senzoru s konfigurací elektrod umožňující prostorové snímání EMG signálu, určeného k následné dekompozici motorických jednotek, kompatibilní s telemetrickým systémem pro povrchové vyšetření svalové aktivity
• Hlava senzoru nesmí být větší než 25 x 35 x 10 mm z důvodu snadného umístění na sledovaný segment
• Vzdálenost mezi elektrodami senzoru nesmí překročit 5 mm
• Bezdrátový přenos musí být schopen sbírat data v dosahu min. 25 m pro měření ve vnitřních i vnějších podmínkách
• Sensor nesmí vážit více než 20 g z důvodu kvalitní adheze na kůži probanda
• Software dodávaný se systémem musí být schopen analyzovat data (detekovat aktivitu jednotlivých motorických jednotek) v průběhu izometrických i dynamických svalových kontrakcí
• Musí být schopen detekovat během kontrakce alespoň 20 aktivních akčních potenciálů svalové jednotky
• Musí být schopné provozu na kontrakce v minimálním rozmezí 5 - 80% maximální volné kontrakce
• Algoritmus dekompozice nesmí vycházet z charakteristiky předpokládaného tvaru motorické jednotky
• Vzorkovací frekvence EMG nejméně 2 000 Hz na EMG kanál
• Vysoké rozlišení signálu nejméně 16 bitů
• Má nastavitelnou šířku pásma 20 - 450 Hz nebo 10 - 850 Hz k měření za různých podmínek
Obecné, další senzory, SW aj.
• Stolní PC pro zpracování dat a analýzu ze všech systémů (všech SW): min. Win 10 a vyšší - 64bit, virtualizace procesoru a integrované síťové karty, počet jader CPU min. 16, procesor, rychlost CPU min 4,5GHz, grafická karta min. 8GB paměť, rozlišení min. 3840x2160 pixel, grafická karta min. jádra NVIDIA CUDA, velikost paměť (RAM) min. 128 GB, velikost SSD min. 4TB, podpora a dodání min. 2 ks 27 palcových monitorů, konektory/porty dle potřeb na stahování dat ze všech systémů, zabudovaná čtečka karet, PC příslušenství (myš, klávesnice, aj.)
• 2 ks sensorů s průměrem min. 0,5 cm a 2ks sensorů s průměrem min. 1 cm pro snímání pohybu obou chodidel, včetně potřebného příslušenství a SW (adaptér, kabeláž či jiné)
• 2 ks goniometru pro snímání úhlu kolene a ramene včetně potřebného příslušenství a SW (adaptér, kabeláž či jiné)
• Časová synchronizace (triggrovací pulsy) mezi všemi výše zmíněnými senzory a systémy i pro komunikaci s HW a SW třetích stran (skrze digitální vstup s využitím i analogového signálu)
• Export nezpracovaných/surových dat ze všech výše zmíněných senzorů musí zahrnovat minimálně tyto formáty: .c3d, .txt, .csv, .mat
• Ke všem výše zmíněným stanicím a senzorům musí být dodána potřebná kabeláž pro zprovoznění systému, nabijecí baterie včetně napájecích adaptérů/stanic
• Všechny výše zmíněné senzory musí být neinvazivní a opakovatelně použitelné
• Ke všem výše zmíněným senzorům musí být dodána přenosná řídící stanice (např. laptop) s měřícím SW, tj. minimálně 3 ks řídících stanic (mimo mobilní systém)
• Všechny potřebné SW (ke všem výše zmíněným senzorům) musí být určeny k zobrazení při měření i následné analýze dat, včetně základních algoritmů zpracování daného signálu. A musí mít alespoň 20 aktivačních licencí. SW musí být kompatibilní se všemi PC a řídícími stanicemi.
Minimálně týdenní aplikační školení specialistou na celý systém
Příslušenství
Adhezivní pásky k fixaci goniometrického senzoru
Min. 400 ks jednorázových lepících rozhranní pro HDsEMG senzory, min. 400 ks jednorázových lepících rozhranní pro senzory k dekompozici motorických jednotek a min. 1600 ks jednorázových lepících rozhranní pro bipolární EMG senzory.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek - po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek