## technické specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZ-2024-000573 - Vysokofrekvenční radioterapie
Uveďte typ, výrobce, vč. evidenčního čísla nabízeného prostředku, pod kterým je ZP v registru SÚKLu veden(komplet nabídnutého):
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks přístroje pro vysokofrekvenční radioterapii pro Oddělení rehabilitace včetně provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Přístroj musí být určen pro neinvazivní terapii, způsobující hypertermii v tkáních, způsobující analgezii, myorelaxaci, lokální hyperemii a redukci otoku.
Přístroj musí být určen k terapii minimálně těchto svalů: uvolnění hypertonických svalů, svalové spoušťové body, poranění měkkých tkání, svalová regenerace, poúrazové otoky, degenerativní onemocnění kloubů, zánět šlach, bolest krční a bederní páteře.
Přístroj musí pracovat v kontinuálním i pulzím režimu.
Přístroj musí mít termický i atermický mód.
Přístroj musí mít systém dynamické kontroly impendance jakožto bezpečnostní prvek.
Přístroj musí měřit a zobrazovat hodnoty impedance v průběhu terapie.
Přístroj musí mít minimální výkon 320 W.
Přístroj musí mít pracovní frekvenci minimálně v rozmezí 480 až 520 kHz.
Přístroj musí mít barevný dotykový displej určen k ovládání přístroje s úhlopčíčkou minimálně 8,2".
Přístroj musí mít minimálně 30 přednastavených léčebných protokolů.
Přístroj musí ukládat vlastní léčebné protokoly, minimálně 100 pozic.
Přístroj musí mít databázi pacientů.
Přístroj musí pojmout 2 aplikátory současně. Aplikátory musí mít ergonomická madla s audiovizuální signalizací kontaktu s pacientem.
Přístroj musí mít uživatelské rozhraní v českém jazyce.
Součást dodávky
Součást dodávky je pojízdný přístrojový stolek s 5-ti zásuvkami a minimálně 2 brzditelnými kolečky.
Součást přístroje jsou držáky pro aplikátory, držák aplikačního krému, držák neutrální elektrody.
Součást dodávky je aplikátor pro rezistivní režim a aplikátor pro kapacitní režim.
Součást dodávky je sada rezistivních elektrod (průměry elektrod: 20, 30, 50 a 70 mm), sada kapacitních elektrod (průměry elektrod: 20, 30, 50 a 70 mm),kovová referenční elektroda, 10 ks lepících neutrálních elektrod.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek - po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek