## technická specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZ-2024-000574 - Vysokoindukční systém
Uveďte typ, výrobce, vč. evidenčního čísla nabízeného prostředku, pod kterým je ZP v registru SÚKLu veden(komplet nabídnutého):
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1ks vysokoindukčního systému na Oddělení rehabilitace včetně provedení zaškolení personálu
Technická specifikace | SPLNĚNO ANO / NE | * poznámky
Přístroj využívající magnetickou indukci o vysoké intenzitě. Neinvazivní terapeutické zařízení vytvářející elektromagnetické pole, které interaguje s tkáněmi lidského těla (svalové, neuronální).
Hodnota elektromagnetické indukce min. 2,5 Tesla. Hodnota rychlosti změny magnetického pole - dB/dt: minimálně 26 kT/s
Hloubka průniku tkáněmi min. 9 cm
Šířka pulzu magnetického pole - 280 mikrosekund
Tvar pulzu - min. sinusový a bifázický
Opakovací frekvence v min. rozsahu 1 až 100 Hz s možností plynulého nastavení po 1 Hz
Modulace amplitudy min.: konstantní, lichoběžníková, sinusová, schodovitá
Frekvenční modulace min.: alternující, lichoběžníková, sinusová, nahodilá
Chladicí systém pro intenzivní provoz
Kontrola teploty přístroje a aplikátoru, kalibrace aplikátoru, kontrola kvality pulzu
Fixace aplikátoru k přístroji pomocí ramen s nastavitelnými klouby v rozsahu 360°
Barevný dotykový displej
Přednastavené medicínské protokoly
Možnost manuálního nastavení terapie a uložení vlastních programů
Příslušenství
Přístrojový stolek nebo vozík na kolečkách s brzditelnými kolečky.
Ohniskový aplikátor včetně upevnění na rameni.
Hodnocené parametry |  | Maximum 10 bodů
Opakovací frekvence v rozmezí 101- 140 Hz s možností plynulého nastavení po 1 Hz. Kódová teorie tlumení bolesti – indikována v subakutních stavech, frekvenční rozsah 120 – 140 Hz |  | ANO - Váha 10 bodů NE - Váha 0 bodů
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek - po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek