## technická specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZ-2024-000598 - Vysokovýkonový laser
Uveďte typ, výrobce, vč. evidenčního čísla nabízeného prostředku, pod kterým je ZP v registru SÚKLu veden(komplet nabídnutého):
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1ks vysokovýkonového laseru na Oddělení rehabilitace včetně provedení zaškolení personálu
Technická specifikace | SPLNĚNO ANO / NE | * poznámky
Laser IV. bezpečnostní třídy pro rehabilitační a ortopedické využití
Široké indikační spektrum pro protizánětlivé a antiedémové účinky, léčbu bolesti, biostimulaci
Maximální výkon minimálně 30 W
Vlnová délka minimálně 905 nm (u všech aplikátorů)
Minimálně kontinuální a pulsní režim
Nastavení frekvence pulzu v minimálním rozmezí od 1 do 2 000 Hz
Funkce individuální změny všech léčebných parametrů
Volné pozice pro vlastni programy
Přednastavené protokoly pro jednoduchou aplikaci - min. 30 přednastavených programů
Ovládání přes dotykový displej
Navigační světlo
Mód s nastavitelnou kontrolou termického efektu
Nastavení velikosti ošetřované oblasti
Práce v kontinuálním režimu min. 30 minut bez nutnosti přestávek kvůli přehřívání
Napájení na síť 230V/50Hz
Příslušenství
Robotizovaný nebo automatický aplikátor, velikost ošetřované oblasti min. 25 cm2, místo aplikace je indikováno navigačním červeným světlem, rameno aplikátoru
Ruční aplikátor (sonda) s průměrem hlavice min. 2cm, velikost ozářené plochy min. 3 cm2, místo aplikace je indikováno navigačním červeným světlem, držák na aplikátor
Laserové brýle min. 2ks
Vozík nebo stoleček s kolečky a brzdou
Hodnocené parametry |  | Maximum 30 bodů
Bezpečnostní prvek - permanentní kontrola vzdálenosti mezi pacientem a robotizovaným nebo automatickým aplikátorem (konstantní kontrola vzdálenosti pacienta od scaneru, tepelná mapa vyzářené energie) |  | ANO - Váha 10 bodů NE - Váha 0 bodů
Bezpečnostní prvek - zobrazování teploty prohřátí pacienta na displeji robotizovaného nebo automatického aplikátoru |  | ANO - Váha 10 bodů NE - Váha 0 bodů
Uživatelská kalibrace laserového aplikátoru |  | ANO - Váha 10 bodů NE - Váha 0 bodů
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek - po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek