## technické specifikace FINAL
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
Název veřejné zakázky: Elektromyografický přístroj
VZMR VZ-2023-000441
Uveďte typ zařízení, výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu a provedení zaškolení personálu, zajištění záručního a pozáručního servisu na 1 ks elektromyografického systému pro Oddělení rehabilitace Fakultní nemocnice Olomouc.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky *
1 ks elektrofyziologického systému k určování diagnózy a prognózy a k monitorování onemocnění centrálního a periferního nervového systému
Systém musí být schopen provádět minimálně: studie nervového kondukčního vedení, jehlovou elektromyografii (EMG) pro dospělé i dětské pacienty
Mobilní systém musí mít všechny části integrovány do jednoho kompletního funkčního celku, musí být modulární, ergonomicky řešený a musí obsahovat minimálně 4-kanálový zesilovač
Systém musí mít ovládací panel (přímo propojen s počítačem). Ovládácí panel je vybaven minimálně konektory pro elektrickou stimulaci a zesilovač
Systém musí mít integrovanou kontrolu impedance
Zesilovač musí mít vzorkovací frekvenci min. 48 kHz na každém kanálu
Systém musí mít proudový stimulátor
Elektrický stimulátor s konstantním proudem, ovladatelný ruční sondou - polarita pozitivní, negativní a bifázická. Režim stimulu musí být volitelný – jednorázový, opakovaný, sériový a komplexní. Rozsah intenzity v min. rozmezí 0–100 mA. Doba trvání podnětu musí být volitelná v min. rozmezí 0,04 až 1 ms
Zobrazení tvaru vlny - nastavení filtru horní propust musí být volitelné v min. rozmezí od 0,01 do 3000 Hz. Nastavení filtru dolní propust musí být volitelné v min. rozmezí od 20 Hz do 13 kHz
Systém se ovládá pomocí myši, klávesnice a ovládací řídící klávesnice systému. Řídící klávesnice pro minimálně následující parametry stimulace: intenzita stimulace, délka pulzu, opakovací frekvence, jednorázová stimulace, opakovaná stimulace, resetování a pro zobrazení signálu minimálně: volba sweepu, řízení citlivosti a časové základny, editace markeru
Systém musí mít jednotku předzesilovačů s výkyvným ramenem uchyceným na vozíku
Systém musí být schopen zálohovat data na USB
Software musí umět provádět studie jehlového EMG s využitím několika režimů zobrazení, včetně zobrazení spontánní aktivity, interferenčního vzoru, zobrazení potenciálů motorických jednotek a zobrazení jitteru potenciálů motorických jednotek
Software musí umět provádět jedno- a vícekanálové studie vedení motorických a senzorických nervů, studie F-vln s přímou integrací motorické stimulace, studie H-vln
Software musí nabízet rozsah časové základny v min. rozmezí od 0,5 ms/div do 2 s/div, v závislosti na použitém protokolu. Software musí nabízet rozsah citlivosti v min. rozmezí od 0,5 µV do 20 mV/div
Software musí umět zobrazit minimálně následující parametry v tabulce: zvraty (turn), průměrná amplituda, amplituda od maxima k maximu, poměr zvratů a průměrné amplitudy, počet krátkých segmentů, aktivita, obálka
Software musí umět zobrazit minimálně následující parametry v tabulce pro analýzu potenciálů motorických jednotek: trvání, amplituda, plocha, poměr amplitudy a plochy, počet fází a zvratů (turn), frekvence pálení, index velikosti a procento polyfázie
Software musí umět zobrazit množství zkoumaných potenciálů motorické jednotky v okně akvizice, detekovat potenciály motorických jednotek pomocí manuálního výběru nebo algoritmu multiMUP, zobrazit zprůměrované potenciály motorických jednotek
Systém musí umět provádět analýzu interferenčních vzorů a potenciálů motorických jednotek
Uživatel musí mít k dispozici manuálně uložit datový segment, který se má zahrnout do zprávy. Uživatel musí mít k dispozici pozastavit záznam a vybrat jakýkoli předchozí datový segment
Uživatel musí mít k dispozici upravovat značky amplitudy a trvání na každém potenciálu motorické jednotky
Systém musí mít nožní ovládání
Systém musí mít řídící jednotku s PC s min. HW požadavky: Win 10 Pro (64bit) a SW (specifikace výše), případné aktualizace SW zajišťující kompatibilitu s nainstalovanou verzí OS Microsoft (min. Win 10 Pro (64bit)) po dobu životnosti přístroje zdarma, bezpečnostní aktualizace zdarma po dobu servisní podpory přístroje (minimálně 8 let)
Systém musí mít LCD displej o minimální úhlopříčce 24“
Databáze pacientů musí být opatřena softwarem, který zajistí fungování rozhraní mezi softwarem pro správu pacientů/dat a nemocničním informačním systémem (LIS) prostřednictvím komunikačního protokolu HL7 (Health Level 7)
Systém musí být schopen vytvářet a ukládat reporty
Součástí dodávky musí být software nutný k provedení všech zmíněných vyšetření, jejich vyhodnocení a správě archivovaných záznamů
Součástí dodávky přístroje musí být software se všemi předinstalovanými moduly, aktivovanými kdykoliv pouhou změnou licenčního klíče po dobu životnosti přístroje, součástí musí být SW balík Nerve Conduction Velocity:
• Nerve Conduction Velocity musí obsahovat vedení motorickými a senzitivními nervy
• Nerve Conduction Velocity musí obsahovat F-vlnu a Inching
• Nerve Conduction Velocity musí obsahovat H-Reflex
• součástí dodávky přístroje musí být softwarový balík Kvantitativní EMG
• Kvantitativní EMG musí mít zpětné přehrávání EMG záznamů
• Kvantitativní EMG musí mít analýzu interferenčního vzorce
• Kvantitativní EMG musí mít turns-amplitude (TA) analýzu
• Kvantitativní EMG musí mít analýzu MUP s módy single, multi a automatický
Součást dodávky
Laserová tiskárna pro tisk na papír formátu A4, umožňující duplexní tisk, komunikaci skrze rozhraní USB a LAN, umístění na vozíku systému
Pojízdný ergonomický vozík s prostorem pro nohy obsluhy, s min. dvěmi brzdami a integrovaným napájením (izolovaný zdroj), odkládací místo na příslušenství
Záložní zdroj napájení UPS umožňující provoz přístroje po dobu minimálně 60 minut
Externí HDD s kapacitou minimálně 500 GB
Vodivá pasta a gel na přípravu pokožky, měřicí pásmo
2ks opakovaně použitelné páskové zemnicí elektrody, délka vodiče min. 1,5 m - 1ks určen pro horní končetinu, 1ks určen pro dolní končetinu
2ks opakovaně použitelná teplotní sonda, délka vodiče min. 1,5 m
2ks opakovaně použitelná stimulační nerezová elektroda, délka vodiče min. 1,5 m
2ks opakovaně použitelné prstýnkové elektrody (pro senzitivní kondukční studie)
20ks opakovaně použitelné jehlové koncentrické elektrody (min. 5 různých velikostí) s kabelem (pro jehlovou elektromyografii)
100ks povrchových elektrod
Součástí dodávky přístroje musí být veškeré příslušenství nezbytné pro okamžitý provoz včetně veškerých kabelů pro připojení povrchových elektrod, stimulační elektrody, zemnící elektrody apod.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek