## Technické specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
"Motomed II"
veřejná zakázka malého rozsahu VZ-2023-000906
název/typ zařízení, výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu a provedení zaškolení personálu, zajištění záručního a pozuáručního servisu na 1 ks motodlahy pro horní a dolní končetiny pro Oddělení rehabilitace Fakultní nemocnice Olomouc.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky *
Přístroj musí být určen k trénovaní horních i dolních končetin.
Přístroj musí mít otočné rameno umožňující trénink ze 3 stran postele.
Přístroj musí mít bezpečnostní chodidlové podložky a držíky rukou, které jsou snadno omyvatelné a odolné vůči desinfekci standardně používané ve FNOL.
Přístroj musí být rychle a snadno nastavitelný pro zvolený trénink dolních nebo horních končetin.
Přístroj musí mít poloměr otáčení minimálně 7,00 cm.
Přístroj musí mít velký manipulační držák zajišťující co nejjednodušší manipulaci s přístrojem.
Přístroj musí mít podvozek nastavitelný do šířky s fixací k podlaze a s velkými transportními koly. Přístroj musí být stabilní bez nutnosti fixace k lůžku s pacientem.
Přístroj musí být výškově nastavitelný zdvih pomocí nožního pedálu.
Přístroj musí mít otočnou ovládací jednotku nebo odjímatelnou ovládací jednotku.
Přístroj musí mít pasivně nastavitelné otáčky v rozmezí minimálně od 0 do 60 otáček/min.
Přístroj musí mít funkci ochrany pohybu, tj. musí být schopen se přizpůsobit změnám v pohybech pacienta (např. křeči).
Přístroj musí po ukončení tréninku poskytovat zpětnou vazbu, která informuje minimálně o celkovém čase tréninku, hodnotách maximálního výkonu, a vyhodnocení aktivní a pasivní části tréninku.
Přístroj musí mít celokovovou konstrukci.
Přístroj musí mít nosnost minimálně 135 kg.
Součást dodávky
Součást dodávky jsou lýtková upevnění pro dolní končetiny (1 pár) pro bezpečnou fixaci dolních končetin.
Součást dodávky je roztažné pojízdné zařízení, pro snadný transport přístroje.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek