## technické specifikace Část I
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZMR „Motodlahy“
VZ-2023-000939-01 "Motodlaha HK"
Typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu a provedení zaškolení personálu, zajištění záručního a pozáručního servisu na 1 ks ramenní motodlahy včetně příslušenství pro Oddělení rehabilitace ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Specifikace | ano/ne | poznámky/skutečné parametry
Programovatelná ramenní rehabilitační motorová dlaha
Motodlaha musí být programovatelná - min. 16 programů pro jednotlivé pacienty
Motodlaha musí mít 2 nezávislé motory
Motodlaha musí být určena pro rehabilitace v sedě
Motodlaha musí mít nastavitelnou polohu uložení hlavy včetně fixace a uložení druhé končetiny na opěrku (stavitelné)
Motodlaha musí být univerzální levá/pravá – snadné přestavení
Rozsah pohybů:
• addukce/abdukce 20° - 160°
• vnitřní/vnější rotace: -60° -0°- 90°
• flexe (elevace)/extenze 20° - 180°
• horizontální abdukce -30° - 110° (volitené za příplatek)
• synchro pohyb - kombinace ABD/ADD 20° - 160° + ROTACE - 30° - 90°
• loketní modul -10° - 135°
Motodlaha musí mít asynchronní i synchronní chod motorů, možnost izolovaných pohybů
Motodlaha musí mít speciální program BY PASS mode – nastavení přístroje dle bolestivosti pacienta
Motodlaha musí mít plynulé nastavení rychlosti
Motodlaha musí mít plynulé nastavení doby cvičení
Motodlaha musí mít zpětný chod – bezpečnostní prvek
Motodlaha musí mít manuální zjištění rozsahu pacienta
Motodlaha musí mít zvětšení rozsahu pohybu během cvičení bez nutnosti zastavení přístroje
Motodlaha musí mít možnost nastavení pauzy v krajních hodnotách 1 s až 15 min
Motodlaha musí mít pomalé navýšení maximálního rozsahu pohybu - protažení
Motodlaha musí mít aktivní složka Force – bezpečností složka - kontakt motodlahy s cizím objektem
Motodlaha s integrovaným pojízdným křeslem – snadná manipulace
Motodlaha musí mít hygienické polstrování pro snadnou údržbu
Motodlaha musí mít napájení ze sítě 230V/50Hz
Motodlaha musí mít možnost okamžitého vypnutí motodlahy pacientem – dálkový ovladač
Motodlaha musí mít ruční ovladač a LCD displej
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek

## technické specifikace Část II
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZMR „Motodlahy“
VZ-2023-000939-02 "Motodlaha DK"
Typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu a provedení zaškolení personálu, zajištění záručního a pozáručního servisu na 3 ks rehabilitační motorové dlahy včetně příslušenství pro oddělení rehabilitace ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Specifikace | ano/ne | poznámky/skutečné parametry
Musí se jednat o motorovou dlahu určenou pro rehabilitaci kolene a kyčle
Motodlaha musí mít rozsah pohybu pro koleno minimálně v rozsahu -10° - 120°
Motodlaha musí mít rozsah pohybu pro kyčel minimálně v rozsahu 10° - 75°
Rychlost motodlahy musí být nastavitelná v minimálně 5 úrovních a to v rozsahu 45° - 155°/min
Motodlaha musí umožnit nastavit dobu cvičení v rozsahu minimálně 1 min až 1 hod.
Motodlaha musí disponovat funkcí měření doby chodu
Motodlahu musí být možné ovládat pomocí dálkového ovladače s LCD displejem
Motodlaha musí umožnit zvyšování rozsahu pohybu v průběhu rehabilitace a musí být možné nastavit hodnoty rozsahu dle aktuální bolestivosti a citlivosti pacienta
Motodlaha musí být programovatelná a musí mít minimálně 16 nezávislých programů pro uložení hodnot pacientů
Motodlaha musí umožnit postupné rozšiřování rozsahu pohybu (tzv. zahřívací mód)
Motodlahu musí být možné jednoduše a rychle nastavit vzhledem k anatomickým rozměrům pacientů
Motodlaha musí mít plastové vypodložení z anti-alergeních a omyvatelných materiálů odolných vůči desinfekčním prostředkům používaných ve FNOL
Motodlaha musí mít protiskluzovou konstrukci
Motodlaha pro rehabilitaci bérce pro Oddělení rehabilitace musí mít nastavitelnou délku v rozmezí minimálně 25-55cm (možno řešit formou dětského adaptéru).
Součást dodávky
Součástí dodávky musí být převážecí vozík k motodlaze
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek