## I.
Minimální technické požadavky
Univerzální elektrická lůžka
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | Splnění ano/ne | poznámky
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 20 ks nemocničních elektricky polohovatelných lůžek pro RHB včetně příslušenství, včetně zajištění záručního a pozáručního servisu, a provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | Splnění ANO / NE | poznámky
Univerzální elektrická lůžka (20ks)
20ks nemocničních elektricky polohovatelných lůžek pro dospělé pacienty standardního oddělení
nemocniční lůžka musí být pevné stabilní konstrukce s minimální nosností 270 kg
nemocniční lůžka musí mít čtyř segmentovou ložnou plochu o požadované velikosti ložné plochy minimálně 200 x 90 cm
maximální vnější rozměr lůžka (d x š) 220 x 99,5 cm (bez prodloužení)
nemocniční lůžka musí mít elektromotory zajišťující plynulé polohování
nemocniční lůžka musí mít elektricky nastavitelnou výšku ložné plochy v rozsahu minimálně 40-78cm
nemocniční lůžka musí mít elektricky nastavitelnou Trendelenburgovu a anti-Trendelenburgovu polohu
nemocniční lůžka musí mít elektricky nastavitelnou polohu kardiacké křeslo
nemocniční lůžka musí mít elektricky nastavitelný zádový a stehenní díl a mechanicky nebo elektricky nastavitelný lýtkový díl
nemocniční lůžka musí mít mechanické odblokování zádového dílu pro CPR polohu
nemocniční lůžka musí být vybavena dvojitou autoregresí
nemocniční lůžka musí mít odnímatelná plastová čela s aretací
nemocniční lůžka musí mít integrované prodloužení ložné plochy minimálně o 20 cm
Lůžko musí mít dělené dvoudílné plastové sklopné postranice ovládatelné jednou rukou o minimální délce ¾ délky lůžka a výšce nad nestlačenou matrací odpovídající normě ČSN EN 60601-2-52 s ergonomickým ovládáním, s integrovanými ovládacími prvky po obou stranách a pojistkou proti nechtěnému spuštění. Celková výška postranice musí být minimálně 39 cm.
nemocniční lůžko musí být vybaveno integrovanou záložní baterií
nemocniční lůžka musí mít sesterský ovládací panel s vizuální a zvukovou kontrolou a s možností uzamknutí ovládacích funkcí
nemocniční lůžko musí mít čtyři centrálně ovládaná brzditelná kolečka o minimální velikosti 15 cm (průměr), umožňující aretaci jednoho z nich v přímém směru pro snadnou manipulaci s lůžkem
nemocniční lůžka musí mít ochranná nárazová horizontální kolečka v rozích lůžka
nemocniční lůžko musí být bezpečné konstrukce s odolným a omyvatelným povrchem
Specifikace - Pasivní antidekubitní matrace (20ks)
Matrace musí být vyrobena ze dvou typů pěn o různých vlastnostech, horní vrstva musí být vyrobena ze studené pěny hustoty min. 50 kg/m³ tloušťky min. 5 cm a spodní vrstva vyrobena z polyuretanové pěny hustoty min. 40 kg/m³, po stranách musí být matrace vyztužena polyuretanovou pěnou hustoty min. 50 kg/m³
Matrace musí poskytovat prevenci a léčbu dekubitů minimálně až do III.stupně
Martace musí mít rozměry odpovídající lůžku výše, minimální výška matrace je 14cm.
Matrace musí mít snímatelný potah, s uzávěrem na zip na min. dvou stranách matrace s krytým proti zatečení
Materiál potahu musí být snadno omyvatelný, odolný běžným dezinfekčním prostředkům a musí být pratelný
Materiál potahu antidekubitní matrace musí být nepropustný, voděodolný, prodyšný vodním párám
Příslušenství každého univerzální elektrického lůžka
hrazda s plastovou hrazdičkou pro pacienta
nerezový infuzní stojan k lůžku
Pokud je lůžko opatřeno bodem pro vyrovnání potenciálu, tak součástí dodávky je také zemnící kabel pro propojení bodu na dodávaném lůžku a zemnícího bodu na zdi pokoje
Pacientský noční stolek 20ks
provedení stolku – nahoře zásuvka s kvalitním výsuvem na ložiskách, nika, dole skříňka s dvířky
pojízdný, oboustranný stolek k lůžku, stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku (kov, plast, HPL, NE dřevo či LTD
odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů, ochranné lišty musejí být na obou delších stranách jídelní desky, přičemž vnitřní rozměr plochy jídelní desky mezi ochrannými lištami pro umístění jídelního tabletu musí být min. 600 x 340, jídelní deska s garantovanou nosností min. 8 kg uprostřed desky a min. 5kg na nejvzdálenějším okraji desky od korpusu stolku
integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním mechanickou či plynovou pružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání
zdvih jídelní desky v rozsahu min. 81 – 95 cm
4 kolečka z toho min. 2 brzditelná
design odpovídající lůžku, možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky
Hodnocené parametry (univerzální el. lůžka) |  | Maximum 20 bodů
Integrovaná mobilizační madla v hlavové a nožní části lůžka |  | ANO / NE Váha 10 bodů
Nejnižší bod ložné plochy |  | ≥ 36 < 40 : 3 bodů ≥ 33 : 6 bodů ≥ 30 : 10 bodů
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
* dodavatel v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických požadavků