## I. část
Název veřejné zakázky: Ultrazvukové systémy II.
Název části VZ: UZV
Uveďte typ, výrobce:
Min. technické požadavky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 kusu UZV včetně příslušenství pro Oddělení rehabilitace
Technické specifikace | Splnění Ano/Ne | poznámky
Ultrazvukový přístroj musí být vyšší třídy.
Ultrazvukový přístroj musí být mobilní.
Ultrazvukový přístroj musí mít výškově nastavitelný ovládací panel a stavitelný monitor nezávisle na přístroji s úhlopříčkou min. 21,5".
Ultrazvukový přístroj musí mít rozlíšení obrazovky monitoru min. 1920 x 1080.
Ultrazvukový přístroj musí mít dynamický rozsah min. 350dB.
Ultrazvukový přístroj musí mít frekvenční rozsah min. 1-22MHz.
Ultrazvukový přístroj musí mít maximální zobrazovací hloubku min. 480 mm.
Ultrazvukový přístroj musí mít interní HDD s kapacitou min. 0,5TB.
Ultrazvukový přístroj musí mít ovládání pomocí trackballu nebo touchpadu.
Ultrazvukový přístroj musí mít LCD pomocnou dotykovou obrazovku s úhlopříčkou min. 10,4".
Ultrazvukový přístroj musí mít virtuální klávesnici na dotykovém displeji.
Ultrazvukový přístroj musí mít min. 4 USB porty.
Ultrazvukový přístroj musí mít ethernetový konektor.
Ultrazvukový přístroj musí mít HDMI nebo DVI výstup.
Ultrazvukový přístroj musí mít min. 3 aktivní konektory pro připojení 2D/3D sond.
Ultrazvukový přístroj musí mít vysuvnou mechanickou alfanumerická klávesnici jako intergrální součást přístroje umožňující zadávání dat.
Digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do užívatelské předvolby, nikoliv mechanické jezdce.
Ultrazvukový přístroj musí mít napájení z elektrické sítě 230 V/ 50 Hz včetně možnosti rozšíření o bateriový provoz (originální řešení výrobce) pro zajištění provozu přístroje bez elektrické sítě po dobu minimálně 15 minut.
Ultrazvukový přístroj musí umožňovat volbu vyšetřovací sondy a presetu jedním dotykem.
Ultrazvukový přístroj musí mít podporu sond single crystal sond.
Pracovné režimy
Ultrazvukový přístroj musí mít B-mód s možností automatické optimalizace 2D obrazu.
Ultrazvukový přístroj musí mít M-mód včetně anatomického M-módu.
Ultrazvukový přístroj musí mít barevný M-mód.
Ultrazvukový přístroj musí mít barevné dopplerovské zobrazení (CFM).
Ultrazvukový přístroj musí mít barevné dopplerovské zobrazení se zvýšenou citlivostí včetně zobrazení energie krevního toku.
Ultrazvukový přístroj musí mít energetický doppler s rozlíšením směru toku.
Nedopplerovské zobrazení pomalých toků.
Ultrazvukový přístroj musí mít spektrální PW doppler s možností automatické optimalizace PW křivky, korekčního úhlu a base line.
Ultrazvukový přístroj musí mít možnost rozšíření o CW doppler.
Ultrazvukový přístroj musí mít Tissue Doppler Imaging.
Ultrazvukový přístroj musí mít podporu tzv. multifrekvenčních sond s možností změny vysílací frekvence operátorem (zobrazení střední vysílací frekvence na displeji).
Ultrazvukový přístroj musí mít 2D zobrazení, harmonické zobrazení (THI) na všech sondách.
Ultrazvukový přístroj musí mít zobrazení redukující ultrazvukové spekle s nastavením ve více úrovních.
Ultrazvukový přístroj musí mít min. 8x zoom na živém i na zmraženém obraze a HD zoom.
Ultrazvukový přístroj musí mít automatické trasování dopplerovské křivky v reálném čase s výpočtem PI a RI indexů.
Ultrazvukový přístroj musí mít automatické nastavení steeringu a korekčního úhlu u Dopplerovských měření.
Ultrazvukový přístroj musí mít Dual Live zobrazovací mód.
Ultrazvukový přístroj musí mít Quad view zobrazení.
Ultrazvukový přístroj musí mít Duplexní zobrazení v reálném čase.
Ultrazvukový přístroj musí mít Triplexní zobrazení v reálném čase.
Měření, software a vyhodnocení
Ultrazvukový přístroj musí mít software pro měření délek, ploch, objemu, úhlu, rychlosti, % stenózy.
Ultrazvukový přístroj musí mít radiologické kalkulace.
Automatické měření parametrů dopplerovského spektra (S, D, PI, RI, S/D).
Ultrazvukový přístroj musí umožňovat ukládání obrázků a smyček ve formátu surových dat s možností exportu a následných úprav obraz. parametrů.
Ultrazvukový přístroj musí mít archivaci obrazových dat v původní formě, zachovávající obrazové parametry (framerate, gain, rozměry, rychlosti, časovou základnu, formát raw/nativní data, možnost postprocesingu na přístroji.
Ultrazvukový přístroj musí umožňovat export obrázků a smyček ve formátu *.jpg, *.jpeg, *.avi, DICOM 3.0.
Ultrazvukový přístroj musí mít programovatelné výpočty.
Ultrazvukový přístroj musí umožňovat snadné vytváření a úprava předvoleb (presetů).
Ultrazvukový přístroj musí mít export dat ve formátu DICOM do PACS FN Olomouc.
Wi-FI modul pro připojení k síti.
Ultrazvukový přístroj musí být při předání na náklady dodavatele (licence) obousměrně připojen (včetně napojení na WorkList) do nemocniční PACS - Marie PACS (ORCZ, DICOM 3.0).
Ultrazvukový přístroj musí být GDPR kompatibilní a být v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti.
Ultrazvukový přístroj musí mít kompaundní zobrazení aktivní také v barevném Doppleru.
Ultrazvukový přístroj musí mít zobrazení redukující ultrazvukové spekle s nastavením ve více úrovních.
SW výbava
Ultrazvukový přístroj musí mít panoramatické zobrazení.
Ultrazvukový přístroj musí mít SW pro zvýraznění punkční jehly.
Ultrazvukový přístroj musí mít SWE elastorgrafie aktivní na konvexní i lineární sondě.
Ultrazvukový přístroj musí mít možnost rozšíření o SW pro automatické hodnocení mammárních nálezů.
Ultrazvukový přístroj musí mít možnost rozšíření 3D/4D zobrazení.
Technické specifikace sondy
Ultrazvukový přístroj musí mít 2D lineární sondu s min 256 elementy podporující SWE s frekvenčním rozsahem min. 2-14 MHz.
Ultrazvukový přístroj musí mít 2D konvexní sonda single-crystal podporující SWE s frekvenčním rozsahem min. 1-6 MHz.
Možnost rozšířit o hokejkovou sondu s frekvenčním rozsahem min. 5-18 MHz.
Hodnocené parametry |  | Maximum 20 bodů
Ultrazvukový přístroj musí mít automatické zvětšení měřicího bodu v podobě lupy |  | ANO - 10 bodů Ne - 0 bodů
Ultrazvukový přístroj musí mít SW pro automatickou lokalizaci nervových snopců na základě algoritmů umělé inteligence |  | ANO - 10 bodů Ne - 0 bodů
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
Zadavatel si v rámci vyhodnocování nabídek vyhrazuje právo k zapůjčení nabízeného přístroje včetně příslušenství pro ověření parametrů
* dodavatel v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických požadavků
* dodavatel v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických požadavků

## II. část
Minimální technické požadavky
Název veřejné zakázky: Ultrazvukové systémy II.
Název části VZ: Kardiologická sonda
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks kardiologické sondy pro 2IK včetně provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Kardiologická sonda musí mít frekvenční rozsah min. 1,7 MHz. - 4,0 MHz
Sonda musí podporovat min. následující aplikace: Břišní, Srdeční, Transkraniální.
Sonda musí být kompatibilní s UZV Versana Active
SW rozšíření: CW – kontinuální Doppler, TVI/TVD – tkáňový Doppler, AMM – anatomický M-mod
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
* dodavatel v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických požadavků