## I. část
Název veřejné zakázky: Ultrazvukové systémy II.
Název části VZ: UZV
Uveďte typ, výrobce: Samsung Medison V7, Samsung Medison
Min. technické požadavky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 kusu UZV včetně příslušenství pro Oddělení rehabilitace
Technické specifikace | Splnění Ano/Ne | poznámky
Ultrazvukový přístroj musí být vyšší třídy. | ANO | produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí být mobilní. | ANO | produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít výškově nastavitelný ovládací panel a stavitelný monitor nezávisle na přístroji s úhlopříčkou min. 21,5". | ANO | 21,5 ", produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít rozlíšení obrazovky monitoru min. 1920 x 1080. | ANO | 1920 x 1080, produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít dynamický rozsah min. 350dB. | ANO | 361 db, produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít frekvenční rozsah min. 1-22MHz. | ANO | 1-22 MHz, produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít maximální zobrazovací hloubku min. 480 mm. | ANO | 550 mm, produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít interní HDD s kapacitou min. 0,5TB. | ANO | 0,5 TB, produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít ovládání pomocí trackballu nebo touchpadu. | ANO | produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít LCD pomocnou dotykovou obrazovku s úhlopříčkou min. 10,4". | ANO | 14:, produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít virtuální klávesnici na dotykovém displeji. | ANO | produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít min. 4 USB porty. | ANO | 6, produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít ethernetový konektor. | ANO | produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít HDMI nebo DVI výstup. | ANO | produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít min. 3 aktivní konektory pro připojení 2D/3D sond. | ANO | 3, produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít vysuvnou mechanickou alfanumerická klávesnici jako intergrální součást přístroje umožňující zadávání dat. | ANO | produktový list, strana 2
Digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do užívatelské předvolby, nikoliv mechanické jezdce. | ANO | produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít napájení z elektrické sítě 230 V/ 50 Hz včetně možnosti rozšíření o bateriový provoz (originální řešení výrobce) pro zajištění provozu přístroje bez elektrické sítě po dobu minimálně 15 minut. | ANO | 40 minut, produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí umožňovat volbu vyšetřovací sondy a presetu jedním dotykem. | ANO | produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít podporu sond single crystal sond. | ANO | produktový list, strana 2
Pracovné režimy
Ultrazvukový přístroj musí mít B-mód s možností automatické optimalizace 2D obrazu. | ANO | produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít M-mód včetně anatomického M-módu. | ANO | produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít barevný M-mód. | ANO | produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít barevné dopplerovské zobrazení (CFM). | ANO | produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít barevné dopplerovské zobrazení se zvýšenou citlivostí včetně zobrazení energie krevního toku. | ANO | produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít energetický doppler s rozlíšením směru toku. | ANO | produktový list, strana 2
Nedopplerovské zobrazení pomalých toků. | ANO | produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít spektrální PW doppler s možností automatické optimalizace PW křivky, korekčního úhlu a base line. | ANO | produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít možnost rozšíření o CW doppler. | ANO | produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít Tissue Doppler Imaging. | ANO | produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít podporu tzv. multifrekvenčních sond s možností změny vysílací frekvence operátorem (zobrazení střední vysílací frekvence na displeji). | ANO | produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít 2D zobrazení, harmonické zobrazení (THI) na všech sondách. | ANO | produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít zobrazení redukující ultrazvukové spekle s nastavením ve více úrovních. | ANO | produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít min. 8x zoom na živém i na zmraženém obraze a HD zoom. | ANO | produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít automatické trasování dopplerovské křivky v reálném čase s výpočtem PI a RI indexů. | ANO | produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít automatické nastavení steeringu a korekčního úhlu u Dopplerovských měření. | ANO | produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít Dual Live zobrazovací mód. | ANO | produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít Quad view zobrazení. | ANO | produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít Duplexní zobrazení v reálném čase. | ANO | produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít Triplexní zobrazení v reálném čase. | ANO | produktový list, strana 2
Měření, software a vyhodnocení
Ultrazvukový přístroj musí mít software pro měření délek, ploch, objemu, úhlu, rychlosti, % stenózy. | ANO | produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít radiologické kalkulace. | ANO | produktový list, strana 2
Automatické měření parametrů dopplerovského spektra (S, D, PI, RI, S/D). | ANO | produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí umožňovat ukládání obrázků a smyček ve formátu surových dat s možností exportu a následných úprav obraz. parametrů. | ANO | produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít archivaci obrazových dat v původní formě, zachovávající obrazové parametry (framerate, gain, rozměry, rychlosti, časovou základnu, formát raw/nativní data, možnost postprocesingu na přístroji. | ANO | produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí umožňovat export obrázků a smyček ve formátu *.jpg, *.jpeg, *.avi, DICOM 3.0. | ANO | produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít programovatelné výpočty. | ANO | produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí umožňovat snadné vytváření a úprava předvoleb (presetů). | ANO | produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít export dat ve formátu DICOM do PACS FN Olomouc. | ANO | produktový list, strana 2
Wi-FI modul pro připojení k síti. | ANO | produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí být při předání na náklady dodavatele (licence) obousměrně připojen (včetně napojení na WorkList) do nemocniční PACS - Marie PACS (ORCZ, DICOM 3.0). | ANO | produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí být GDPR kompatibilní a být v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti. | ANO | produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít kompaundní zobrazení aktivní také v barevném Doppleru. | ANO | MultiVision, produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít zobrazení redukující ultrazvukové spekle s nastavením ve více úrovních. | ANO | ClearVision, produktový list, strana 2
SW výbava
Ultrazvukový přístroj musí mít panoramatické zobrazení. | ANO | produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít SW pro zvýraznění punkční jehly. | ANO | NeedleMate, produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít SWE elastorgrafie aktivní na konvexní i lineární sondě. | ANO | S-shearwave imaging, produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít možnost rozšíření o SW pro automatické hodnocení mammárních nálezů. | ANO | S-Detect, produktový list, strana 2
Ultrazvukový přístroj musí mít možnost rozšíření 3D/4D zobrazení. | ANO | Smart4D, produktový list, strana 2
Technické specifikace sondy
Ultrazvukový přístroj musí mít 2D lineární sondu s min 256 elementy podporující SWE s frekvenčním rozsahem min. 2-14 MHz. | ANO | cenová nabídka č. 12311565
Ultrazvukový přístroj musí mít 2D konvexní sonda single-crystal podporující SWE s frekvenčním rozsahem min. 1-6 MHz. | ANO | cenová nabídka č. 12311565
Možnost rozšířit o hokejkovou sondu s frekvenčním rozsahem min. 5-18 MHz. | ANO | cenová nabídka č. 12311567
Hodnocené parametry |  | Maximum 20 bodů
Ultrazvukový přístroj musí mít automatické zvětšení měřicího bodu v podobě lupy | ANO | ANO - 10 bodů Ne - 0 bodů
Ultrazvukový přístroj musí mít SW pro automatickou lokalizaci nervových snopců na základě algoritmů umělé inteligence | ANO | ANO - 10 bodů Ne - 0 bodů
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma | ANO
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek | ANO
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ANO
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | ANO
Životnost přístroje minimálně 8 let | ANO
Zadavatel si v rámci vyhodnocování nabídek vyhrazuje právo k zapůjčení nabízeného přístroje včetně příslušenství pro ověření parametrů | ANO
* dodavatel v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických požadavků
* dodavatel v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických požadavků

## II. část
Minimální technické požadavky
Název veřejné zakázky: Ultrazvukové systémy II.
Název části VZ: Kardiologická sonda
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks kardiologické sondy pro 2IK včetně provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Kardiologická sonda musí mít frekvenční rozsah min. 1,7 MHz. - 4,0 MHz
Sonda musí podporovat min. následující aplikace: Břišní, Srdeční, Transkraniální.
Sonda musí být kompatibilní s UZV Versana Active
SW rozšíření: CW – kontinuální Doppler, TVI/TVD – tkáňový Doppler, AMM – anatomický M-mod
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
* dodavatel v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických požadavků