## List1
Příloha č. 9
Splnění technických podmínek
"Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní onkologické péče ve FN Olomouc III." část II. Přístroj MR
technické podmínky | ano/ne | poznámky
Magnet “gantry„
• supravodivý bezodparový magnet s intenzitou pole 1,5 T s aktivním stíněním, aktivní kompenzací fluktuací magnetického pole z okolí a shimem vyšších řádů nebo podobnou technologií (např. adaptivního shimu na pacienta) | Ano
• průměr pacientského otvoru gantry v nejužším místě (při plně sestaveném systému) minimálně 70 cm | Ano
• FOV přístroje musí být minimálně 45 cm ve všech směrech, je přípustné elipsoidní FOV minimálně však 50 x 50 x 45 cm | Ano
• homogenita magnetického pole v celém FOV maximálně 4 ppm VRMS | Ano
Gradientní systém
• amplituda gradientního systému minimálně 40 mT/m v každé ose (x, y, z) při slew rate ve všech směrech minimálně 200 T/m/s | Ano
• systém musí být vybaven korekcí homogenity magnetického pole | Ano
• výhodou je zařízení provádějící automatické nastavení přijímače před akvizicí | Ano
Radiofrekvenční systém
• digitální radiofrekvenční systém s vysokou přesností | Ano
• maximální výkon vysílače minimálně 15 kW | Ano
• minimálně 32 přijímacích samostatných akvizičních kanálů | Ano
Pacientský stůl
• pevně instalovaný případně odnímatelný stůl určený pro celotělovou diagnostiku | Ano
• nosnost stolu minimálně 200 kg při zachování všech motorických pohybů | Ano
• horizontální rychlost stolu minimálně 200 mm/s | Ano
Cívky
• cívky musí pokrýt rozsah požadovaných vyšetření | Ano
• minimálně jsou požadovány cívky: | Ano
• hlavová cívka minimálně 12kanálová umožňující použití paralelních akvizičních technik, v celotělovém konceptu využívající pro vyšetření hlavy minimálně 12 kanálů | Ano
• alespoň 2 vícekanálové povrchové cívky dedikované pro vyšetření srdce, břišních orgánů a malé pánve, pro angiografická a celotělová vyšetření | Ano
• dedikovaná vícekanálová cívka pro vyšetření periferních tepen dolních končetin, | Ano
• dedikované vícekanálové cívky pro vyšetření kolenního kloubu, ramenního kloubu, zápěstí, kotníku | Ano
• dedikované vícekanálové cívky pro vyšetření celé páteře | Ano
• prsní cívka alespoň 8kanálová (bez biopsie) | Ano
• 2 vícekanálové cívky flexibilní pro všeobecné použití - velká a malá | Ano
Požadovaná vyšetření, sekvence a software na jejich vyhodnocení
• neuro včetně difúze, perfúze (kontrastní s výpočtem CBV, CBF, TTP, MTT automaticky i s výběrem AIF), 2D a 3D arterial spin labeling, DTI a DTI traktografie s 3D interpretací, měření vícesměrového DTI, tvorba ADC map, funkční MR (sekvence BOLD, BOLD s korekcí pohybů během akvizice, případně další) | Ano
• cílené a detailní vyšetření temporomandibulárního kloubu | Ano
• MR spektroskopie single-voxel i chemical shift imaging 2D a 3D (použitelné ve všech částech těla) | Ano
• protokoly a sekvence pro kalkulaci parametrických map T1, T2, T2*, relaxometrická sekvence s alespoň 16 echočasy | Ano
• sekvence a software pro kvantifikaci toku v cévách i likvoru | Ano
• velmi rychlé sekvence s vysokým rozlišením a extrémně krátkými akvizičními časy primárně pro T2-vážené zobrazování | Ano
• susceptibility-weighted imaging (sekvence pro zobrazování čerstvého intrakraniálního krvácení) | Ano
• ortopedická vyšetření včetně zobrazování muskuloskeletálního aparátu, chrupavek a numerického hodnocení chrupavek, sekvence pro diferenciaci kloubní tekutiny, DWI sekvence | Ano
• kompletní MR angiografická vyšetření nativní i kontrastní včetně periferního angia s posunem stolu a celotělového angia v kvalitě lokálních cívek, nativní i kontrastní MRA 2D i 3D, dynamická MRA s vysokým časovým i prostorovým rozlišením | Ano
• zobrazování parenchymatózních orgánů břicha a pánve (včetně prostaty), včetně DWI sekvencí | Ano
• zobrazování orgánů trávicí trubice včetně cholangiopankreatografie | Ano
• zobrazování orgánů hrudníku a krku | Ano
• systém a sekvence pro dechový gating podle polohy bránice | Ano
• zobrazování prsů včetně dynamických kontrastních vyšetření a software pro jejich vyhodnocení, spektroskopie prsu s možností spektrálního potlačení signálu tuku uživatelem definovaným pulzem, DWI sekvence | Ano
• vyšetření srdce včetně zobrazování funkcí srdečních oddílů, dynamické zobrazení, charakterizaci tkání, viability myokardu, srdeční perfuze a vyšetření koronárních tepen, EKG a pulzní gating | Ano
• možnost interaktivního real-time skenování | Ano
• možnost celotělového vyšetření včetně DWI s nejvyšším b faktorem minimálně 1000; protokoly a sekvence zejména pro detekci metastáz a celotělovou MR angiografii, posun stolu umožňující celotělové vyšetření beze změny polohy pacienta na stole, možnost společného plánování sekvencí v různých úrovních | Ano
• systém pro skládání dílčích obrazů v jediný obraz s potlačením jejich přechodů (pro anatomické i angiografické obrazy) | Ano
• paralelní akviziční techniky | Ano
• k pohybu objektu necitlivá multi-shot turbo spin-echo sekvence pro všechny oblasti těla s inter-shot pohybovou korekcí | Ano
• rozšířená možnost programování pro tvorbu a modifikace sekvencí nabízející maximální flexibilitu | Ano
Akviziční systém (ovládací konzola)
• barevný LCD monitor, úhlopříčka minimálně 19“ | Ano
• moderní CPU alespoň 2,4 GHz | Ano
• operační paměť RAM minimálně 4 GB | Ano
• výkonný grafický systém s minimálně 128 MB paměti | Ano
• síťový interface 1 Gbit | Ano
• rekonstrukce obrazu minimálně 12 000 obrazů/s pro v matrici 256 x 256 | Ano
• kopírování parametrů vyšetření do nových akvizicí | Ano
• opakování studií při zachování parametrů předchozích vyšetření | Ano
• archivace vyšetření na CD a DVD | Ano
• synchronizace s EKG | Ano
• synchronizace s respirací | Ano
• akviziční matrice minimálně od 64x64 po 1024x1024 | Ano
• minimální tloušťka vrstvy 2D alespoň 0,5 mm | Ano
• minimální tloušťka vrstvy 3D alespoň 0,1 mm | Ano
• připojení na PACS FN Olomouc protokolem DICOM (store, print, query, retrieve, worklist) | Ano
Pracovní stanice pro hodnocení MR snímků
• samostatná pracovní stanice (nezávislá na serverovém portálu) s následujícím SW vybavením: | Ano
• multomodalitní prohlížeč pro MR, CT, SPECT/CT a PET/CT | Ano
• MR perfúze | Ano
• MR difúze | Ano
• MR subtrakce | Ano
• SW vybavení pro tvorbu 2D a 3D rekonstrukcí (MPR, MIP, MINIP, VR), automatickou fúzi a porovnání snímků z uvedených modalit pro segmentaci onkologických lézí, jejich standardizovanou kvantifikaci a stanovení progrese onemocnění podle standardů RECIST, WHO a PERCIST | Ano
• minimální tloušťka vrstvy 2D alespoň 0,5 mm | Ano
• minimální tloušťka vrstvy 3D alespoň 0,1 mm | Ano
• LCD monitor pro diagnostiku s úhlopříčkou minimálně 19” | Ano
• stanice musí být plně kompatibilní se standardem DICOM | Ano
• vypalovací CD/DVD jednotka | Ano
• připojení na PACS FN Olomouc protokolem DICOM (store, print, query, retrieve) | Ano
Multimodalitní serverový portál
• multimodalitní serverový portál pro prohlížení a zpracování MR, CT, PET a SPECT | Ano
• kapacita SW portálu bude umožňovat práci min. 5 současně pracujících uživatelů pro práci s 2D, 3D, 4D obrazy, z toho min. 3 mohou současně zpracovávat "advanced software" (perfúze, difúze, funkční MRI, DTI, subtrakce, spektroskopie atd.) a každý z těchto min. 3 uživatelů musí být dimenzován pro min. 10 000 obrazů, aby nedocházelo k poklesu výkonu a časovým prodlevám | Ano
• SW portál bude vybaven minimálně uvedeným postprocesingovým SW: | Ano
• multimodalitní prohlížeč pro MR, CT, SPECT/CT a PET/CT | Ano
• MR perfúze | Ano
• MR difúze | Ano
• MR subtrakce | Ano
• SW vybavení pro tvorbu 2D a 3D rekonstrukcí (MPR, MIP, MINIP, VR), automatickou fúzi a porovnání snímků z uvedených modalit pro segmentaci onkologických lézí, jejich standardizovanou kvantifikaci a stanovení progrese onemocnění podle standardů RECIST, WHO a PERCIST | Ano
• minimální tloušťka vrstvy 2D alespoň 0,5 mm | Ano
• minimální tloušťka vrstvy 3D alespoň 0,1 mm | Ano
• připojení na PACS FN Olomouc protokolem DICOM (store, print, query, retrieve) | Ano
Dále jako součást dodávky je požadováno
• vysokofrekvenční stínící klec (pokud nebude využita stávající) | Ano
• odvod helia - odtahové potrubí pro QUENCH nad střechu budovy (pokud nebude využit stávající) | Ano
• MR injektor kontrastní látky dvouhlavý, pístový s možností přímého napojení na napájecí síť | Ano
• zařízení pro vizuální a audio stimulaci pro fMRI | Ano
• dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou | Ano
• rozvaděč pro připojení zařízení k elektrickému rozvodu | Ano
• kotevní prvky, rámy, kabelové kanály – rozvody, pokud nejsou součástí stavební připravenosti | Ano
Délka záruky 24 měsíců | Ano
Nabídková cena vč.DPH | 33.117.700,00