## List1
IDENTIFIKACE VZORKŮ PRO PŘEPRAVU POTRUBNÍ POŠTOU (PP) - zpracováno dle podkladů poskytnutých dotčenými pracovišti FNOL
Pracoviště FNOL |  | Vzorky v rámci FNOL |  | Přepravitelnost vzorku PP: ANO/NE | Pokud ANO |  | Pokud NE
[5 empty] | jaká jsou rizika | návrh řešení rizik | z jakého důvodu NE | za jakých podmínek ANO
LEK |  | cytostatika (injekce, infuzní lahve/vaky) |  | ANO | cytostatika obsahující solubilizéry - vlivem otřesů se roztoky napění a nejsou použitelné | provedení testu k určení rychlosti přepravy |  | Certifikát nebo validace patron na vodotěsnost
[5 empty] | léky charakteru protilátek - nedoporučuje se jakékoliv protřepávání a hrubší zacházení, klesá tím účinnost | provedení testu a následné analýzy vzorků z hlediska kvality (SÚKL) |  | Certifikát nebo validace patron na vodotěsnost
[5 empty] | toxická povaha cytostatik - možná kontaminace patrony | vypracování postupu pro dekontaminaci patron |  | Certifikát nebo validace patron na vodotěsnost
[5 empty] | teplotní odchylky během přepravy | testování (SÚKL) - nepřekročitelné rozmezí 2-25°C, ideálně 15-25°C + hledisko doby přepravy |  | Certifikát nebo validace patron na vodotěsnost
|  | statimové léky | HVLP (průmyslově vyrobené léky) | ANO | teplotní odchylky během přepravy | validace přepravních teplot
[5 empty] | rizika žádná, pouze omezení - velký objem vydávaných HVLP, důvodem je zneužití statimového režimu | definovat řízení způsobu přepravy zásilek -zda bude z hlediska objemu přepravena PP či nikoliv.
|  |  | magistraliter připravené léky, desinfekce, diagnostika | ANO | omezení objemová a kapacitní | posílat pouze statimy - praxe ukáže, v jakém rozsahu
TO |  | erytrocyty |  | ANO | teplota během transportu | validace transportu - rozmezí 1-10°C
[5 empty] | rychlost transportu - hemolýza | zpomalení pouzdra při dopadu
[5 empty] | časový limit transportu | max. 10 minut, od odeslání do expedice max. 30 minut
|  | plazma (rozmrazená) |  | ANO | časový limit transportu | max. 10 minut, od odeslání do expedice max. 30 minut
|  | trombocyty |  | NE |  |  | ? | ?
|  | autologní přípravky |  | NE |  |  | ? | ?
|  | pediatrické přípravky |  | NE |  |  | ? | ?
LABORATOŘE | TO | kompletní imunohematologické vyšetření |  | NE |  |  | pro transport nutná teplota 37°C | ?
|  | vyšetření na chladové protilátky |  | NE |  |  | pro transport nutná teplota 37°C | ?
| SOUD | biologický materiál |  | ANO | hemolýza vzorků, poškození nádoby | testování (validace)
| OKB | krevní plyny (ABR) - plná krev cca 9300/rok |  | ANO | rychlost, teplota, minimální otřesy, kapiláry - riziko upadnutí špuntu a vylití obsahu, stříkačky nutné s uzávěrem | dodání ihned po odběru - do 30 minut; rychlost do 1,5m/s, zpomalení při dojezdu; teplota 2-8°C, požadavky na minimální rotaci a otřesy
|  | amoniak - plná krev cca 300/rok |  | ANO/NE | transport na tajícím ledu 0-4°C, nesmí být kontaminováno potem a cigaretovým dýmem, standardní odběrová zkumavka s K3EDTA | speciální patrony?
|  | volný hemoglobin - sérum cca 620/rok |  | ANO/NE |  |  | rychlost, čas, teplota, hemolýza, otřesy a rotace | transport do 2 hodin po odběru, 18-25°C, hemolýza - pravděpodobně nelze do PP; nutná minimální rychlost, nesmí být rotace a otřesy, stand. odběrová zkumavka pro sérum s gelem
|  | spektrofotometrie likvoru cca 45/rok |  | ANO/NE |  |  | rychlost, čas, teplota, hemolýza, otřesy a rotace | transport ihned po odběru, 4-25°C, hemolýza - pravděpodobně nelze do PP; nutná minimální rychlost, nesmí být rotace a otřesy, stand. odběrová zkumavka bez úprav
|  | moč chemicky + sediment cca 70 000/rok |  | ANO/NE |  |  | čas, teplota, bez rotace a otřesů, změna zkumavek na šroubovací? | transport do 1 hodiny po odběru, 20-25°C, minimální rotace a otřesy; erytrocyty v zástinu - hodnocení tvaru -> pravděpodobně nelze do PP; Hamburgerův sediment? Leukocyty v dialyzátu?
|  | stolice |  | ANO/NE | čas, teplota | transport do 2 hodin po odběru, 18-25°C; rychlost ani rotace/otřesy nemají vliv; kalprotektin - odb. zkumavka Schebo QuickPrep a zámek proti vylití
|  | extramurální vzorky |  | ANO/NE |  | různé odběrové zkumavky - nejčastěji klasické
|  | pediatrické vzorky |  | ANO/NE |  | malé špičky
|  | MiniCollect greiner na glukózu minimálně |  | ANO/NE |  | malé odběrové zkumavky s NaF as K2EDTA
|  | plazmatická aktivita reninu (PRA, PRAT) cca 300/rok |  | ANO/NE | čas, teplota, hemolýza | transport ihned po odběru na tajícím ledu 0-4°C, bez požadavků na rotaci/otřesy, stand. odb. zkumavka s K3EDTA
|  | renin (REN, RENT) cca 300/rok |  | ANO/NE | teplota, hymolýza | transport na tajícím ledu 16-25°C, bez požadavků na rotaci/otřesy, stand. odb. zkumavka s K3EDTA
|  | cloridy v potu (Cl Sw) cca 350/rok |  | ANO/NE | nestandardní odb. nádobka - spirála s kapilárou (4x4cm); bez požadavků na rychlost a teplotu a rotaci/otřesy
|  | měď v moči (Cu U) |  | ANO/NE | standardní odb. nádobka; bez požadavků na rychlost a teplotu a rotaci/otřesy
|  | kryoglobulin kvalitativně cca 266/rok |  | ANO/NE | čas, teplota, bez rotací a otřesů | transport do 2 hodin od odběru, teplota 37°C, nutné bez rotace a otřesů, stand. odb. zkumavka pro sérum
|  | ACTH cca 170/rok |  | ANO/NE | čas, teplota, hemolýza | transport ihned po odběru na tajícím ledu 0-4°C, bez požadavků na rotaci/otřesy, stand. odb. zkumavka s K3EDTA
|  | katecholaminy cca 912/rok |  | ANO/NE | čas, teplota, hemolýza | transport ihned po odběru na tajícím ledu 0-4°C, bez požadavků na rotaci/otřesy, stand. odb. zkumavka s K3EDTA
|  | homocystein - plná krev cca 600/rok |  | ANO/NE |  |  | transport ihned po odběru na tajícím ledu 0-4°C; nesmí se otřásat a rotovat, stand. odb. zkumavka s K3EDTA | ?
|  | metotrexát v erytrocytech - plná krev cca 50/rok |  | ANO/NE |  |  | transport ihned po odběru; chránit před světlem, pomalá rychlost kvůli hemolýze; nesmí se otřásat a rotovat, stand. odb. zkumavka s K3EDTA | ?
|  | glykogen v erytrocytech - plná krev cca 20/rok |  | ANO/NE |  |  | transport ihned po odběru; pomalá rychlost kvůli hemolýze; nesmí se otřásat a rotovat, stand. odb. zkumavka s K3EDTA | ?
|  | materiál – likvor |  | NE |  |  | ? | ?
|  | volný hemoglobin v plazmě |  | NE |  |  | ? | ?
|  | ostatní vzorky |  | ANO | ?
| MIKRO | hemokultury |  | NE |  |  | možnost rozbití lahviček | ukotvení lahviček, aby o sebe nenarážely
|  | likvory |  | NE |  |  | možnost rozbití lahviček | ukotvení lahviček, aby o sebe nenarážely
|  | biologický materiál ve skleněných lahvičkách |  | NE |  |  | možnost rozbití lahviček | ukotvení lahviček, aby o sebe nenarážely
|  | mikroskopická skla |  | NE |  |  | křehkost? | ?
|  | Petriho misky (např. s otiskovými preparáty) |  | NE |  |  | křehkost? | ?
|  | vzorky s podezřením nebo průkazem na patogeny z vyšších tříd biologického rizika (hemoragické horečky, M. tuberculosis atd.) |  | NE | infekce | neposílat vzorky od pacientů s klinickým stavem s vysokým podezřením na tyto patogeny | teoretická možnost výskytu těchto patogenů v kterémkoliv vzorku | vyjádření nemocniční hygieny + platná legislativa
|  | ostatní vzorky |  | ANO | ?
| IMUNO | vyšetření ECP |  | ANO | hemolýza vzorku (teplota), doba přepravy | nutno dodržet rozmezí 20 - 24˚C + nutno dopravit do 100 minut od odběru (na žádance vyplněn přesný čas odběru)
|  | vyšetření C1-inhibitoru |  | ANO | hemolýza vzorku (teplota), doba přepravy | nutno dopravit do 45 minut od odběru
|  | vyšetření fagocytózy (OFI) |  | ANO | teplota, doba přepravy | nutno dodržet rozmezí 20 - 25˚C+ doprava do 1 hodiny
|  | křížová zkouška před Tx ledviny |  | ANO | vzorek tkáně lymfatické uzliny nebo sleziny musí být po celou dobu transportu ponořen v transportním médiu, zvážení velikosti odběrové nádobky vkládané do patrony | vhodná velikost a typ patrony
|  | analýza RNA profilů ve vzorích tkání |  | NE |  |  | tkáně musí být během transportu trvale ponořeny v RNA lateru – vzhledem k ceně média nelze používat v nadbytku (jde o vzorky z ORT a TRN) | nelze
|  | ostatní vzorky |  | ANO | poškození odběrové nádobky, nedodržení teploty a časového limitu přepravy | validace transportu
| PATOL | KRYO vzorky |  | ANO | nutno přepravit rychle, přeprava v roztoku? | do jaké max. doby?
|  | ostatní vzorky |  | ANO | velikostí a hmotnost odebraného materiálu (je nutné počítat s hmotností až do 5 kg) | vhodná velikost a typ patrony - lze pojmout 5 kg?
| HOK | vzorky s nátěry (např. sternální punkce) |  | ANO/NE
|  | průtoková cytometrie likvoru cca 60/rok |  | ANO/NE |  |  | transport ihned po odběru, 4 - 25˚C, zabránit hemolýze - pravděpodobně do PP nelze | dodržet čas, teplotu a minimální rychlost, nutné bez rotace a otřesů, standardní odběrová zkumavka bez úpravy
|  | BAL, ascites cca 52/rok |  | ANO | transport do 30 minut od odběru, 10 - 25˚C, rychlost, nádobky | dodržet čas, teplotu a minimální rychlost, nutné bez rotace a otřesů, standardní odběrová zkumavka bez úpravy - nutná změna zkumavek na šroubovací, aby nedošlo k vylití obsahu??
|  | vzorky separovaných buněk určených k transplantaci 200/rok |  | ANO | transport okamžitě, 10 - 25˚C, rychlost | dodržet čas, teplotu a minimální rychlost, malé špičky (Eppendorf)
|  | viabilita 200/rok |  | ANO | transport okamžitě, 10 - 25˚C, rychlost | dodržet čas, teplotu a minimální rychlost, standardní odběrová zkumavka bez úpravy
|  | průtoková cytometrie kostní dřeně cca 1000/rok |  | ANO | transport ihned po odběru, 4 - 25˚C, rychlost | dodržet čas, teplotu a minimální rychlost, nutné bez rotace a otřesů, nádobka: tissue culture flask 25 ml se šroubovacím uzávěrem
|  | agregační vyšetření trombocytů cca 250/rok |  | ANO | transport ihned po odběru, 25˚C, rychlost | dodržet čas, teplotu a minimální rychlost, nutné bez rotace a otřesů, standardní odběrová nádobka zkumavka s citrátem sodným
|  | extramurální vzorky cca 500/rok |  | ANO | transport ihned po dodání, dle analytu 0 - 37˚C | dodržet čas a teplotu, různé metody s různou preanalytikou a odběrovými zkumavkami - nejčastěji klasické zkumavky na sérum/ s plnou krví
|  | pediatrické vzorky cca 2000/rok |  | ANO | transport ihned po odběru, 25˚C, nádobky | dodržet čas a teplotu, malé náběrovky
|  | vzorky kostní dřeně cca 2000/rok |  | ANO | transport ihned po odběru, 25˚C, rychlost, nádobky | dodržet čas, teplotu a minimální rychlost, nutné bez rotace a otřesů, nátěrová skla v zásobníku
|  | vzorky krevních obrazů do teplé vody cca 100/rok |  | ANO | transport ihned po odběru, 37˚C, typ kapsle | dodržet čas a teplotu, standardní odběrová zkumavka s K3EDTA, transport ve vodě 37˚C - nutno navrhnout speciální vložku pro uchování teploty
|  | vzorky krevních obrazů do Tromboexact cca 200/rok |  | ANO | transport ihned po odběru, 10 - 25˚C, nádobka | dodržet čas a teplotu, speciální zkumavka standardního rozměru - nutno vyžádat v hem. lab.
|  | likvor cca 200/rok |  | ANO/NE |  |  | transport ihned po odběru, 4 - 25˚C, zabránit hemolýze - pravděpodobně do PP nelze, nádobka | dodržet čas a teplotu, plastová zkumavka standardního rozměru bez aditiv v množství 1 ml
|  | pleurální (plicní) punktát cca 100/rok |  | ANO | transport ihned po odběru, 4 - 25˚C | dodržet čas a teplotu, standardní odběrová zkumavka s K3EDTA
|  | antitrombocytární protilátky (MAIPA) cca 200/rok |  | ANO | transport ihned po odběru, 10 - 25˚C, | dodržet čas a teplotu, malé špičky (Eppendorf)
|  | hemosiderin cca 200/rok |  | ANO | teplota 10 - 25˚C | dodržet teplotu, močové zkumavky nutno vyměnit za šroubovací
|  | synoviální (kloubní) punktát cca 100/rok |  | ANO | transport ihned po odběru, 4 - 25˚C | dodržet čas a teplotu, standardní odběrová zkumavka s K3EDTA
|  | ostatní vzorky ? |  | ANO | poškození odběrové nádobky, nevhodný systém | vhodná patrona s dobrými adaptéry
| GEN | všechny vzorky |  | ANO | hemolýza krevních vzorků, poškození odběrové nádobky | vhodná patrona + teplota? rychlost přepravy?
aktualizováno 7. 7. 2016