## list1
Technické požadavky k VZMR VZ-2020-000736 "Klinický stimulátor II"
Typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu 1 ks klinického stimulátoru včetně provedení zaškolení personálu k užívání.
Technické podmínky | ano/ne | poznámky/skutečné parametry
Specifikace
• Minimálně 2 nezávislé stimulační kanály.
• Schopnost provádění rutinních stimulačních protokolů (SNRT, PSK apod).
• Samočinný test při zapnutí.
• Ovládací část stimulátoru umístěná v ovladovně.
• Ovládání min. 7" dotykovým displejem (touchscreen) nebo klávesnicí.
• Akustické signály (možnost regulace hlasitosti a úplného vypnutí).
Parametry stimulace
• Stimulační proud nastavitelný v rozmezí min. 0,1mA-20mA po krocích 0,1mA, nebo nastavitelná amplituda stimulace v rozmezí min. 0,1 - 10V po krocích 0,1V.
• Šířka stimulačního impulzu nastavitelná v rozsahu min. 0,5 – 2ms.
• Nastavitelný interval mezi stimulačními impulzy v rozsahu min. 200-2000ms s krokem 1ms, nebo nastavitelná frekvence stimulace v rozsahu min. 30-300 bpm.
• Funkce „sensovaných“ a „paceovaných“ extrastimulů pro programovou stimulaci.
• Indikace vysoké impedance během stimulace.
• ATP režim.
Programové parametry
• Měření intervalu vlastního rytmu snímaného signálu.
• Měření SNRT.
• Refrakterní perioda 150-600ms.
• Nastavitelné prahové hodnoty.
• Režimy stimulace: Fixed, Sensed, Inhibited.
• Nastavení počtu opakování základního intervalu - min. rozsah 0-10 opakování.
• Minimálně 3 uživatelsky definované intervaly.
• Automatické prodlužování, resp. zkracování intervalů.
• Pauza mezi stimulačními frekvencemi v intervalu min. 0 – 10s.
• Režim High Rate stimulace v rozsahu min. 150 – 600 bpm.
• Zastavení stimulace při vyvolání tachyarytmie.
• Detekce ektopických stahů.
• Zobrazování odezvy tkáně na stimulaci (post pacing interval).
• Adaptabilní snímání podle morfologie signálu + jeho grafické znázornění v reálném čase.
Součást dodávky
• Stimulační jednotka.
• Ovládací jednotka do ovladovny.
• Kabel na připojení k EP záznamovému systému.
• Propojovací kabel k dálkovému ovládání (v ovladovně) v minimální délce 15m.
• Napájecí kabel.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
· Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky).
· Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky).
· Zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti přístroje.