## Část II - specifikace
Příloha č. 7
Název veřejné zakázky: Ultrazvukové přístroje FNOL
část II. Přenosný ultrazvukový systém pro PICC team
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
1 ks přenosného ultrazvukového systému pro PICC team
Specifikace přenosného ultrazvukového systému
Přístroj
Ultrazvukový systém musí být v ruce přenosný (typu notebook)
Ultrazvukový systém musí mít maximální hmotnost včetně baterie 5kg
Ultrazvukový systém musí mít integorvané madlo pro bezpečný transport systému
Ultrazvukový systém musí umožňovat provoz z integrované baterie i z elektrické sítě. Minimální doba práce v případě provozu na baterii je 30 minut
Ultrazvukový systém musí mít ovládání přes ovládací panel s mechanickými ovládacími prvky a tlačítky, včetně omyvatelné alfanumerické klávesnice a trackballu
Ultrazvukový systém se musí spustit do plného provozu za maximálně 120s z vypnutého stavu. V případě Standby (sleep) módu musí být start do 30s. V případě absence standby režimu musí přístroj spustit do plného provozu z vypnutého stavu do 30s
Ultrazvukový systém musí mít integrovaný LCD monitor velikosti minimálně 15"
Ultrazvukový systém musí mít manuální nastavení TGC křivky pomocí minimálně šesti ovladačů
Ultrazvukový systém musí mít vlastní přednastavení (presety) – uživatelsky nastavitelné i základní výchozí utčené pro PICC team: kardiologický, abdominální, vaskulární (vč. transkraniálního dopplera), abdominální, muskoloskeletáltní a pro blízká pole (cévní kanylace, periferní nervové blokády)
Ultrazvukový systém musí umožňovat archivaci dat na interním SSD s minimální kapacitou 128GB
Ultrazvukový systém musí mít funkci zvětšení (zoom) plynule nastavitelnou v několika krocích s možností pohybu zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze a s možností celkového náhledu na scanovanou oblast
Ultrazvukový přístroj musí podporovat Wi-Fi přenos dat – možnost bezdrátového připojení k síti
Ultrazvukový přístroj umožňuje export dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD)
Ultrazvukový přístroj musí mít EKG modul minimálně se 3 svodovým EKG. Křivka EKG možná pro všechny sondy včetně natavení minimálního zesílení a pozice křivky
ultrazvukový přístroj musí mít funkci logování přístupu uživatelů k pacientským datům - GDPR kompatibilní
ultrazvukový přístroj musí být při předání na náklady dodavatele obousměrně připojen (včetně napojení na WorkList) do nemocniční PACS - Marie PACS (ORCZ, DICOM 3.0)
Zobrazení
Ultrazvukový systém musí mít M-mód, barevný M-mód
Ultrazvukový systém musí mít B-mód, barevný směrový Doppler, výkonový Doppler, spektrální PW Doppler (všechny s možností automatické optimalizace obrazu)
Ultrazvukový systém musí mít funkci porovnání aktivního B-módu a barevného (výkonového) Dopplera
Ultrazvukový systém musí mít funkci pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D
Ultrazvukový systém musí mít harmonické zobrazení na všech sondách
Ultrazvukový systém musí mít zobrazení redukující ultrazvukové speckle nastavitelné minimálně v pěti úrovních
Postprocessing
Ultrazvukový systém musí mít standardní výpočty a měření vzdáleností, ploch a úhlů
Ultrazvukový systém musí umožňovat měření průměru žil a artérií
Ultrazvukový systém musí umožňovat programovatelné kalkulace
Ultrazvukový systém musí mít interní integrovanou pacientskou databázi s možností vyhledávání, ukládání obrázků a smyček do této pacientské databáze
Ultrazvukový systém musí umožnit upravování uložených snímků a smyček - intenzita 2D a barvy, dynamického rozsahu, změna šedé škály, možnost měření na uložených snímcích (2D rozměry i rychlosti)
Ultrazvukový systém musí plně podporovat DICOM 3.0
Součást dodávky pro část B
V rámci dodávky musí být 1 kus lineární multifrekvenční sonda min. 4,2 – 13 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, funkce trapezoidního zobrazení, sonda s min. 190 krystaly ve snímači
V rámci dodávky musí být 1 kus lineární vysokofrekvenční sondy typu hokejka pro zobrazení velmi blízkých polí, vhodná pro intervenční zákroky ve velmi blízkých polích a současně pro pediatrické aplikace, frekvenční rozsah od 4 - 7MHz do 14,5 -18 MHz (frekvenční rozsah minimálně 10MHz), možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, šířka aktivního pole min. 26mm, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, funkce trapezoidního zobrazení, sonda s min. 128 krystaly ve snímači
V rámci dodávky musí být EKG modul minimálně se 3 svodovým EKG.
V rámci dodávky musí být nepromokavý kufr na kolečkách sloužící pro transport ultrazvukového systému a příslušenství.
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší