## List1
Magnetická rezonance MR 3T VZ-2020-000530
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu přístroje pro vyšetřování pomocí jevu magnetické rezonance se silou magnetickou pole min. 3T (3T MRI) včetně akviziční stanice, dvou diagnostických stanic a multimodalitního serverového portálu pro Radiologickou kliniku včetně provedení zaškolení personálu. | ANO
Popis stávajícího stavebně-technického stavu objektu, resp. prostor a technologií, do kterých se bude MR skener instalovat je popsán v Příloze č.7 - Popis stávajícího stavu objektu, popis transportní trasy je v Příloze č.8 - Plánek transportní trasy. | ANO, seznámeni
Projekt stavební připravenosti dotčeného prostoru dodá vybraný dodavatel ke schválení zadavateli do 14 dnů od podpisu smlouvy. | ANO, bude dodán
Technické specifikace 3T MR
Magnet: | ano/ne | poznámky
Hodnota magnetické indukce: minimálně 3 T. | ANO
Magnet pro celotělové vyšetřování s otvorem pro pacienta alespoň 70 cm. | ANO
Aktivní stínění rozptylového magnetického pole. | ANO
Kompenzace nehomogenity magnetického pole vyšších řádů (aktivní shimovací cívky minimálně prvního a druhého řádu, nestačí kompenzace pouze v základních osách X, Y, Z). | ANO | 3kanály lineární + 5 kanálů 2.řádu + lokální kompenzace vyšších řádů v hlavokrční cívce
Homogenita magnetického pole lepší než 0,5 ppm ve 40 cm DSV (diameter of sherical volume). | ANO | < 0.45ppm
Garantované FOV minimálně 50 x 50 x 50 cm. | ANO | 50x50x50(cm) s garantovanou základní homogenitou <3ppm, vyu6iteln0 FOV 55x55x50(cm)
Magnet v bezodparovém provedení, bez nutnosti doplňování helia. | ANO
Fixní pacientský stůl s nosností minimálně 200 kg při zachování všech vertikálních i horizontálních pohybů bez započítání KPR módu. | ANO | 250kg
Gradientní systém:
Maximální amplituda Gmax: minimálně 55 mT/m. | ANO | 60mT/m @ x,y,z
Slew rate (SR): min. 200 T/m/s. | ANO | 200T/m/s @ x,y,z
Oba parametry (maximální amplitudy a slew rate) musí být dosažitelné současně a nezávisle ve všech prostorových osách x, y, z, jinými slovy gradientní systém musí být schopen dosáhnout maximální amplitudy 55 mT/m při SR 200 T/m/s současně ve všech prostorových osách. | ANO | 60mT/m @ 200T/m/s @ x,y,z
RF systém a cívky:
Počet přijímacích RF kanálů: minimálně 64 nebo tomu odpovídající technologie přijímací části RF systému. Rozhodující však není počet jednotlivých přijímacích kanálů, ale pokrytí dané oblasti maximálním počtem cívkových elementů, tzn. cívková densita. | ANO | 64 současně v akvizici využitelných přijímačů
Transmisní část systému vybavena pro paralelní TX techniky, tj. nejméně 2 nezávislé vysílače s celkovým výkonem minimálně 30 kW – tzv. multi-transmit systém, které umožní nejen tzv. B1 shim, ale také plnou flexibilitu při tvorbě RF pulzů (možnost 2D RF pulzů). | ANO | 37,5kW
Dedikovaná RF cívka pro vyšetření hlavy a krku s minimálně 48 nezávislými přijímacími elementy a odpovídajícím počtem paralelních RF kanálů nebo alternativním přenosem dat z cívkových elementů. | ANO | Headneck 64, 64 nezávislých elementů
Vybavení RF cívkami pro vyšetřování celého těla v délce 182 cm, realizovaného kombinací lokálních, anteriorních cívek s cívkou páteřní a hlavokrčních cívek (pro dosažení maximálního poměru signál/šum a využití paralelních technik) bez repozice pacienta nebo cívek. | ANO | Hlavokrční 20 cívka + Páteřní 32 cívka + Body 30 + Body 18 + Peripheral angio, celkové pokrytí 205 cm
Pro vyšetření hrudní a břišní oblasti požadujeme anterior RF body-array cívku s nejméně 30 cívkovými elementy. | ANO | Body 30, 30 nezávislých cívkových elementů
Tx/Rx RF cívka pro vyšetření kolenního kloubu s minimálně 15 kanály (cívkovými elementy). | ANO | Knee 18, Tx/Rx provedení 18 nezávislých přijímacích elementů
RF cívka pro vyšetření ramenního kloubu s minimálně 16 kanály (cívkovými elementy). | ANO | Shoulder 16, 16 nezávislých přijímacích elementů
Prsní cívka s minimálně 16 kanály – diagnostická. | ANO | Breast 18, 18 nezávislých elementů
Velká a malá flexi cívka. | ANO | Flex Large + Flex Small
Cívka pro vyšetřetření kotníku a nohy o minimálně 16elementech. | ANO | Foot/Ankle 16, 16 nezávislých elementů
Pediatrická cívka pro vyšetření novorozenců a kojenců. | ANO
Fyziologická synchronizace:
Systém musí umožňovat moderní způsoby synchronizace akvizice s fyziologickými funkcemi jako EKG a dýchání. | ANO
Požadovány jsou integrované fyziologické senzory nebo jiné automatizované řešení k detekci minimálně dechu a pohybu pacienta. | ANO
Systém musí umožňovat export fyziologických dat v odpovídajícím datovém formátu ke zpracování na nezávislém externím přístroji. | ANO
Software a požadovaná vyšetření:
Základní standardní sekvence. | ANO
Paralelní akviziční techniky pro paralelní akvizici ve 2D i 3D, algoritmy zpracování v obrazovém i k prostoru pro 2D i 3D akvizici. | ANO
MultiBand (MB)/Simultánní vícevrstvé zobrazení (SMS) | ANO
Technologie potlačení pohybových artefaktů hybridním náběrem dat, či obdobným způsobem pro oblast celého těla. | ANO
Snížení hluku během akvizice řešením akustické optimalizace konstrukce gradientního systému i optimalizací průběhu gradientní aktivity (nikoliv za cenu zmenšení gradientního výkonu a prodloužení času akvizice). | ANO
MR spektroskopie single-voxel i chemical shift imaging ve 2D a 3D s vyhodnocovacím softwarem na akviziční stanici a na portálu. | ANO
Ultrarychlé sekvence se saturací tuku k vyšetření břicha během jednoho nádechu pacienta. | ANO
Pediatrické protokoly. | ANO
Sekvence pro bezkontrastní i kontrastní angiografii tepen i žil, sekvence pro kontrastní angiografii s vysokým časovým rozlišením (4D angiografie). Metody kontrastní MR angiografie s možností flexibilního výběru způsobu náběru k-prostoru pro dynamické (time-resolved) MRA. | ANO
Sekvence a technologie pro potlačení artefaktů z metalických implantátů. | ANO
Standardní i pokročilé metody vyšetření CNS. Sekvence SE, rychlého SE (TSE) ve 2D i 3D, sekvence GRE ve 2D i 3D, sekvence IR včetně FLAIR a DIR, sekvence SSFP. | ANO
Diffusion weighted (DWI) a Diffusion tensor imaging (DTI, alespoň 128 směrů gradientů), s maximálním b-faktorem minimálně 3000 s.mm-2, multi-shot EPI pro měření difúze, možnost libovolného rozložení počtu směrů a počtu b-faktorů. Podpora multi-shell zobrazování. Simultánní excitace více vrstev a to i v kombinaci s multi-shot EPI. Software musí zahrnovat on-line výpočet ADC map, FA map a umožnit také export dat pro sofistikovanější výpočty v efektivním formátu. | ANO | 256 směrů, až 16 b-hodnot
Možnost zobrazování malé oblasti zájmu (small FOV imaging) s využitím principu excitace protonů v izolovaném objemu (tzv. inner volume excitation) pomocí 2 nebo 3 na sobě kolmých excitačních pulsů pro zobrazování malých hluboce uložených orgánů, např. míchy, prostaty, slinivky břišní (sekvence jako FOCUS, ZOOMit, iZOOM). | ANO
Funkční MR zobrazování (fMRI) metodou BOLD, možnost simultánní excitace více vrstev za účelem zkrácení TR i celkové akvizice. Požadována je také on-line korekce pohybu naměřených dat a on-line výpočet statistické mapy fMRI. Software musí umožnit také export dat pro sofistikovanější výpočty v efektivním formátu. | ANO
Metody MR spektroskopie (MRS), a to jak single voxel MRS, tak 2D a 3D CSI MRS. Software pro vyhodnocení MRS všemi zmíněnými metodami. Kvantitativní vyhodnocení metabolitů pomocí lineární kombinace bázových spekter. | ANO
Metoda nativního měření perfúze pomocí ASL ve 2D i 3D, včetně kvantitativního vyhodnocení. | ANO
Susceptibility weighted imaging (SWI) s využitím fázové masky ke zvýšení kontrastu SWI (nikoli pouze obrazy GRE s delším TE). | ANO
Kardiologická vyšetření morfologická, funkční zhodnocení levé i pravé komory a charakterizace tkáně (viabilita). | ANO
Nejvyspělejší metody vyšetření srdce, včetně měření a on-line výpočtu kvantitativních T1, T2 a T2* map, a také on-line korekce pohybu nerigidní koregistrací. Synchronizace uvedených vyšetření VCG/ECG, pulz i dýchání. | ANO
Metody kvantifikace relaxačních časů (MR relaxometrie, T1, T2, T2*), charakterizace tkání pomocí relaxačních časů (stanovení obsahu tuku a železa v orgánech apod.), kvantifikace obsahu myelinu v mozkové tkáni (multi-echo T2 mapování) | ANO
Metody pro potlačení i měření signálu tuku: RF saturace (FatSat, SPIR apod.), RF excitace vody (water excitation), spektrální RF saturace (SPAIR), metoda Dixon ve 2D i 3D. | ANO
Software pro automatické skládání sousedících obrazů v z směru – celotělové zobrazování. | ANO
Celotělové difuzní vyšetření se zobrazením typu PET/CT. | ANO
Softwarová podpora moderních vyšetřovacích metod:
Paralelní techniky s podvzorkováním (redukčním faktorem) ve směru fázového kódování ve 2D i 3D, včetně možnosti rozložení podvzorkování proloženým či stochastickým způsobem (např. Compressed Sensing, Hyper Sense nebo stejná technika). | ANO
Metody kompenzace pohybových artefaktů pomocí hybridní kombinace standardní a radiální akvizice (např. PROPPELER, BLADE, MultiVane). | ANO
Prospektivní korekce pohybu. | ANO
Další software:
Plný komunikační formát DICOM, vstup/výstup s možností realizace DICOM Print, Send, Query/Retrieve, Import/Export, Secondary Capture, Worklist pro komunikaci s NIS a RIS. Propojení systému se stávajícím PACS. | ANO
Otevřená programovací platforma pro vytváření vlastních měřící sekvencí včetně rekonstrukce dat na té nejbazálnější úrovni. Zaškolení skupiny do 5 pracovníků je součástí dodávky. Uveďte základní specifikace vlastností programovací platformy měřicích sekvencí. | ANO | IDEA (Integrated Development Environment for Applications) Rozsáhlé programovací prostředí k vytvoření a modifikaci pulzních sekvencí a rekonstrukčních algoritmů, poskytující maximální flexibilitu. Založeno na C++ pro Windows 10. Sekvence a RF pulzy jsou zobrazovány na vizuálním rozhraní. Vlastnosti • Umožňuje přímý přístup do prostředí kalkulace obrazu (ICE) a do pulzních sekvencí. • Rozsáhlé testování vyvinutého kódu je podporováno ladícím programem (debugger) a simulačním programem. • IDEA programovací prostředí je možno instalovat na standardní PC s operačním systémem Windows 10. Absolvování školení IDEA je nutné k aktivaci licence na MR zařízení.
Software s automatickým rozpoznáváním anatomie v oblasti hlavy, páteře, srdce, břicha a celotělových vyšetření umožňující: | ANO
- automatické opakované nastavení sekvencí do stejné polohy, | ANO
- přesné nastavení zobrazovaných struktur do izocentra bez nutnosti použití laserového zaměření, | ANO
- automatické nastavení počtu vrstev a FOV pro kompletní pokrytí zobrazované oblasti, | ANO
Ostatní komponenty MR systému:
Software pro vyhodnocení obrazů v portálové aplikaci (lze doplnit do stávajících portálů, jsou-li v poslední verzi, nebo na poslední verzi upgradovat). | ANO | HW a SW upgrade stávajícího portálu na nejnovější úroveň a posílení výpočetní kapacity pro bezproblémové použití nových aplikací a podporu dalších klientů
Software pro mozkovou volumometrii zahrnující měření objemu šedé hmoty, bílé hmoty a mozkomíšního moku v různých oblastech mozku a porovnání výsledků s normálními objemy. | ANO | Doplnění do upgradovaného portálu
Software pro podporu biopsie prostaty umožňující automatickou konturaci prostaty a označení podezřelé oblasti. | ANO | Doplnění do upgradovaného portálu
Kompletní vyhodnocení kardio MR vyšetření (hemodynamické funkce, pozdní opacifikace, T1, T2, T2* mapy). | ANO | Doplnění do upgradovaného portálu
Vyhodnocení a kvantifikace proudění (flow package). | ANO | Doplnění do upgradovaného portálu
Vyhodnocení MR spektroskopie (single voxel i 2D/3D CSI). | ANO | Doplnění do upgradovaného portálu
Vyhodnocení perfúze (nativní ASL, dynamická pomocí kontrastní látky). | ANO | Doplnění do upgradovaného portálu
Charakterizace tkaní pomocí T1 DCE MRI. | ANO | Doplnění do upgradovaného portálu
Software pro mapování a kvantifikaci obsahu tuku a železa v orgánech. | ANO | Doplnění do upgradovaného portálu
Vyhodnocení pokročilých vyšetření CNS (fMRI, DWI, fúze s 3D morfologickými T1 a T2 váženými obrazy). | ANO | Doplnění do upgradovaného portálu
Obvyklé typy 3D rekonstrukcí (volume rendering, MIP, MINIP, MPR...). | ANO | Doplnění do upgradovaného portálu
Hodnocené parametry |  | Maximálně 80bodů
Maximální amplituda Gmax: | 60mT/m | < 60 mT/m 0bodů 60 - 69 mT/m 10bodů 70 - 79 mT/m 20bodů >79 mT/m 30bodů
Počet přijímacích RF kanálů: 128 | NE | ANO / NE Váha 10 bodů
Dedikovaná RF cívka pro vyšetření hlavy a krku s minimálně 64 nezávislými přijímacími elementy | ANO | ANO / NE Váha 5 bodů
Vybavení RF cívkami pro vyšetřování celého těla v délce 182 cm, realizovaného kombinací lokálních, anteriorních cívek s cívkou páteřní a hlavokrčních cívek (pro dosažení maximálního poměru signál/šum a využití paralelních technik) bez repozice pacienta nebo cívek. | 205cm | <190cm 0bodů 190- 194cm 3bodů 195 -199cm 6bodů 200-204cm 9bodů >204cm 12bodů
Radiální a kombinované akvizice dat (rotující radiální plocha s magickým úhlem v 3D k-prostoru) zejména v kombinaci se sekvencemi gradientního echa a SSFP sekvencí pro kinetická měření. | ANO | ANO / NE Váha 5 bodů
Software s automatickým rozpoznáváním anatomie v oblasti hlavy, páteře, srdce, břicha a celotělových vyšetření umožňující: | ANO | ANO / NE Škála 16 bodů z toho:
- automatické označení obratlů, | ANO | 2body
- automatické rekonstrukce respektující zakřivení páteře z 3D sekvencí, | ANO | 2body
- automatické nastavení standardní rovin zobrazení srdce, | ANO | 2body
- automatická úprava skenovacích parametrů podle tepové frekvence, | ANO | 2body
- automatické označování obrazů srdce podle srdeční anatomie (nikoliv podle standardní anatomie hrudníku), | ANO | 2body
- automatické přizpůsobení skenovacích parametrů podle anatomických a fyziologických charakteristik včetně zadržení dechu (v oblasti břicha), | ANO | 2body
- automatické časování pro dynamické vyšetření jater, | ANO | 2body
- automatické plánování navazujících multiparametrických víceetážových vyšetření včetně automatického nastavení překrývání zobrazovaných oblastí. | ANO | 2body
Další požadavky:
Zadavatel požaduje full servis přístroje s pravidelnou automatickou obnovou (upgrade) software při uvolnění nové verze výrobcem. | ANO
Součástí dodávky je též příslušenství a technologie, dále též montáž, instalace a zaškolení odborné obsluhy podle §59 zákona č.268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, zajištění dopravy do místa určení, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti, poskytování bezplatného záručního servisu po dobu min. 24 měsíců, likvidace obalů a odpadu. | ANO
Faradayova stínící kabina se stíněním v mědi včetně průhledového okna, vstupních dveří, průchodových filtrů a finálních úprav interiérů, LED osvětlení, terminál medicinálních plynů. | ANO
Realizace odvodu He z pracoviště pro případ nouzového odstavení MR - vlastní řešení musí být před realizací zadavatelem schváleno z předloženého projektu | ANO
Chlazení technologie včetně zálohy pro případ výpadku z vodovodního řádu. Optická signalizace spuštění zálohy v prostoru ovladovny. | ANO
Dvoupístový MR kompatibilní injektor kontrastní látky. | ANO
Kamera ve vyšetřovně a monitor v ovladovně pro sledování pacienta. | ANO
MR kompatibilní odstranitelnou rovnou desku na stůl s potřebným příslušenstvím k instalaci pro použití v magnetické rezonanci, která umožní fúzi MR obrazů s plánovacím CT. | ANO
MR kompatibilní lehátko a tři MR kompatibilní sedačky pro transport pacienta do vyšetřovny. | ANO
MR kompatibilní LCD brýle s možností 3D, binokulární provedení, včetně zabudovaného eye-trackingu, s upravitelnou korekcí zraku. (Ideálně produkt Nordic Neurolab). | ANO | NNL
MR kompatibilní sluchátka pro zvukovou stimulaci s možností zapojení do externího počítače zabezpečujícího stimulaci. (Ideálně produkt Nordic Neurolab). | ANO
MR kompatibilní mikrofon (s aktivním potlačením hluku). (Ideálně produkt Nordic Neurolab). | ANO
Zařízení pro export synchronizačního pulzu do externího počítače zabezpečujícího zrakovou a zvukovou stimulaci. (Ideálně produkt Nordic Neurolab). | ANO
MR kompatibilní (ergonomické) tlačítkové zařízení pro záznam zpětné vazby vyšetřované osoby. | ANO | NNL
Instalace elektrických silových komponent systému | ANO
Zdroj nepřetržitého napájení pro řídící počítač a všechny prvky náchylné na výpadky elektrického proudu pokrývající výpadek napájení minimálně po dobu 10 minut. | ANO | Položka nabídky č.62 Systém UPS Liebert GXT4 3000RT230E pro ochranu počítačů systému MAGNETOM Vida. Výkon: 3,0 kVA / 2,7 kW Doba zálohování: 3 min při plném zatížení / 12 min při polovičním zatížení. Z přiloženého datového listu HP Z4 G4 Workstaton lze dovodit, že UPS bude touto stanicí zatížen hluboce pod polovinou výkonu a že tedy doba zálohování nemůže být méně než 12 minut. Jako dodatečnou informaci uvádíme, že příkon při simulovaném maximálním zatížení v laboratři SIEMENS HEALTHINEERS dosáhl 232,6 W.
Pomůcky a příslušenství, jejichž specifikace je dána konkrétním zařízením a předpisem výrobce a které jsou nutné pro provádění kvalitativních testů a ověřování technických parametrů zařízení, předepsaných výrobcem a prováděných odbornou obsluhou. | ANO
Aplikační zaškolení česky mluvícím aplikačním specialistou pro laboranty a lékaře v minimálně 7dnech. | ANO | Školení dle potřeb zadavatele aplikačním specialistou, zaměstnancem SIEMENS Healthcare s.r.o.
Délka záruky 24 měsíců | ANO | 24měsíců